RealTime PCR cycler

Popis:

RealTime PCR cycler pro níže uvedená oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	RT PCR oddělení lékařské genetiky – Dx analyzátor (CE-IVD nebo IVD-R)

- 1 ks	RT PCR transfuzní oddělení

- 1 ks	RT PCR oddělení klinické biochemie

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Real-time PCR cycler

- Minimálně 1 ks v Dx specifikaci (CE-IVD nebo IVD-R)

- Kapacita vzorků 96 jamková destička – musí umožňovat plnění multikanálovou pipetou (8 kanálů)

- Nastavitelný objem PCR reakce v SW

- Světelný zdroj - LED diody

- Minimálně 5 kanálů (fluorescenčních barev) + HRM (High Resolution Melt)

- HRM (s kalibračním setem)

- Musí umožňovat připojení více analyzátorů s jedním řídícím PC

- Komunikace přes USB či LAN

- Součástí nabídky je řídicí PC vč. potřebného příslušenství

  - PC musí umožňovat splnění podmínek pro vstup do domény zadavatele:

  - Operační systém Microsoft Windows 11 Pro EN OEM (preferovaná varianta), případně Microsoft Windows 10 Pro EN OEM  - součástí dodávky

  - zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému

  - na PC k zařízení bude zadavatelem nainstalován antivirus společnosti KZ, a.s.

  - Žádná aplikace SW nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění v PC - uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění

- Import pracovních listů z LIS (OpenLIMS STAPRO)

- Exportu výsledků do LIS (OpenLIMS STAPRO)

- Poplatek za připojení k LIS je součástí nabídky

- Požadovaný export dat vhodný pro použití v programu PlexTyper (BAG Healthcare)

- Požadovaná kompatibilita s CE-IVD kity ERY-Q (genotyp krevní skupiny) – (BAG Healthcare)

- Přístroj umožňující provádět vyšetření s aplikací pro humánní genetiku (genotypizace, analýza genové exprese)

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2c Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….