Hemokultivační systém

Popis:

Hemokultivační systém pro oddělení klinické mikrobiologie Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z..

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Analyzátor pro kultivaci primárně sterilních vzorků

- Modulární systém obsahující:

  - Minimálně 2 přístrojové moduly

- Celková kapacita modulů je minimálně 400 kultivačních pozic

- Anaerobní a aerobní kultivace

- Technologie lýzy buněk

- Technologie pro neutralizaci antibiotik

- Plně automatizovaný systém s mikrobiální detekcí

- Detekce vzorků musí být prováděna každých min. 10 minut

- Nastavení individuální doby kultivace pro jednotlivé typy lahviček a možnost navrácení kultivovaného vzorku do přístroje za daných podmínek bez ztráty dat

- Indikace pozitivních vzorků

- Automatické rozpoznání lahviček s kultivačním mediem pomocí QR čtečky

- Čárové kódy kombinovatelné s vlastními kódy laboratoře

- Alarm nízké a vysoké teploty v inkubačním modulu

- Archivace dat

- UPS s dostatečnou kapacitou pro zachování provozu po dobu minimálně 15 minut

- Součástí dodávky musí být veškerý SW a HW pro získávání dat a archivaci

- zajištění prvotní validace včetně zajištění kontrolního materiálu

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství, které je nutné pro uvedení přístroje do provozu

- Možnost budoucího modulárního rozšíření

Vázaný spotřební materiál:

|  | Předpokládaný počet kusů za rok |
| --- | --- |
|  | MNUL OKM |
| Hemokultivační lahvičky pro aerobní kultivaci | 5 500 |
| Hemokultivační lahvičky pro anaerobní kultivaci | 5 500 |
| Hemokultivační lahvičky pediatrické | 1 200 |

  - Úplný návod k použití (příbalové letáky) v českém jazyce

  - Ke každé dodané šarži certifikát o provedení výstupní kontroly

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….