Telemetrický systém

Popis:

Obnova telemetrického systému pro interní oddělení v nemocnici v Teplicích bude sloužit k monitoraci srdeční akce pacienta na dálku a jejího přenosu na centrální monitor umístěný na sesterně. Pacienti mají nalepovacími elektrodami připevněný telemetrický vysílač na hrudníku a mohou se tak s vysílačem volně pohybovat po oddělení.

Seznam požadovaných položek:

- 10 ks	Telemetrický vysílač pro Nemocnici Teplice, oddělení interny

- 2 ks	Centrální monitorovací systém pro Nemocnici Teplice, oddělení interny

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Telemetrický vysílač pro pacienta

- Splňující normu IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

- Lehké zařízení s hmotností maximálně 300 g

- Pro monitorování stavu kardiologických pacientů

- Měření 3/5/6 svodové EKG

- Automatická analýza a záznam arytmií z min. 2 svodů (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie)

- Detekce stimulačních impulzů

- Detekce odpadlé elektrody

- Li-ion dobíjecí baterie nebo AA baterie pro provoz na dobu minimálně 30 hodin

- Li-ion dobíjecí baterie nebo AA baterie součástí nabídky pro každý telemetr

- Indikace stavu baterie

- Voděodolnost minimálně IPX7

- Zobrazení měřených parametrů na centrální monitorovací stanici

- Každý telemetrický vysílač musí obsahovat SW a HW pro snímání saturace, aktivace připojením saturačního kabelu a saturačního sensoru – min. 1 ks SpO2 kabelů s prstovým sensorem Masimo v celé dodávce

- Veškeré příslušenství pro měření EKG

- Pokrytí telemetrické sítě po celém interním oddělení – součástí nabídky

  - V případě použití technologie WiFi pro přenos telemetrických dat bude možné využít WiFi pokrytí realizované Zadavatelem – dodavatel musí splňovat požadavky na připojení se do sítě Krajské zdravotní, a.s. – viz níže

  - V případě použití radiopřenosu Zadavatel požaduje kompletní realizaci anténní infrastruktury pro kompletní pokrytí telemetrického signálu na celém lůžkovém oddělení

- Systém s pokrytím telemetrické sítě po celém lůžkovém oddělení (3 patra), chodba o délce cca. 50m – součástí nabídky

  - Přízemí: umístění centrály a síťové tiskárny

  - 1. patro: zapůjčení telemetrických vysílačů

  - 2. patro: umístění centrály, síťové tiskárny a telemetrických vysílačů

- Brašna se závěsem na krk pacienta pro každý telemetrický vysílač musí být omyvatelná nebo pratelná

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.  - https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze

Centrální monitorovací stanice pro telemetrický systém pacienta

- Plná obousměrná komunikace s telemetry v síti pomocí stávající kabelové sítě (Zadavatel požaduje v rámci nabídky dodání switchů (technická specifikace na switche je uvedena v Příloze 1), switche budou splňovat požadavky na připojení telemetrických vysílačů a centrály v monitorovacím systému a bude splňovat požadavky na přenos křivek a alarmů mezi oběma požadovanými monitorovacími systémy na interním oddělení)

- Sběr a archivace dat pro minimálně 10 telemetrů současně s možností budoucího rozšíření na více pacientů

- Potřebné komponenty pro připojení a zobrazení telemetricky sledovaných pacientů v počtu minimálně 10 ks

- Režim sledování minimálně 10 pacientů a současně sledování minimálně 2 křivek u každého z nich na jedné obrazovce

- Zobrazení detailu vybraného telemetru

- Světelné a zvukové alarmy

- Uložení trendů minimálně 72 hodin, možnost prohlížení plných křivek 72 hodin

- Uživatelské rozhraní v českém jazyce

- 2 ks centrálního monitoru s plochým displejem o úhlopříčce minimálně 22“- určené pouze pro telemetrii, každý centrální monitor s displejem bude umístěný v jiném prostoru

- Ovládaní pomocí klávesnice a myši

- Připojení centrálních monitorů na síťovou tiskárnu – 2 ks laserové tiskárny pro tisk z centrálních monitorů součástí nabídky (technická specifikace na laserovou tiskárnu je uvedena v Příloze 2b zadávací dokumentace)

- Kompatibilita s požadovanými telemetry

- Identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitorovací centrála načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – HW a SW není součástí nabídky, připravenost systému na tento požadavek

- Záložní zdroje napájení (UPS) pro obě centrály po dobu minimálně 30 minut

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.  - https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze