Mycí a dezinfekční automaty

Popis:

Pořízení 3 ks prokládacích mycích a dezinfekčních automatů a 1 ks mycího a dezinfekčního automatu na operační obuv pro centrální sterilizaci II Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Mycí a desinfekční automaty jsou důležitou součástí dekontaminačních a mycích procesů, během kterých dochází k ničení mikroorganismů.

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks	Velkokapacitní mycí a desinfekční automaty

- 1 ks	Mycí a dezinfekční automat na operační obuv

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty

- Dvoudvéřový prokládací mycí a desinfekční automat

- Vertikálně posuvné celoskleněné motoricky ovládané dveře, které jsou během mycího cyklu blokované

- Certifikace dle normy EN ISO 15883-1 s doloženým certifikátem

- Objem komory min. 350 l

- S elektrickým ohřevem a s bezpečnostní základovou nerezovou vanou, případně podstavcem

- Kondenzátor par včetně nerezového opláštění

- Elektrický ohřev, max. příkon 21 kW

- Elektronická, volně programovatelná mikroprocesorová řídící jednotka s možností tvorby vlastních programů (min. 16 přednastavených programů a 31 volných míst)

- Dotekový displej s komunikací a dokumentací v českém jazyce

- Elektronická kontrola otáčení mycích ramen

- Vysokojakostní nerezový mycí prostor

- Mycí a desinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické, alkalické

- Nabízený přístroj umožňuje termickou a chemotermickou desinfekci v parametrech uvedených ve vyhl. 306/2012 Sb.

- Přednastavené programy s termickou desinfekcí při závěrečném oplachu DEMI vodou

- Mycí a desinfekční automat plněn a vyvážen pomocí zavážecích vozíků

- Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu

- Osvětlení vnitřního prostoru mycí komory

- 3násobná filtrace mycího roztoku

- Dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou isolací

- Mycí prostor s kapacitou min. 18 mycích DIN sít a vybavený dvěma nerezovými mycími rameny

- Možnost automatické identifikace a volby programu magnetickým nebo RFID kódem u mycích košů

- Dvě výkonná oběhová čerpadla

- Dvě vestavěná dávkovací čerpadla na mycí a neutralizační prostředky

- Vestavěné výkonné horkovzdušné sušící agregáty, aktivní hepa filtr třídy H14

- Boiler pro předehřátí DEMI vody

- Součástí nabídka je softwarový komunikační systém pro dokumentaci mycích a sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů a to po dobu 10 let bezplatně

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – viz níže

- Napojení myčky do systému dokumentace procesů přes ethernet

- Součástí dodávky musí být kompletní spotřební materiál včetně chemikálií vhodné pro mytí a desinfekci a bezpečnostní listy k použitým chemikáliím

- Zajištění pravidelných bezpečnostně technických kontrol, revizí a validací, které jsou dle doporučení výrobce a jsou v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014Sb(IVD) a 22/1997Sb.(ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma

- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014Sb(IVD) a 22/1997Sb.(ostatní přístroje)

- Životnost přístroje min. 10 let

- V rámci VZ bude požadována demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje

- Záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)

Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.  - https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze

Příslušenství pro všechny 3 myčky:

- 3 ks Stojan na nástroje se 4-6 patry s možností umývat ve dvou patrech až 160 mm vysoká síta

- 1 ks Stojan na laparoskopické nástroje

- 1 ks Stojan na vysoké kontejnery (max. výška kontejnerů 270 mm)

- 20 DIN sít

- 3 ks Navážecí vozík k myčkám

Mycí a dezinfekční automat na operační obuv

- Samostatně stojící mycí automat pro čištění a desinfekci operační obuvi

- Jednodvéřový automat s celonerezovými dopředu výklopnými dveřmi

- Validovatelný dle normy ČSN EN ISO 15883-1

- S elektro ohřevem, max. příkon 9,3 kW

- Dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou isolací

- Bezespárový mycí prostor bez topných těles (topná tělesa skrytá)

- Automat s mycím prostorem o kapacitě až 8 DIN sít nebo min. 14 párů operační obuvi (min. 10 párů s velikostí boty č. 48 a min. 4 páry s velikostí boty č. 41)

- Mycí a desinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické

- Možnost přednastavení mycích a desinfekčních programů pro zdravotnické pomůcky

- Jeden vestavěný dávkovač

- Min. jeden dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii

- Automatické blokování dveří v průběhu mycího cyklu

- Automatické dovírání a uzamykání dveří

- Přívod čerstvé vody do každé fáze programu

- Vestavěné horkovzdušné sušení

- Aktivní HEPA filtrem třídy H 13

- Vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem

- Vestavěný změkčovač vody a zároveň možnost napojení mycího automatu na změkčenou vodu

- Ovládací dotekový panel s tlačítky rychlé volby

- Akustická a optická signalizace chybových hlášek s výpisem chyb na displeji

- Řídící jednotka s pamětí min. pro 14 programů

- Součástí dodávky musí být kompletní spotřební materiál včetně chemikálií vhodné pro mytí operační obuvi a bezpečnostní listy k použitým chemikáliím

- Koše pro minimálně 14 párů operační obuvi (min. 10 párů s velikostí boty č. 48 a min. 4 páry s velikostí boty č. 41)

- Zajištění pravidelných bezpečnostně technických kontrol a revizí, které jsou dle doporučení výrobce a jsou v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014Sb(IVD) a 22/1997Sb.(ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma

- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014Sb(IVD) a 22/1997Sb.(ostatní přístroje)

- Životnost přístroje min. 10 let

- V rámci VZ bude požadována demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje

- Záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)

Příslušenství:

- Nástavec pro uložení operační obuvi do velikosti 48

- Držák pro optimální uložení operační obuvi

- Horní koš pro uložení operační obuvi

- Spodní koš pro uložení operační obuvi