Příloha č. 2 - Technická specifikace

# REACT-EU 100 - Koagulační analyzátor na vyšetření funkce krevních destiček včetně dodávek vázaného spotřebního materiálu pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Oddělení klinické hematologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Předpokládaný počet vyšetření:

- TRAP test: 50/rok

- ASPI test: 320/rok

- ADP test: 250/rok

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- systém pro funkční vyšetření agregační schopnosti krevních destiček a monitoring antiagregační léčby v plné krvi

- využití systému pro vyšetření rezistence na antiagregační léčbu

- stolní analyzátor s min. 5 nezávislými měřícími kanály

- analýza vzorku z plné krve

- Impedanční detekce (impedanční agregometrie)

- Požadovaná vyšetření: TRAPtest, ASPItest, ADPtest

- Provedení testu do 10 minut

- Provádění interní kontroly kvality

- Paralelní měření pomocí dvojice senzorů

- Interpretace výsledků graficky i numericky

- Řídící SW a komunikace v anglickém jazyce

- Veškeré podklady v českém jazyce

- Příslušenství:

  - automatická pipeta

  - barevná tiskárna

  - monitor

  - myš a klávesnice

  - čtečka čárových kódů

- Archivace výsledků

Součástí pořízení přístrojového vybavení bude:

- dodávka záložního zdroje (UPS) tak, aby při výpadku el. proudu nedošlo k znehodnocení právě probíhající analýzy a ke ztrátě naměřených dat

- bezplatné připojení k laboratornímu informačnímu systému OpenLIMS Stapro

Obecné požadavky na předmět zakázky

- dodavatel předloží platná prohlášení o shodě nabízeného zboží i přístroje, vydaná dle legislativy evropské či národní; přístroj, reagencie a spotřební materiál musí být v souladu s Evropskou direktivou IVD 98/79 EC označeny značkou shody CE (označení přístroje CE na přístroji a uživatelském manuálu)

- spotřební materiál i přístroj musí zadavateli zabezpečit podmínky pro plnění požadavků ČSN 15189 v aktuálním znění

- Obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz. Odkaz https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty