# Příloha č. 2 - Technická specifikace

Zvýšení kvality návazné péče –

EKG přístroj pro Interní oddělení Nemocnice Děčín, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	EKG přístroj pro Interní oddělení Nemocnice Děčín, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

EKG přístroj

- Přenosný 12 svodový elektrokardiograf

- Barevný LCD displej o velikosti minimálně 7“

- Zobrazení všech svodů najednou s rozlišením minimálně 640x480

- Interní paměť na minimálně 100 záznamů

- Provoz na baterii minimálně na 3 hodin

- Maximální doba nabíjení 4 hodiny

- Česká klávesnice

- Menu v českém jazyce (lokalizace SW – CZ háčky, čárky)

- Automatický i manuální režim snímání

- Software s pokročilými algoritmy pro interpretaci EKG, analýzu arytmií a stenokardií

- Kompatibilita s informačním systémem MUSE, v rámci dodávky EKG požadujeme i kompletní připojení EKG do informačního systému MUSE

  - Export dat z EKG do MUSE v XML formátu

  - Požadujeme budoucí propojení EKG s NIS prostřednictvím MUSE bez jakýchkoliv dalších nákladů

  - Přenos dat z EKG přístroje do systému MUSE a naopak musí být umožněn bez přidání jakéhokoliv mezičlánku (například v podobě serveru či jiného zařízení, které může provádět konverzi dat) z důvodu možného rizika vzniku chyby v komunikaci

- Konektivita LAN (RJ45 kategorie 5 nebo 6)

- Konektivita WiFi (modul součástí přístroje včetně SW s podporou běžných WIFi sítí)

- Podpora protokolu HL7 pro komunikaci s NIS

- Tisk na termoaktivní skládaný papír, formát papíru A4

- Na vytištěném protokolu údaje pacienta, datum, čas, pracoviště

- Rychlost posunu v tiskárně minimálně 25 mm/s

- Nastavení různých formátů tisku

- Detekce kardiostimulátoru

- Ochrana proti defibrilaci

- Přístroj dezinfikovatelný běžnými dezinfekčními prostředky

- Příslušenství ke každému EKG přístroji:

  - EKG kabel s končetinovými (4 kusy) a hrudními elektrodami (6 kusů), znovupoužitelné elektrody

  - EKG papír

  - Napájecí kabel

  - Nabíjecí baterie

  - Vozík pojízdný na 4 kolečkách pro převoz EKG, minimálně 2 brzditelná

  - Další příslušenství nutné k uvedení do provozu a ke splnění účelu použití

  - Musí umožnit připojení ruční čtečky 2D certifikované výrobcem, čtečka je součástí nabídky

Další a zvláštní požadavky:

Požadavky na připojení do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.

- https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/