Kontejnery

Popis:

Dekontaminační kontejner chrání personál a prostředí před kontaminací během transportu použitých předmětů. Sterilizační kontejner slouží k uložení vysterilizovaných předmětů tak, aby zůstaly sterilní během skladování a transportu.

Seznam požadovaných položek:

- 60 ks	sterilizační kontejner (Pracoviště Rumburk, oddělení centrálních operačních sálů)

- 10 ks	dekontaminační kontejner (Pracoviště Rumburk, oddělení centrálních operačních sálů)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

V případě, že zadavatel uvádí v technické specifikaci pojem „Možnost/možnost“, zadavatel požaduje, aby nabízený prostředek požadavek splňoval a daný parametr nebo funkci mohl zadavatel využít bez nutnosti pořízení dalšího příslušenství nebo rozšíření.

Sterilizační kontejnery:

- Shoda s platnou normou ČSN EN ISO 11607 (část 1 a část 2), v platném znění s možností nabídnutí rovnocenného řešení, ČSN EN 868 (část 8), v platném znění s možností nabídnutí rovnocenného řešení, DIN 58953 (část 9), v platném znění s možností nabídnutí rovnocenného řešení

- Kontejnery musí být vhodné pro validovaný postup čištění a tepelné dezinfekce podle normy EN ISO 15883 v platném znění s možností nabídnutí rovnocenného řešení

- Systém obsahuje kontejner, víko a kompatibilní síto

  - Materiál kontejneru (vany) – slitina hliníku, vana bez ostrých hran a rohů

  - Materiál víka – vysoce odolný plast

  - Materiál síta – z nerezové oceli

- Kontejnery vhodné pro mytí v mycím automatu s termickou dezinfekcí 93°C a pro parní sterilizaci 134°C

- Perforované síto s možností použití víka a stavebnicových elementů pro speciální sady nástrojů (laparoskopické, mikro nástroje, oční, atd.), každé síto musí disponovat drátěnými madly a možností použití nožiček, všechny rohy sít musejí být otevřené pro snadný odvod reziduí vody nebo chemických látek

- Silikonové těsnění na vnitřní straně víka pro bezpečné usazení víka na vanu

- Bezúdržbové kontejnery bez nutnosti provádění pravidelných kontrol, bez jakéhokoliv spotřebního materiálu (plomby, filtry) po celou dobu životnosti kontejneru

- Kontejner s opakovaně použitelnou mikrobiální bariérou

- Jednoznačná automatická identifikace prvního otevření kontejneru po proběhlé sterilizaci

- Možnost použití protokolových štítků libovolného výrobce

- Barevné odlišení kontejnerů 5 různými barvami

- Identifikační popisy dle požadavku zadavatele v českém jazyce. Možnost aplikace čárových, datamatrix či codablock kódů a RFID čipů. Možnost oborového rozlišení identifikačních štítků pomocí deseti barev.

- Každý systém (kontejner, víko a síto) musí být označen UDI číslem s min. obsaženými údaji (stát, výrobce, katalogové číslo, sériové číslo)

- Rozměry kontejnerů dle DIN – násobky 1 STJ formáty 1/1, ½, ¾ různých výšek

- Uživatelsky snadná a rychlá manipulace s kontejnerem

- Systém ručního uzavírání kontejneru pouhým zatlačením

- Otevírání prostřednictvím tlačítek pro snadné a bezpečné sejmutí víka bez rizika kontaminace sterilního obsahu

Dekontaminační kontejnery:

- Kontejnerový systém určený pro dekontaminaci a přepravu použitých nástrojů

- Uzavřený systém pro metodu mokré dekontaminace

- Systém obsahuje kontejner a víko – mezi kontejnerem a víkem musí být těsnění, které zabrání vylití dekontaminačního roztoku

- Materiál kontejnerového systému  - hliník

- Materiál odolný vůči dezinfekčním a dekontaminačním prostředkům uvedeným v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 7 zadávací dokumentace

Příslušenství:

  - Identifikační štítky ke každému kontejneru na obě strany

  - Identifikační štítky ke každému sítu

  - Zásobník na identifikační štítky

  - Fixační podložky pro nástroje

  - Stojany pro laparoskopické nástroje

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….