Plicní ventilátory pro Krajskou zdravotní, a. s.

Obecná část

Krajská zdravotní, a. s. (dále „zadavatel“) je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, kde aktuálně provozuje 7 nemocnic, včetně center vysoce specializované péče. Strategickým záměrem zadavatele je mj. unifikace zdravotnické techniky napříč nemocnicemi s cílem usnadnění mobility personálu, zjednodušení správy zdravotnické techniky a logistiky spotřebního zdravotnického materiálu. Zadavatel dále usiluje o propojení vybraných typů zdravotnické techniky na tzv. datovou integrační platformu s cílem postupné implementace pokročilých řešení pro záznam a zpracování klinických dat v prostředí tzv. Patient Data Management System a rozvoj telemedicíny.

Plicní ventilátory představují klíčovou zdravotnickou technologii pro jednotky intenzivní péče poskytující resuscitační péči a pracoviště urgentní medicíny. Cílem tohoto výběrového řízení je pořízení komplexního pokročilého řešení pro podporu respiračních funkcí pacientů na jednotkách intenzivní péče různých typů. Z tohoto důvodu je v části zakázky požadováno řešení modulární, kdy k základnímu typu ventilátoru je možné doplnit vybrané terapeutické moduly v konfiguraci řešené vždy na míru konkrétnímu pracovišti. Požadavkem této zadávací dokumentace je, aby ventilátor, včetně všech doplňujících zařízení (HFNO, aktivní zvlhčovač, systém pro měření a udržování tlaku v obturační manžetě endotracheální nebo tracheální kanyly) byly ovládány z jednotného uživatelského rozhraní přístroje na hlavní obrazovce ventilátoru, logika ovládání ventilátorů napříč kategoriemi byla jednotná (tedy aby všechny typy ventilátorů byly od jednoho výrobce) a aby bylo možné veškeré parametry respirační terapie přenášet do informačního systému zadavatele a v něm dále zpracovávat. Tyto požadavky jsou platné pro všechny typy dále uvedených ventilátorů.

V případech, kdy je požadována konektivita na datovou integrační platformu zadavatele, se tímto rozumí řešení, které minimálně zajistí předávání ventilátorem monitorovaných dat na integrační platformu s frekvencí alespoň 1 x za minutu, včetně dodání veškerých aktivních prvků, které jsou pro tento účel nezbytné a zprovoznění celého řešení jako součásti dodávky. Podrobné požadavky na toto ICT prostředí jsou uvedeny na adrese: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty. Zadavatel akceptuje též řešení, kdy dodávaný zdravotnický přístroj exportuje data do zvláštního aktivního prvku třetí strany, který zajišťuje jejich konverzi do některého z uvedených komunikačních protokolů a následné předání na integrační platformu zadavatele. V tomto případě potřebný aktivní prvek není součástí dodávky, ale uchazeč předá zadavateli používaný datový protokol vždy v aktuální verzi používané přístrojem.

Pro požadavky této zadávací dokumentace platí, že zadavatel požaduje kompletní dodávku umožňující využití požadovaných parametrů/technologií, bez nutnosti pořízení dalších rozšíření.

V případě pochybností si zadavatel vyhrazuje právo požadovat fyzické předvedení požadovaných vlastností výrobku na vybraném pracovišti zadavatele ve lhůtě do 7 dnů od zaslání výzvy uchazeči.

Uchazeč v rámci nabídky uvede zvlášť ceny za přístroj v základní konfiguraci uvedené v jednotlivých sekcích a dále za jednotlivé položky uvedené v části Možnosti doplnění.

Zadavatel dále požaduje, aby veškeré povrchy nabízených přístrojů včetně příslušenství bylo možné povrchově dezinfikovat prostředky uvedenými v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha Zadávací dokumentace.

Technická specifikace

A0. Plicní ventilátor vyšší třídy plně vybavený

Obecné požadavky na přístroj

- Přístroj pro umělou plicní ventilaci pediatrických pacientů i dospělých.

- Monitorování pomocí dotykové ovládací obrazovky, velikost úhlopříčky alespoň 15 palců s otočným ovládacím prvkem s možností montáže obrazovky mimo tělo ventilátoru do vzdálenosti 3 m od těla ventilátoru.

- Kompletní uživatelské ovládání v českém jazyce.

- Funkce Standby.

- Napájení z elektrické sítě 230 V/50 Hz, náhradní zdroj elektrické energie (vnitřní baterie) na minimálně 90 minut provozu.

- Konektivita na datovou integrační platformu zadavatele dle specifikace uvedené v obecné části této zadávací dokumentace.

- Ukládání trendů minimálně na 48 hodin.

- Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku.

- Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů zadavatele.

Ventilační režimy

- Minimálně CMV, SIMV, SIMV-PC, APRV, CPAP s tlakovou podporou (PS), ventilace na dvou tlakových hladinách (BIPAP), neinvazivní ventilace, záložní „apnoe ventilace“, HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 80 litrů za minutu (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se HFNO a aktivní zvlhčovač ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.) (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta funkčně ekvivalentní náhrada).

- Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků na základě měření vydechovaného CO2 a dalších parametrů (SpO2, průtok plynů)

- Automatické přepínání mezi řízenou a spontánní ventilací v závislosti na dechovém úsilí pacienta.

- Automatický protokol pro odpojování pacienta od umělé plicní ventilace s nastavitelnými parametry.

Ventilační parametry

- Nastavitelný PEEP minimálně v 0-50 cmH2O.

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20-2000 ml.

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 5-90 cmH2O.

- Nastavitelná frekvence minimálně 5-80 dechů/min.

- Nastavitelný FiO2 v rozsahu 21-100 %.

- Flow-trigger nastavitelný v rozmezí minimálně 0,5-15 l/min

- Pressure-trigger nastavitelný v rozmezí minimálně -0,1 až -15 cmH2O

- Nastavení exspiračního triggeru v rozsahu minimálně 5-60 % špičkového inspiračního průtoku.

- Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu.

- Nastavitelná kompenzace odporu endotracheální nebo tracheostomické kanyly.

- Membránová (vibrating mesh) nebulizace synchronizovaná s inspiriem ovládaná z obrazovky ventilátoru, nastavitelná doba nebulizace minimálně 5-30 min., možnost kontinuální mikronebulizace.

- Manévr ke zjištění plicní mechaniky s vykreslením křivky tlak-objem s možností nastavení parametrů manévru a automatickým určením inflexních bodů křivky.

- Automatický systém pro hlídání a nastavení tlaku v obturační manžetě endotracheální kanyly nebo tracheální rourky s funkcí pro zadržení tlaku. (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se tento automatický systém ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.)

Monitorace

- Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách – současně minimálně 3 křivky.

- Grafické zobrazení – tlakové, objemové, průtokové křivky, smyčky, trendy.

- Sledování dechových objemů – jednotlivý, minutový, únik, kontrola skutečného objemu, PEEP, CPAP, špičkový tlak, střední tlak, plateau tlak.

- Monitorace plicní mechaniky – poddajnost, rezistence, P01, expirační časová konstanta, autoPEEP.

- Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I:E, dechová frekvence.

- Akustické a optické alarmy chybových hlášení alespoň ve 3 stupních dle priority.

- Možnost měření jícnového tlaku.

Základní požadované vybavení přístroje:

- Vozík s brzditelnými antistatickými kolečky nebo pevná montáž do prostředí lůžka, dle požadavku zadavatele pro konkrétní pracoviště.

- Držák ventilačního okruhu.

- Integrovaná volumetrická kapnometrie včetně čidla.

- Integrované měření SpO2 včetně čidla.

- Aktivní zvlhčovač.

- 2 ks pacientský okruh pro použití aktivního zvlhčovače.

- 2 ks pacientský okruh pro použití bez aktivního zvlhčovače.

- Testovací plíce – pokud jsou nutné k provádění uživatelských testů.

A1. Plicní ventilátor vyšší třídy s možností modulárního rozšíření

Obecné požadavky na přístroj

- Přístroj pro umělou plicní ventilaci pediatrických pacientů i dospělých.

- Monitorování pomocí dotykové ovládací obrazovky, velikost úhlopříčky alespoň 15 palců s otočným ovládacím prvkem s možností montáže obrazovky mimo tělo ventilátoru do vzdálenosti 3 m od těla ventilátoru.

- Kompletní uživatelské ovládání v českém jazyce.

- Funkce Standby.

- Napájení z elektrické sítě 230 V/50 Hz, náhradní zdroj elektrické energie (vnitřní baterie) na minimálně 90 minut provozu.

- Konektivita na datovou integrační platformu zadavatele dle specifikace uvedené v obecné části této zadávací dokumentace.

- Ukládání trendů minimálně na 48 hodin.

- Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku.

- Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů zadavatele.

Ventilační režimy

- Minimálně CMV, SIMV, SIMV-PC, APRV, CPAP s tlakovou podporou (PS), ventilace na dvou tlakových hladinách (BIPAP), neinvazivní ventilace, záložní „apnoe ventilace“, HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 80 litrů za minutu (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se HFNO a aktivní zvlhčovač ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.) (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta funkčně ekvivalentní náhrada).

- Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků

- Automatické přepínání mezi řízenou a spontánní ventilací v závislosti na dechovém úsilí pacienta.

Ventilační parametry

- Nastavitelný PEEP minimálně v 0-50 cmH2O.

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20-2000 ml.

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 5-90 cmH2O.

- Nastavitelná frekvence minimálně 5-80 dechů/min.

- Nastavitelný FiO2 v rozsahu 21-100 %.

- Flow-trigger nastavitelný v rozmezí minimálně 0,5-15 l/min

- Pressure-trigger nastavitelný v rozmezí minimálně -0,1 až -15 cmH2O

- Nastavení exspiračního triggeru v rozsahu minimálně 5-60 % špičkového inspiračního průtoku.

- Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu.

- Nastavitelná kompenzace odporu endotracheální nebo tracheostomické kanyly.

- Membránová (vibrating mesh) nebo trysková nebulizace synchronizovaná s inspiriem ovládaná z obrazovky ventilátoru, nastavitelná doba nebulizace minimálně 5-30 min., možnost kontinuální mikronebulizace.

Monitorace

- Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách – současně minimálně 3 křivky.

- Grafické zobrazení – tlakové, objemové, průtokové křivky, smyčky, trendy.

- Sledování dechových objemů – jednotlivý, minutový, únik, kontrola skutečného objemu, PEEP, CPAP, špičkový tlak, střední tlak, plateau tlak.

- Monitorace plicní mechaniky – poddajnost, rezistence, P01, expirační časová konstanta, autoPEEP.

- Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I:E, dechová frekvence.

- Akustické a optické alarmy chybových hlášení alespoň ve 3 stupních dle priority.

Základní požadované vybavení přístroje

- Vozík s brzditelnými antistatickými kolečky.

- Držák ventilačního okruhu.

- Aktivní zvlhčovač.

- 2 ks pacientský okruh pro použití aktivního zvlhčovače.

- 2 ks pacientský okruh pro použití bez aktivního zvlhčovače.

- Testovací plíce – pokud jsou nutné k provádění uživatelských testů.

Možnost doplnění

- Integrovaná volumetrická kapnometrie včetně čidla.

- Integrované měření SpO2 včetně čidla.

- Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků na základě měření vydechovaného CO2 a dalších parametrů (SpO2, průtok plynů).

- Automatický protokol pro weaning s nastavitelnými základními parametry.

- Automatický systém pro hlídání a nastavení tlaku v obturační manžetě endotracheální kanyly nebo tracheální rourky s funkcí pro zadržení tlaku. (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se tento automatický systém ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.)

B. Plicní ventilátor nižší třídy s možností nemocničního transportu

Obecné požadavky na přístroj

- Ventilace pediatrických pacientů a dospělých.

- Monitorování pomocí dotykové ovládací obrazovky + otočným ovladačem.

- Kompletní uživatelské ovládání v českém jazyce.

- Funkce Standby.

- Napájení z elektrické sítě 230 V/50 Hz, náhradní zdroj elektrické energie (vnitřní baterie) na minimálně 90 minut provozu.

- Ukládání trendů minimálně po dobu 48 hodin.

- Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku.

- Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů zadavatele

- Konektivita na datovou integrační platformu zadavatele dle specifikace uvedené v obecné části této zadávací dokumentace.

- Možnost využití pro transport pacienta v rámci nemocnice (rozumí se taková konstrukce ventilátoru, která umožní jeho uživatelsky snadné odpojení od stojanu/vozíku a umístění do nemocničního lůžka, nebo na nemocniční lůžko).

- Váha ventilátoru během transportu maximálně 8 kg. (Hodnocené technické subkritérium - hmotnost přístroje během transportu. Do tabulky na konci dokumentu doplňte hmotnost ventilátoru během transportu v kg.)

Ventilační režimy

- CMV, SIMV, SIMV-PC, APRV, CPAP s tlakovou podporou (PS), ventilace na dvou tlakových hladinách (BIPAP), NIV, HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 80 litrů za minutu (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se HFNO a aktivní zvlhčovač ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.), záložní „apnoe ventilace“ (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta odpovídající náhrada)

- Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků.

- Automatické přepínání mezi řízenou a spontánní ventilací v závislosti na dechovém úsilí pacienta.

Ventilační parametry

- Nastavitelný elektronický PEEP minimálně 0-20 cm H2O.

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20-2000 ml.

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 6-60 cmH2O.

- Nastavitelná frekvence minimálně 5-80 dechů/minutu.

- Nastavitelný FiO2 v rozsahu 21-100 %.

- Flow-trigger nastavitelný v rozmezí minimálně 1-10 l/min.

- Nastavení exspiračního triggeru.

- Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu.

- Trysková pneumatická nebulizace synchronizovaná s inspiriem

Monitorace

- Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách – současně minimálně 3 křivky.

- Grafické zobrazení – tlakové, objemové, průtokové křivky, smyčky, trendy.

- Sledování dechových objemů – jednotlivý, minutový, únik, kontrola skutečného objemu, PEEP, CPAP, špičkový tlak, střední tlak, plateau tlak.

- Monitorace plicní mechaniky – poddajnost, rezistence, autoPEEP.

- Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I : E, dechová frekvence.

- Akustické a optické alarmy chybových hlášení alespoň ve 3 stupních dle priority.

Základní požadované vybavení přístroje

- Vozík s brzditelnými antistatickými kolečky.

- Ventilátor musí být snadno snímatelný z vozíku bez potřeby použití nářadí pro účely transportu pacienta.

- Rukojeť pro transport.

- Držák ventilačního okruhu.

- 2 ks pacientský okruh pro použití bez aktivního zvlhčovače.

- Testovací plíce – pokud jsou nutné k provádění uživatelských testů

Možnost doplnění

- Integrovaná volumetrická kapnometrie včetně čidla.

- Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků.

C. Transportní ventilátor a ventilátor pro urgentní příjem

Obecné požadavky na přístroj

- Ventilace pediatrických pacientů a dospělých.

- Certifikace ventilátoru pro použití během transportu pacienta v sanitních vozidlech (DRNR, ZZS)

- Monitorování pomocí dotykové ovládací obrazovky + otočným ovladačem.

- Kompletní uživatelské ovládání v českém jazyce.

- Funkce Standby.

- Napájení z elektrické sítě 230 V/50 Hz, náhradní zdroj elektrické energie (vnitřní baterie) na minimálně 90 minut provozu.

- Konektivita na datovou integrační platformu zadavatele dle specifikace uvedené v obecné části této zadávací dokumentace.

- Ukládání trendů minimálně po dobu 4 hodiny.

- Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku.

- Připojení na stávající rozvod medicinálního kyslíku.

- Váha ventilátoru během transportu maximálně 8 kg. (Hodnocené technické subkritérium - hmotnost přístroje během transportu. Do tabulky na konci dokumentu doplňte hmotnost ventilátoru během transportu v kg.)

Ventilační režimy

- Minimálně CMV, SIMV, SIMV-PC, CPAP s tlakovou podporou (PS), režim pro kardiopulmonální resuscitaci, neinvazivní ventilace, záložní „apnoe ventilace“, HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 80 litrů za minutu (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se HFNO a aktivní zvlhčovač ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.) (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta funkčně ekvivalentní náhrada).

Ventilační parametry

- Nastavitelný PEEP minimálně 0-20 cmH2O.

- Nastavitelný dechový objem minimálně 50-2000 ml.

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 6-55 cmH2O.

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně 5-60 dechů/min.

- Nastavitelný FiO2 minimálně v rozsahu 40-100 %.

- Nastavitelný flow trigger 1-15 l/min.

- Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu.

Monitorace

- Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách.

- Grafické zobrazení – tlakové, průtokové křivky.

- Sledování dechových objemů – jednotlivý a minutový exspirovaný objem, PEEP, špičkový tlak, střední tlak, plateau tlak, spontánní dechová minutová ventilace.

- Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I:E, dechová frekvence.

- Akustické a optické alarmy chybových hlášení alespoň ve stupních dle priority.

Základní požadované vybavení přístroje

- Rukojeť pro transport.

- Držák pro zavěšení na lůžko a eurolištu.

- 2 ks pacientský okruh pro použití bez aktivního zvlhčovače.

- Testovací plíce – pokud jsou nutné k provádění uživatelských testů.

Možnost doplnění

- Vozík s brzditelnými antistatickými kolečky.

Tabulka s hodnotícím technickým subkritériem

| Subkritérium – technické parametry | Hodnotící subkritérium | Hmotnost ventilátoru během transportu v kg |
| --- | --- | --- |
| t1 | Váha ventilátoru pro urgentní příjem a transportního ventilátoru dle bodu C této technické specifikace (minimalizační parametr) | Uveďte hmotnost ventilátoru během transportu v kg |

Tabulka s hodnotícími funkčními subkritérii

| Subkritérium – funkční vlastnosti | Hodnotící subkritérium | Ovládáno z obrazovky ventilátoru ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| f1 | HFNO a aktivní zvlhčovač s ovládáním na hlavní obrazovce ventilátoru | Uveďte, zda lze ovládat z obrazovky ventilátoru |
| f2 | Systém pro automatické monitorace a udržování tlaku v manžetě endotracheální kanyly nebo tracheální rourky s ovládáním z obrazovky ventilátoru pro ventilátory vyšší třídy A0 a A1 dle této zadávací dokumentace | Uveďte, zda lze ovládat z obrazovky ventilátoru |

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2a Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….