Příloha č. 2 - Technická specifikace

REACT-EU 98 - Kašlací asistent pro Krajskou zdravotní, a.s. –

Nemocnice Most, o.z.

Přístroj pro podporu vykašlávání bude sloužit na jednotce intenzivní péče v Nemocnici Most, Krajské zdravotní, a. s. pro pacienty, kteří nemají dostatečnou sílu nutnou k vykašlávání.

Obecné požadavky:

- 1 ks přístroje na podporu vykašlávání s příslušenstvím

- Neinvazivní přístroj napomáhající vykašlávání sekretu

- Přístroj musí být certifikován jako zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Minimální technické požadavky:

- Princip pozvolné aplikace pozitivního tlaku s následnou rychlou změnou na negativní tlak v dýchacích cestách

- Možnost manuálního a automatického režimu

- Možnost synchronizace s dechem pacienta

- Možnost nastavení oscilace při nádechu, výdechu nebo obou zároveň

- Různé možnosti obličejových masek a možnost použití přes tracheostomickou kanylu

- Inhalační tlak minimálně 5 až 70 cm H2O

- Expirační tlak minimálně 5 až -70 cm H2O

- Rozsah doby inspirace 0-5 s

- Rozsah doby expirace 0-5 s

- Frekvence 1-20 Hz

- Amplituda 1-10 cm H2O

- Záložní baterie pro provoz při výpadku elektrického proudu minimálně 15 min

Požadované příslušenství:

- Základní balení 5 ks pacientských okruhů

- Základní set masek:	3x velikost M, 3x velikost L

- Filtr			1 ks

- Držák okruhu		1 ks

- Záložní baterie	1 ks

- SD karta		1 ks

- Transportní taška	1 ks

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.

Vázaný spotřební materiál:

- Pacientský okruh: 50 packů/rok

- Maska velikosti M: 50 packů/rok

- Maska velikosti L: 50 packů/rok

- Další vázaný spotřební materiál nutný k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.