# Lůžko pro bariatrické pacienty

Lůžko pro bariatrické pacienty s matrací ke zkvalitnění pobytu na Chirurgickém oddělení Nemocnice Teplice, Krajské zdravotní, a. s.

## Obecné požadavky:

- 2 ks stabilního lůžka bezpečné konstrukce s minimálně čtyřdílnou ložnou plochou pro bariatrické pacienty splňující normu IEC 60601-2-52 s příslušenstvím

- 2 ks pasivní antidekubické matrace

## Minimální technické požadavky:

Bariatrické lůžko

- Maximální vnější rozměr lůžka: délka 230 cm; maximální šířka taková, aby lůžko projelo dveřmi 110 cm z důvodu průchodnosti v pavilonovém systému

- Rozšířená ložní plocha minimálně na 100 cm

- Lůžko lze prodloužit minimálně o 10 cm

- Bezpečné pracovní zatížení včetně matrace minimálně 350 kg

- Ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 45-75 cm od plochy podlahy

- Výškové nastavení a polohování jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů – hlavová část, Trendelenburg minimálně 12 °, antiTrendelenburg minimálně 12 °; lýtková část polohovatelná elektricky nebo manuálně

- Polohování možné současně i při prodloužení ložné plochy

- Centrální ovladač pro okamžité nastavení lůžka do CPR polohy

- Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami (hlavně CPR poloha, základní horizontální poloha, (anti)Trendelenburg) + pacientský ovladač

- Kompaktní sklopné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním

- Snadno omyvatelná ložní plocha

- Centrální brzda

- Snadno odnímatelná čela a zajištění proti nechtěnému vytažení čela z lůžka

- Nárazová kolečka v rozích lůžka

- Svod elektrického potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel s dostatečnou délkou (minimálně 2 m)

- Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity na sesterském ovladači

- Uchycení infuzního stojanu, hrazdy a dalšího příslušenství

- Držáky na drobné příslušenství

- Držáky na infuzní stojan a hrazdu

Matrace

- Pasivní antidekubitní matrace pro střední až vysoké riziko dekubitu

- Rozměr matrace dokonale kopíruje tvar lůžka i po prodloužení, příp. rozšíření lůžka (možno řešit dodanými dodatečnými díly matrace)

- Výška matrace minimálně 15 cm

- Minimální nosnost 300 kg

## Požadované příslušenství ke každému 1 ks lůžka s matrací:

- Hrazda s rukojetí vhodná pro bariatrické pacienty s nosností minimálně 100 kg	1 ks

- Infuzní stojan	  1 ks

- Dle technického řešení potřebný počet kusů dodatečných dílů matrace pro při prodloužení ložné plochy.

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití