Externí kardiostimulátor

Popis:

Dodávky Externích kardiostimulátorů pro Krajskou zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Externí kardiostimulátor – transvenózní jednodutinový

- Konstantní zdroj proudu  - bifázický impuls v mA

- Stimulační módy – VVI, VOO, AAI, AOO

- Amplituda kardiostimulačního impulsu 0 - 28mA

- inhibiční citlivost 0,5 - 20 mV

- rozsah frekvence 20 - 200 ppm

- rozsah zvýšené frekvence 100 – 1 000 ppm

- ovládání pomocí otočných prvků

- životnost baterie min. 30 dní

- akustická indikace při vybití baterie, a rozpojení stimulačního okruhu

- optická indikace při vybití baterie, rozpojení okruhu, Detekci nadměrného snímání R vlny, stimulaci

Příslušenství:

- Prodlužovací kabel pro bipolární elektrodu

- Upevňovací popruh na paži

- Upevňovací popruh na zavěšení

- Baterie

- Kufřík

Volitelné příslušenství:

- Prodlužovací kabel pro TAVI - Katetrizační náhrada aortální chlopně

Pozáruční servis: 96 měsíců

Externí kardiostimulátor – Jícnový jednodutinový

- Konstantní zdroj proudu - bifázický impuls v mA

- Stimulační módy – VVI, VOO, AAI, AOO

- Amplituda kardiostimulačního impulsu 0 - 28mA

- inhibiční citlivost 0,5 - 20 mV

- rozsah frekvence 20 - 200 ppm

- rozsah zvýšené frekvence 100 – 1 000 ppm

- ovládání pomocí otočných prvků

- životnost baterie min. 30 dní

- akustická indikace při vybití baterie, a rozpojení stimulačního okruhu

- optická indikace při vybití baterie, rozpojení okruhu, Detekci nadměrného snímání R vlny, stimulaci

Příslušenství:

- Prodlužovací kabel pro bipolární elektrodu

- Upevňovací popruh na paži

- Upevňovací popruh na zavěšení

- Baterie

- Kufřík

Volitelné příslušenství:

- Přepínač multifokální pro kardiostimulátor

- Jícnová elektroda 4 polární

Pozáruční servis: 96 měsíců

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….