Technická specifikace

Destičkový fotometr

Oddělení klinické mikrobiologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Popis:

Fotometr pro Oddělení mikrobiologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Přístroj slouží k měření absorbance v mikrotitračních destičkách.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks …… destičkový fotometr

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Přístroj (fotometr) pro měření absorbance v mikrotitračních (ELISA) destičkách se systémem optických filtrů

- Minimálně jednokanálová čtecí hlava s rychlostí čtení minimálně 96 jamek za 30 sekund

- Vhodné pro destičky od 8 jamkových do 96 jamkových

- Typ měření minimálně: end-point a kinetická měření

- Dynamický rozsah minimálně do 3,0 OD s rozlišením alespoň 0,001 OD

- Osazení alespoň 5 filtry současně min. 5 filtrů

- Součástí dodávky musí být filtry: 405, 450, 490 (nebo 492) a 620 (nebo 630) nm

- Možnost použití i dalších filtrů – možnost jejich budoucího nákupu a použití

- Ovládání z PC - musí být součástí dodávky vč. potřebného příslušenství pro provoz

  - LCD nebo LED monitor s úhlopříčkou minimálně 22”

  - klávesnice, myš

  - operační systém Microsoft Windows 11 Pro EN OEM (preferovaná varianta), případně Microsoft Windows 10 Pro EN OEM

  - Laserová tiskárna - černobílá

- Součástí dodávky musí být software pro ovládání přístroje pomocí PC a vyhodnocovací software umožňující naprogramovat, zpravovat a vyhodnotit i metody jiných výrobců

- CE IVD certifikace

- obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz odkaz: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty