Bipolární resektoskop pro operační zákrok metodou PEPSiT

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Bipolární resektoskop pro Oddělení dětské chirurgie Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Přístroj musí být kompatibilní se zdrojem světla Visera Elite Olympus CLV-S190 a nesmí docházet ke ztrátám na intenzitě světla

- Přístroj musí být kompatibilní s koagulací ESG 400 od firmy Olympus

- Pokud dodavatel není schopen dostát všech zmíněných kompatabilit se stávajícími přístroji, které jsou uvedeny v této technické specifikace, je možné nabídnout kompletní řešení včetně kompatibilních přístrojů k nabízenému bipolárnímu resektoskopu

- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

- Bipolární resektoskop musí být autoklávovatelný

- Resektoskop pro resekci v solném roztoku

- Snadné skládání a rozkládání resektoskopu pomocí rychloupínání, bez šroubování a otáčení

- Možnost připojení minimálně tří velikostí resekčních kliček

- Možnost připojení vaporizační elektrody

- Možnost připojení jehlové incizní elektrody

- Možnost připojení kuličkové koagulační elektrody

- Složen z:

  - optika průměr 4 mm, pozorovací úhel 12 °

  - Vnější plášť s průměrem distálního konce zaváděcího tubusu maximálně 27 Fr. rotační, kontinuální proplach

  - Zavaděč pro pracovní plášť

  - Světlovodní kabel, délka minimálně 3 m

  - Irigační port, minimálně 2 kohouty

  - Aktivní pracovní element s rychloaretačním zámkem elektrody pro resekci v solném roztoku

  - HF kabel, bipolární

- Součástí dodávky musí být příslušenství a spotřební materiál:

  - HF Resekční elektroda smyčka	1 ks

  - HF resekční elektroda kulička	1 ks

  - HF resekční elektroda jehla		1 ks

  - Sterilizační kontejner včetně víka vhodný pro sterilizaci a skladování	1 ks

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.