Část 1 - Technická specifikace – angiografický rtg komplet Kardiologickou kliniku pro nový pavilon Centra komplexní kardiovaskulární péče pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Moderní angiografické zařízení s jednorovinným C-ramenem uchyceným na podlahovém nebo stropním stativu s maximálním rozsahem pohybu a plnou digitalizací obrazu určené pro intervenční kardiologická vyšetření, včetně a příslušenství.

Přístroj musí být vybaven všemi dostupnými nejmodernějšími prostředky pro snižování dávky záření za dodržení principu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“) zahrnující hardwarové i softwarové prvky pro snížení dávky RTG záření pro pacienta (pulzní skiaskopie, clonění bez záření, dodatečná filtrace apod.) i minimalizování radiační zátěže personálu (ochranné štíty a závěsy z Pb gumy).

Přehled vlastností a požadavků na jednotlivé části systému:

C-rameno

- vysoce flexibilní C-rameno s dostatečným rozsahem pohybu a možností motorizovaného nastavení několika poloh směrem k vyšetřovacímu stolu (za hlavou pacienta jak v ose vyšetřovacího stolu, tak i šikmo nebo kolmo k ní pro možnost vyšetřování celého těla pacienta)

- rychlé motorické pohyby C-ramene (rychlost až 25°/s):

- rotace LAO/RAO (v pozici za hlavou pacienta) v rozsahu: 		min. +/- 120°

- angulace CRAN/CAUD (v pozici za hlavou pacienta) v rozsahu:		min. +/- 45°

- rotační angiografie s rychlostí pohybu					min. 45°/s

- volba polohy rentgenky pod nebo nad vyšetřovacím stolem

- možnost parkovací polohy C-ramene mimo vyšetřovací stůl pro umožnění snadného přístupu k pacientovi ze všech stran (motorizované ovládání)

- ovládání všech funkcí C-ramene i stolu od vyšetřovacího stolu

- inteligentní antikolizní systém

Vyšetřovací stůl

- vyšetřovací stůl umístěný na podlaze s excentrickou teleskopickou nohou

- zatížitelnost stolu pacientem (hmotnost pacienta)			min. 200 kg

- další přídavné zatížení (CPR + příslušenství)			min. 100 kg

- rozsah otáčení							min. +/- 90°

- univerzální plovoucí deska (min. 260x50 cm), transparentní pro RTG záření, včetně matrace a kompletního příslušenství

- podélný posun						min. 120 cm

- příčný posun 							min. +/- 15 cm

- motorické plynulé výškové nastavení 				cca 80 – 100 cm

RTG generátor

- invertorový vysokofrekvenční RTG generátor s max. výkonem	min. 100 kVA

- plně automatický pulsní skiaskopický provoz a expoziční režim

- rozsah vysokého napětí					min. 40 – 110 kV

- volba orgánových programů pro každý obrazový mód		min. 100 programů

-	vysokootáčkový mřížkou řízený RTG zářič se „spirálním“ ložiskem a 2 ohnisky, s vysokým tepelným výkonem pro možnost dlouhodobého vyšetřování bez přestávek a ochranou proti přetížení

- malé ohnisko o velikosti		 			max. 0,5 mm

- výkon velkého ohniska					min. 65 kW

- tepelná kapacita anody					min. 5 MHU

- chladící výkon anody						min. 1,5 MHU/min

- přídavná spektrální filtrace v rozsahu min. 0,2 – 0,8 mm Cu pro snížení celkové dávky záření

- primární vykrývací obdélníkové clony a automatické polopropustné clony

- DAP metr - měření celkové plošné dávky RTG záření na pacienta podle „Atomového“ zákona

Obrazová část a software

- digitální plochý detektor pro generování obrazu v systému přímé radiografie:

- velikost úhlopříčky aktivní plochy detektoru 			min. 25 cm

- velikost úhlopříčky krytu detektoru				max. 50 cm

- možnost volby dalších formátů (ZOOM)		              	min. 4

- maximální rychlost snímání 					min. 25 obr./sec

- velikost obrazového bodu 					max. 160 µm

- rozlišovací schopnost detektoru 				min. 3 lp/mm

- výstupní obrazová matrice a bitová hloubka			min. 1,8 Mpx / 16 bit

- detekční kvantová účinnost detektoru DQE při 0 lp/mm 	min. 75%

- kompletní obrazová digitalizace s plně digitálním zpracováním obrazu v celém řetězci se všemi moderními módy provozu a zobrazením ve všech provozních modech v matrici min. 1k x 1k/12 bit

- nativní i DSA provoz, možnost překrytí živého obrazu s vybraným referenčním obrazem, nastavení nové masky

- počet snímkovacích frekvencí					min. 8 frekvencí

- v rozsahu							min. 1 - 25 obr./s

- úhlově synchronizovaná digitální rotační angiografie s nativním a LIVE DSA zobrazením s 3D efektem:

- rychlost pohybu C-ramena 					min. 55°/s

- maximální snímkovací frekvence 				min. 25 obr./s

- maximální úhel rotace při 3D scanu				min. 240°

- pulzní skiaskopický provoz:

- volba různých frekvencí pulsů					min. 4 frekvencí

- v rozsahu 							min. 4 - 25 p/s

- záznamová kapacita obrázků v rozlišení 1k x1k/10 bit		min. 50.000 obr.

- EKG synchronizovaná skiaskopie pro možnost zobrazení pohybujícího se katetru i při nízkých frekvencích s vysokou rozlišovací schopností a to s mnohonásobně nižší dávkou než u standardní skiaskopie

- standardní software pro úpravu obrazů navíc s možností digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase, automatického pixelshiftu, redukce šumu, eliminace pohybových artefaktů apod.

- použití nejmodernějších inteligentních samonastavitelných algoritmů pro získání nejlepší kvality obrazu za co nejnižší dávky záření při dodržení principu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“) zahrnující hardwarové a softwarové prvky, konkrétně u jednotlivých výrobců se jedná o:

- Philips – Clarity IQ, DoseWise

- Siemens – OPTIQ, CARE, CLEAR

- Canon – DoseRite, ImagingRite, WorkRite

- automatická kolimace v závislosti na okamžité poloze při otáčení C-ramene kolem své osy

- záznam a zobrazení dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice na pevný disk v délce až 20 s při frekvenci 25 p/s a následnou možností exportu v DICOM formátu

- zobrazení a uložení zvoleného fyziologického signálu (např. EKG) společně s rentgenovým obrazem

- nastavení primárních a polopropustných clon pomocí grafického znázornění na LIH bez záření

- nastavení vyšetřovací pozice pacienta pomocí grafického znázornění na LIH bez záření

- předprogramování min. 30 pozic automatického nastavení projekcí C-ramene, detektoru, hloubkových clon a vyšetřovacího stolu

- automatické nastavení polohy C-ramene podle navoleného referenčního obrazu

- software pro rekonstrukci a kalkulaci 3D koronárního modelu z nejméně dvou 2D obrazů pro kardiologické analýzy, měření vzdáleností a hodnocení průměrů, umožňující interaktivní rekonstrukci 3D koronárních segmentů, nebo jiné obdobné řešení (např. 3D zobrazení založené na rotační angiografii s pohybem ve dvou osách)

- plně integrovaný vědecky ověřený software pro on-line kvantitativní analýzu významnosti koronárních stenóz (QCA), funkce levé srdeční komory (LVA) a kvantifikace bifurkací pro vyhodnocení na katetrizačním sále přímo od stolu včetně automatického rozpoznání kontur, kvantifikací stenóz, měření úhlů a vzdáleností a automatickou kalibrací

Ovládání systému, zobrazení a interface

- do vyšetřovny velkoplošný medicínský plochý LCD monitor o úhlopříčce min. 56” (142 cm) a s rozlišením 8 Mpx (tedy s maticí 3840 x 2160 bodů) instalovaný na podélně pojízdném, natáčecím, výškově stavitelném stropním závěsu, s možností připojení minimálně 9 vstupních video signálů přes video manager box, který musí být součástí dodávky, pro zobrazení RTG obrazu (LIVE + REF) a dalších externích vstupů (3D, HEMO, ECHO, IVUS, FFR, OCT, PACS apod.) s integrovanou možností nastavení až 12 možných konfigurací zobrazení pomocí volby na dotykové obrazovce obrazového počítače, při běžném provozu svítivost minimálně 400 Cd/m2

- do vyšetřovny dva přídavné medicínské ploché LCD monitory s úhlopříčkou min. 24“ (rozlišení min. 2 Mpx, při běžném provozu svítivost minimálně 400 Cd/m2), určené pro paralelní zobrazení LIVE RTG a HEMO, umístěné na protilehlém, natáčecím, výškově stavitelném stropním závěsu

- bezdrátový konfigurovatelný nožní spínač pro ovládání skiaskopie a snímkování

- do ovladovny:

- integrovaná pracovní stanice pro ovládání všech funkcí systému

- 2 medicínské LCD monitory s úhlopříčkou min. 27“ (rozlišení min. 3 Mpx, při běžném provozu svítivost minimálně 350 Cd/m2), určené pro zobrazení RTG obrazu LIVE, REF a pomocí multipřepínače i dalších vstupů (3D, HEMO, ECHO, IVUS, FFR, OCT, PACS apod.)

- zadávání pacientských dat a ovládání všech obrazových vstupů pomocí jediné klávesnice a myši

- duplicitní ovládací moduly (v ovladovně a ve vyšetřovně u stolu) s ovládáním všech funkcí obrazového systému, skiaskopie a akvizice

- archivace obrazových scén a jednotlivých obrázků na CD/DVD s Windows kompatibilním prohlížečem v normě DICOM s možností zpětného přehrávání CD/DVD nosičů na monitoru ve vyšetřovně

- služby DICOM: Send, Storage Commitment, Query/Retrieve, MWL, RDSR, MPPS, Media

- připojení k počítačové síti a kompatibilita s PACS a NIS zadavatele

- výstup videosignálu v HD kvalitě pro potřeby přenosu živého obrazu mimo vyšetřovnu, umožňující klonování celého obsahu velkoplošného monitoru

Intervenční 3D pracovní vyhodnocovací stanice

- výkonná pracovní stanice pro 3D zobrazení s jedním medicínským LCD monitorem s úhlopříčkou min. 27“ (rozlišení min. 3 Mpx, při běžném provozu svítivost minimálně 350 Cd/m2)

- digitální kanál umožňující okamžité (real–time) zpracování surových dat získaných z intervenčních aplikací AG k urychlenému vytvoření 3D obrazů

- paralelní výstup na velkoplošný LCD monitor ve vyšetřovně

- kompletní ovládání všech 3D intervenčních funkcí z ovladovny a paralelně také přímo od vyšetřovacího stolu

- zobrazení a vyhodnocení obrazových DICOM dat z modalit AG, CT, MR a UZ z externích zdrojů i od jiných výrobců, včetně zpracování 3D zobrazení z CT/MR s možností paralelního vyhodnocování nezávisle na prováděné angiografii

- 3D-RA rotační angiografie umožňující zobrazení a rekonstrukci anatomické oblasti zahrnující minimálně automatickou 3D rekonstrukci a následné obrazové zpracování, umožňující vizualizaci 3D

objektů s rozlišením v matrici min. 512x512 bodů v módu úrovňového zobrazení, přídavný software pro rychlé výpočty a rychlé vizualizace 3D rekonstrukce pomocí techniky VRT, MPR, MinIP a MIP (např. SmartCT Angio, Syngo Dyna3D)

- 3D roadmapping pro dynamické zobrazení srdce - vizualizace a prolínání obrazu mezi  2D LIVE skiaskopií a 3D rekonstrukcí pro jakoukoli projekci, zoom, SID a pozici stolu, s možností vytvořit pilotní obraz, který překrývá LIVE skiaskopii (např. Dynamic Coronary Roadmap, Syngo 3D Roadmap)

- fúze 3D anatomické mapy srdce a LIVE skiaskopie pro plánování a on-line navigaci při náhradách srdečních chlopní (TAVI) a provádění jiných strukturálních intervencí (např. HeartNavigator, Syngo Aortic ValveGuide)

- fúze LIVE ECHO obrazu a LIVE skiaskopie pro on-line synchronizované zobrazení 2D ECHO a 3D TEE ECHO obrazu a LIVE skiaskopie - ECHO obraz musí sledovat pohyby C-ramene a v každém okamžiku být ve stejné projekci jako RTG obraz (např. EchoNavigator, Syngo TrueFusion)

- fúze 3D obrazu z CT/MR a LIVE skiaskopie pro vytvoření 3D roadmapy na LIVE skiaskopii (např. VesselNavigator, Syngo 2D/3D Fusion)

- nástroje pro 2D a 3D cévní analýzu, automatické vyhodnocení stenóz, možnost segmentace více cévních úseků, detekce centrální linie cévy (např. SmarCT Vessel Analysis, Syngo 3D Stenosis Measurement)

- nástroje pro lepší rozlišení a 3D vizualizaci zavedených stentů, coilů a jiných objektů v kontrastem naplněné cévě, on-line obrazové zpracování umožňující okamžitou změnu pozice stentu bez nutnosti čekání na nové snímky (např. StentBoost Live, CLEARstent Live)

- nástroje pro redukci artefaktů způsobených přítomností kovů během rotační angiografie (např. SmartCT Artifact Reduction, SMART)

- automatické nastavení pozice ramene do polohy vybrané uživatelem v 3D mapě, resp. automatické následování 3D obrazu v závislosti na změně polohy ramene

- algoritmy pro excelentní vizualizaci cév ve složitých projekcích (harmonizace obrazu, zvýšení ostrosti, kontrastu a rozlišení)

- plně integrovaný vědecky ověřený software pro on-line kvantitativní analýzu významnosti koronárních stenóz (QCA), funkce levé srdeční komory (LVA) a kvantifikace bifurkací

- export jednotlivých snímků do JPEG, celých nálezů do AVI

- archivace na CD/DVD nebo USB paměťové médium ve formátu DICOM

- plná DICOM kompatibilita

- připojení k počítačové síti a kompatibilita s PACS a NIS zadavatele

Automatický tlakový injektor

- automatický vysokotlaký injektor vhodný k provádění kardiovaskulárních intervenčních výkonů

- synchronizace s angiografickým přístrojem

- podlahová verze

- předvolitelné množství jedné dávky konstrastní látky v rozsahu min. 1 – 90 ml

- nastavitelný průtok kontrastní látky v rozsahu min. 1 – 40 ml/s

- nastavitelný tlak v rozsahu min. 200 – 1200 psi

- ovládání pomocí ovládacího panelu s dotykovou obrazovkou

IVUS + FFR

- IVUS - integrovaný ultrazvukový přístroj umožňující intravaskulární ultrazvuk a zhodnocení informace o velikosti lumen, plátu i tepny s integrací do angiografického přístroje, ovládací modul na stole, software pro on-line virtuální histologii, paralelní obrazový výstup na diagnostický velkoplošný monitor ve vyšetřovně

- FFR/iFR - integrovaný přístroj pro měření frakční průtokové rezervy myokardu umožňující posouzení funkční významnosti koronárního postižení s paralelním obrazovým výstupem na diagnostický velkoplošný monitor ve vyšetřovně

- funkce tri-registrace AG + IVUS + iFR

- DICOM kompatibilita (MWL, Store)

OCT - optická koherentní tomografie

- systém optické koherentní tomografie umožňující koregistraci s prováděnou angiografií

- integrovaný do angiografického zařízení

- připojení LIVE videosignálu z angiografu

- paralelní obrazový výstupe na diagnostický velkoplošný monitor ve vyšetřovně

- software pro analýzu tepen pomocí OCT, rendering stentů

- DICOM  kompatibilita (MWL, MPPS)

Záložní zdroj

- zabezpečení proti ztrátě dat pro případ výpadku sítě

- musí zajistit kontrolované vypnutí počítačových částí angiografického přístroje

- doba zálohovací funkce min. 3 min

Další příslušenství

- dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou

- stropní bodové světlo LED, svítivost min. 70.000 Lux

- průhledný ochranný štít na pojízdném otočném stropním stativu

- radiační ochrana upevněná na stole

- držák infuzních lahví

- výškově nastavitelná podpěra ruky pro radiální přístup

- přídavné svorky ke stolu pro upevnění dalšího příslušenství