Technická specifikace – angiografický hybridní systém, multidetektorový počítačový tomograf a  magnetická rezonance pro operační trakt nového pavilonu pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Předmětem je dodávka a instalace stacionárního angiografického hybridního systému,  multidetektorového počítačového tomografu a  magnetické rezonance pro operační trakt nového pavilonu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

- Angiografický hybridní systém

Jedná se o hybridní jednorovinný angiografický systém, na kterém bude možné provádět diagnostiku a zejména náročné neurointervenční, vaskulární a současně i operační výkony na mozku pacienta. Vzhledem k tomu, že na zařízení mohou být prováděny i jiné výkony, je požadováno C-rameno s maximem rozsahu pohybu a možností motorizovaného nastavení několika poloh směrem k vyšetřovacímu stolu pro možnost vyšetřování celého těla pacienta. Angiografický systém musí umožnit jakékoliv projekce vleže bez nutnosti překládat pacienta a musí zaručovat volný přístup ze všech stran.

Přístroj vybavený výkonným zdrojem záření, dynamickým plochým detektorem a plnou digitalizací obrazu s možností 3D a CT zobrazení musí poskytovat nejvyšší možnou kvalitu obrazu při nízké radiační zátěži. Nutností je též vybavení všemi dostupnými nejnovějšími HW a SW prostředky pro snižování dávky záření na pacienta i obsluhující personál, včetně mechanických prvků. Musí být též vybaven měřící komůrkou a zařízením, které dokumentuje radiační zátěž nemocného v souladu s platnou legislativou.

Zároveň je požadována vzájemná vazba mezi angiografickým systémem a současně dodávanými systémy (CT a MR), tj. nezávislé a oddělené přístroje (dvě nezávislé Angio a MR vyšetřovny), které spolu budou vzájemně spolupracovat, a musí mít vytvořeny vzájemné funkční a technologické vazby. Je požadována možnost komplexního vyšetření a terapie pomocí jedné společné vyšetřovací desky stolu použitelné na obou přístrojích (Angio a MR) včetně možnosti přemístění pacienta na této desce pomocí transportního vozíku.  Tyto přístroje se vzájemnou vazbou, tj. propojení Angio a MR, musí též umožňovat plné okamžité využití získaných vysoce kvalitních dat nabraných při MR skenování pro detailní vizualizaci na AG zařízení.

Přehled všech vlastností a požadavků na jednotlivé části systému:

C- rameno:

upevněné k podlahovému stativu s možností vyšetřování celého těla nemocného

konstrukční řešení přednostně zemním, popř. stropním stativem s flexibilní motoricky posuvným C-ramenem s možností volného pohybu za hlavou, kolmo i šikmo k pacientovi zleva i zprava, a podélným rovnoběžným posuvem C-ramena s osou stolu tak, aby bylo možno vyšetřit celé tělo pacienta

•	možnost automatického zaujmutí parkovací polohy mimo vyšetřovací stůl pro možnost snadného přístupu k nemocnému ze všech stran

•	motoricky posuvné C-rameno ve všech osách (x, y, z osa)

•	motorická rotace C-ramena okolo svislé osy min. +/-90°

•	možnost nastavení kolmých i šikmých pozic vzhledem k ose stolu zleva i zprava s rotací okolo svislé osy min. 180°

rychlé motorické pohyby C-ramena - rychlost rotace a angulace min. 20 °/s

•	rotace LAO/RAO v rozsahu min. 360°

•	angulace CRAN/CAUD v rozsahu: min. 90°

rotační angiografie s rychlostí pohybu C-ramena min. 55 °/s

ovládání všech funkcí přímo od vyšetřovacího stolu

kvalitní inteligentní antikolizní systém

automatický regulátor polohy (APC)

Vyšetřovací stůl:

speciální operační vyšetřovací stůl se zemním kotvením kompatibilní  s AG (např. operační stůl Getinge Maquet Magnus)

možnost pokrytí pacienta v délce až 170 cm

sklápění stolu v podélném směru

minimální zatížitelnost stolu 180 kg

rtg transparentní deska umožňující uchycení držáku hlavy v konci desky

Zdroj RTG záření:

vysokofrekvenční RTG generátor s výkonem min. 100 kVA

•	vysoký stálý skiaskopický výkon generátoru - min. 1.5 kW po dobu 8 hodin

•	plně automatický pulzní skiaskopický provoz a expoziční režim s volbou min. 50 orgánových programů pro každý obrazový mód

vysokootáčkový mřížkou řízený (grid-switch) RTG zářič se „spirálním“ ložiskem a min. 2 ohnisky odpovídajícího výkonu s vysokým tepelným výkonem pro možnost dlouhodobého vyšetřování bez přestávek a ochranou proti přetížení

•	nejmenší ohnisko o velikosti max. 0,4 mm

•	největší ohnisko o výkonu min. (65 kW) při předehřevu 250-300 W

•	vysoká tepelná kapacita anody min. 5 MHU

•	kapacita chladicího systému rentgenky min. 1,5 MHU/min

•	stálý skiaskopický výkon po neomezenou dobu min. 3,5 kW

kolimátor s obdélníkovými clonami a automatickými polopropustnými clonami,

min. 3-stupňová automatická volba přídavné filtrace v ekvivalentu Cu od max. 0,2 mm do min. 0,9 mm

automatická volba přídavné filtrace pro zvolený mód v závislosti na zobrazovacím módu, případně zeslabení prozařovaného objektu

systém bude vybaven KAP-metrem

Akviziční systém a zpracování obrazu:

digitální plochý detektor o velikosti cca 35x35 cm nebo 30x40 cm (s možností otáčení) s aktivní plochou minimálně 1100 cm²

•	velikost obrazového bodu max. 160 μm

•	digitální výstup v matrici min. 4,5 Mpix

•	bitová hloubka detektoru min. 16 bitů

•	maximální rychlost snímání min. 60 obr./s

•	detekční účinnost (DQE) pro 0 lp/mm větší než 75%

akviziční obrazové formáty v rozsahu minimálně od 15 cm (úhlopříčka) s možností volby min. 5 formátů ZOOM

kompletní obrazová digitalizace s plně digitálním zpracováním obrazu v celém řetězci a jeho archivací v matricích min. 1kx1k a 2kx2k se všemi moderními módy provozu, včetně rotační angiografie

akvizice s možností jednotlivého snímku a scén, nativního i DSA provozu doplněného o funkce „roadmapping“ a „overlay“ (možnost překrytí živého obrazu s vybraným referenčním obrazem)

záznamová kapacita minimálně 25.000 snímků pro matrici 2kx2k/12 bit

digitální obrazová akvizice a zpracování obrazu v matricích 1kx1k/12 bit a 2kx2k/12 bit s volbou min. 5 frekvencí v rozsahu min. od 1 - 7 obr./s

plně automatický digitální pulzní skiaskopický provoz s předvolbou min. 5 frekvencí v rozsahu min. 1 - 30 pulsů/s

•	záznam a zobrazení dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice do paměti v délce min. 20 s při frekvenci 25 pulsů/s s následnou možností exportu v DICOM formátu

úhlově synchronizovaná digitální rotační angiografie s nativním a „live“ DSA zobrazením s 3D efektem s rozlišením min. 1kx1k/16 bit

•	rozsah rotace při RA min. 305°

•	rychlost pohybu C-ramena min. 55°/s

•	maximální snímkovací frekvence min. 60 obr./s

standardní software pro úpravu obrazů navíc s možností digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase, automatického pixelshiftu, redukce šumu, eliminace pohybových artefaktů apod.

automatické synchronní otáčení detektoru a vykrývacích clon v závislosti na okamžité poloze při otáčení C-ramene kolem své osy kvůli zobrazení vyšetřovaného objektu vždy vertikálně na obrazovce

možnost naprogramování a vyvolání min. 30 paměťových pozic automatického nastavení projekcí C-ramena, detektoru, kolimátoru a vyšetřovacího stolu

automatické nastavení projekcí C-ramena v závislosti na zvoleném referenčním obrazu s možností uložení min. 30 pozic na jedno vyšetření

nastavení primárních a polopropustných clon pomocí grafického znázornění na LIH obrazu bez záření

nastavení vyšetřovací pozice pacienta pomocí grafického znázornění na LIH obrazu bez záření

plně integrované kvantitativní vaskulární analýzy ovládané přímo od vyšetřovacího stolu i z ovladovny, včetně automatického rozpoznání kontur a kvantifikací stenóz, měření úhlů a vzdáleností a automatické kalibrace

zobrazení a nahrávání hemodynamického signálu v RTG obrazu

Přístroj musí být prokazatelně vybaven nejmodernějšími a nejúčinnějšími (HW a SW) technologiemi, které má výrobce daného přístroje k dispozici pro optimalizaci a snížení radiační zátěže (např. technologie pod firemními názvy - Blueprint – ClarityIQ - OPTIQ - CLEAR+CARE - Advanced Image Processing s technologií Super Noise Reduction Filter, Spot Fluoroscopy, DoseRite ...)

Ovládání systému, zobrazení, interface:

ovládání všech funkcí C-ramena, stolu, clon a obrazového zpracování od vyšetřovacího stolu i z ovladovny, ovládací konzole musí být snadno umístitelná po obou stranách vyšetřovacího stolu

ovládání všech funkcí obrazového zpracování od vyšetřovacího stolu i z ovladovny

možnost vizualizace úhlové pozice C-ramene na monitoru ve vyšetřovně i v ovladovně

bezdrátový nožní ovladač ve vyšetřovně pro spouštění expozice a skiaskopie, nožní spínač expozic a skiaskopie rovněž v ovladovně

modul pro ovládání 3D rotační angiografie od vyšetřovacího stolu, možné provádět funkce, jako je např. rotace, pan, zoom, atd.

modul pro druhé ovládání intervenčního SW a multimodalitního zobrazení přímo od vyšetřovacího stolu se zobrazením výstupu na velkoplošném monitoru na stropním závěsu ve vyšetřovně

ve vyšetřovně na podélně pojízdném, výškově stavitelném a natáčecím stropním závěsu 1ks velkoplošný plochý diagnostický LCD monitor s úhlopříčkou min. 55“ pro zobrazení RTG obrazu „live“, „ref“, „3D“ a dalších vstupů (EKG, UZ apod.)

•	rozlišení min. 8 Mpix (3840x2160 bodů)

•	zaručovaná svítivost při běžném provozu po celou dobu provozní životnosti min. 400 cd/m2, černé max. 1 cd/m2

•	možnost připojení a zobrazení min. 9 kanálů (video vstupů)

•	možnost nastavení min. 10 možných konfigurací zobrazení

•	snímač okolního osvětlení pro optimální přizpůsobení obrazu displeje na osvětlení místnosti

v ovladovně na stole 2 ks kontrolní medicínský LCD monitor s úhlopříčkou min. 30“ pro zadávání pacientských dat a prohlížení a následné zpracování RTG obrazu obrazu „live“, „ref“, „3D“ a dalších vstupů (EKG, UZ apod.)

•	rozlišení min. 4 Mpix (2560x1600 bodů)

•	zaručovaná svítivost při běžném provozu po celou dobu provozní životnosti min. 400 cd/m2, černé max. 1 cd/m2

•	možnost připojení a zobrazení min. 9 kanálů (video vstupů)

•	možnost nastavení min. 4 možných konfigurací zobrazení

•	možnost paralelního zobrazení 3D obrazu na velkoplošném monitoru ve vyšetřovně

•	ovládání pomocí klávesnice a myši

rozhraní pro monitoraci vitálních funkcí se zobrazením na monitoru ve vyšetřovně

rozhraní pro připojení UZ přístroje se zobrazením na monitoru ve vyšetřovně

výstup videosignálu v HD kvalitě pro potřeby přenosu živého obrazu mimo vyšetřovnu

nahrávání obrazových scén a jednotlivých obrázků na CD/DVD ve Windows kompatibilním formátu (jednotlivé snímky i scény) a DICOM 3.0 formátu (včetně DICOM prohlížeče) s možností zpětného přehrávání CD/DVD nosičů na monitoru ve vyšetřovně

DICOM interface - služby: DICOM Send, Store, Query/Retrieve, WLM, MPPS, SR (záznam výsledků kvantifikací)

DAP metr - měření, zobrazení a záznam celkové plošné dávky RTG záření na pacienta dle platné legislativy a doporučení SÚJB, vč. exportu do PACSu (+ podpora RDSR - Radiation Dose Structured Report)

připojení k počítačové síti a kompatibilita s PACS a NIS zadavatele

Multimodalitní intervenční software (stanice):

digitální kanál umožňující okamžité (real – time) zpracování surových dat získaných z intervenčních aplikací AG k urychlenému vytvoření 3D obrazů

do AG systému integrovaný multimodalitní intervenční software (stanice), popř. pracovní multimodální intervenční pracovní stanice v ovladovně pro 3D zobrazení a výkonnými komponenty (CPU (6 jader, 3,5 GHz), 16 GB RAM, 2x HDD (systém 256 GB + obrazová data  512 GB), grafická karta pro 3D), CD/DVD zapisovací jednotka

SW + HW pro 3D-RA zahrnující minimálně automatickou 3D rekonstrukci automatická 3D rekonstrukce neurovaskulárních struktur a následné obrazové zpracování (min. rotace, zoom, anotace), vizualizace 3D objektů v matrici 512 bodů v módu úrovňového zobrazení, přídavný software pro rychlé výpočty a rychlé vizualizace interaktivní 3D rekonstrukce pomocí techniky VRT, MPR, MinIP a MIP, automatické nastavení pozice C-ramena a vyšetřovacího stolu do optimální polohy dle 3D projekce, možnost subtrakce rekonstruovaných objemů, automatické natáčení (registrace) 3D modelu při skiaskopii podle polohy C-ramena

SW pro vizualizaci dvou vysocekontrastních 3D objektů s obdobnou denzitou - Dual Volume zobrazení

Cone beam CT (like-CT) pro vizualizaci měkkých tkání - SW a HW vybavení rozšiřující možnosti angiografického systému o zobrazení podobné jako u CT - 3D volumetrické zobrazení, zobrazení v řezech s možností nastavení jejich tloušťky - 3D volumetrické zobrazení, zobrazení v řezech s možností nastavení tloušťky řezu, prostorové rozlišení výchozí rekonstrukce min. 10 lp/mm s vizualizací rozdílů o denzitě 10 HU u objektů s 10 mm velikosti, reprezentující 3D rekonstrukci a vizualizaci s Volume rendering technikou, MPR, Thick MPR a MIP podporující velké množství dat a až 1600 řezů v matrici 512x512 bodů

3D ROADMAPPING - SW vybavení umožňující roadmapping pomocí kombinace živé fluoroskopie a předem získaných 3D CT dat pro jakoukoli projekci, zoom, SID a pozici stolu, s možností vytvořit pilotní obraz, který překrývá „live“  fluoro obraz

SW pro automatické nastavení pozice ramene do polohy vybrané uživatelem v 3D mapě, resp. automatické následování 3D obrazu v závislosti na změně polohy ramene

SW pro spojování (fúzi) fluoroskopických obrazů s 3D obrázky z CT/MR, umožňující import DICOM volumetrických obrazů z CD/DVD event. z PACSu o kapacitě min. 256 MB, volumetrické snímky musí být možné následně automaticky spojit s 3D-RA rekonstrukcí

SW k vizualizaci uzavřených cév u ischemických cévních mozkových příhod, zobrazení cév před a za okluzí pomocí CT s i.v. podáním kontrastní látky,

SW algoritmy pro excelentní vizualizaci cév ve složitých projekcích (harmonizace obrazu, zvýšení ostrosti, kontrastu a rozlišení) včetně eliminace, popř. sn pro snížení vlivu kovových artefaktů v CT obrazu

SW umožňující PBV (Parenchymal Blood Volume) umožňující kdekoliv v těle kvantifikovat tkáňovou perfuzi  včetně vyšetření mozkové perfuze

SW pro dynamický 4D obraz umožňující on-line vizualizaci průtoku kontrastní látky ve 3D obrazu při jednom rotačním scanu

SW pro měření v 2D a 3D obrazu, měření stenóz v 3D obrazu s automatickým rozeznáním kontur a měřením průměrů

SW pro základní 3D softwarové funkce a zpracování dat při multimodalitním zobrazení z CT, MR

3D a CT zobrazení je zaměřeno zejména k podpoře intervenční radiologie a

neuroradiologie při angiografických vyšetřeních – zobrazení obrazu z modalit AG, CT a MR, možno řešit i jako dvě profesionální vyhodnocovací stanice s DICOM připojením – 1 ks vysoce výkonná speciální angiografická (AG) intervenční pracovní stanice pro 3D a CT zpracování + 1 ks multimodalitní univerzální stanice pro zobrazení a 3D zpracování obrazu z AG, CT a MRI

zobrazení na velkoplošném monitoru ve vyšetřovně a na velkoplošném barevném plochém monitoru v ovladovně na stole u vyhodnocovací stanice

kompletní paralelní ovládání vyhodnocovací stanice přímo od vyšetřovacího stolu a v ovladovně

SW  umožňující export obrazových dat ve standardních formátech (DICOM SC, JPEG, AVI) (pro prezentace)

DICOM obrazový interface – služby: DICOM Store, Query/Retrieve

Ultrazvukový přístroj:

Do angiografického zařízení je zapotřebí implementovaný ultrazvukový přístroj k UZ navigované punkci cévního přístupu:

•	bezdrátová lineární sonda s možností barevného mapování  s frekvencí min. 3-8 MHz, jak  v B modu, tak i Dopplerské zobrazení

•	zobrazení obrazu na hlavním monitoru angiografického systému na katetrizačním sále

Automatický tlakový injektor:

•	pístový tlakový injektor certifikovaný pro angiografii

•	provedení se stropním stativem

•	možnost plně synchronizovaného provozu s rtg zářením i samostatného ručního spouštění

•	možnost nastavit objem, dobu a průtok vstřikované kontrastní látky

•	válec o objemu 150 ml

•	rychlost vstřiku v rozmezí 0,1 - 59 ml/s

•	možnost nastavení tlakového limitu do 1200 psi

•	možnost rozdělit vstřik kontrastní látky do více fází, archivace jednotlivých protokolů v paměti a následná možnost jejich opětovného vyvolání

•	variabilní průtok včetně manuálního ovladače pro aplikaci kontrastní látky

Příslušenství:

ochranný štít z olovnatého skla na výškově nastavitelném podélně pojízdném otočném stropním stativu (ekvivalent 0,5 mm Pb)

horní a dolní radiační ochrana z olovnaté gumy s uchycením na stole (ekvivalent 0,5 mm Pb)

operační LED světlo homogenně osvětlující operační pole na výškově nastavitelném podélně pojízdném otočném stropním stativu s intenzitou světla min. 130.000 lux

dorozumívací zařízení (intercom)

elektrický rozvaděč včetně ovládacích tlačítek pro připojení zařízení k elektrickému přívodu

Záložní zdroj

pro zajištění bezpečného ukončení nebo přerušení výkonu na angiografickém systém, který musí zajistit minimálně následující funkce:

-	pohyby C–ramen

-	funkční skiaskopický mód

-	doba zálohy min. 5minut.

EKG monitor

-	obrazovka o velikosti min. 10“, aktivní barevná TFT

-	vitální funkce – EKG/Resp, NIBP, SpO2

-	8 křivek na obrazovce, 2x IBP, alarmy – dolní i horní mez u všech parametrů, analýza arytmií

-	držák monitoru na stůl pacienta a ovládání u přímo u stolu pomocí „quicknob“ tlačítka (otoč a stlač)

-	zobrazení i na externím monitoru na monitorovém stativu ve vyšetřovně

Vzájemná vazba AG přístroje s multidetektorovým přístrojem:

•	Konstrukční prvky vč. veškerých nezbytných komponentů nutných pro upevnění/závěs, pohyb/posun přístroje, pro zajištění požadované vzájemné vazby s přístrojem Multidetektorové CT

•	Vzájemná vazba, mezi přístrojem a Multidetektorovým CT tj. dva nezávislé a oddělené přístroje (dvě nezávislé Angio a CT vyšetřovny), které spolu mohou vzájemně spolupracovat, mají vytvořeny vzájemné funkční a technologické vazby, tzn. i možnost posunu Multidetektorového CT přístroje k AG stolu.

•	Propojení Multidetektorového CT a Angiografického systému umožňující plné okamžité využití získaných vysoce kvalitních 3D dat nabraných při rychlém CT skenování pro detailní vizualizaci zejména hypervaskularizovaných patologických strukturálních změn při selektivním intraarterielním nástřiku.

- Počítačový tomograf

Přehled všech vlastností a požadavků na jednotlivé části systému:

CT:

Počet simultánně skenovaných vrstev v celém průběhu 360° rotace minimálně 128

Počet rekonstruovaných vrstev z jedné 360° rotace minimálně 256

Dosažitelná kolimace v helikálním módu minimálně 128 x maximálně 0,65mm

Průměr gantry minimálně 78cm

Gantry pojízdná mezi dvěma pracovišti po dráze zapuštěné do podlahy v délce min. 10 metrů

Výkon generátoru minimálně 100kW

Tepelná kapacita anody rentgenky minimálně 7,0 MHU nebo ekvivalent k chladícímu výkonu minimálně 30 MHU

Minimální rozsah napětí 80-135kV

Nejkratší rotační čas maximálně 0,35s / celou otáčku (360°)

Velikost FOV minimálně 500 mm

Rekonstrukční matice minimálně 512x512

Prostorové rozlišení při vysokokontrastním zobrazení pro 0% MTF min. 16 LP/cm

Kompletní sada diagnostických protokolů přizpůsobených habitu a věku pacientů včetně scanů s redukovanou dávkou záření pro děti a osoby s nízkým BMI – kontinuální modulace dávky podle skenované anatomie, dedikované pediatrické protokoly

Program spuštění akvizice při dosažení prahové hodnoty denzity sledované oblasti (monitorace přítoku kontrastní látky)

Low dose scanování – nejmodernější iterativní rekonstrukce v prostoru raw dat

Hardware a software pro low-dose CT kardio zobrazování s EKG synchronizací

Perfuzní orgánový mód pro pokrytí minimálně 10 cm v ose Z

Program redukce artefaktů způsobených metalickými ortopedickými implantáty

Akviziční stanice:

Obrazová rekonstrukční rychlost v plné kvalitě při iterativní rekonstrukci min. 30obr./s a více

Základní 2D, 3D vyhodnocení – MPR, MIP, VRT

Automatická tvorba sérií MPR a MIP podle orgánových programů

Kapacita obrazové paměti minimálně 300 GB

Kapacita uložiště surových dat minimálně 2000 GB

Archivační jednotka pro záznam dat na CD/DVD

Plná DICOM 3.0 konektivita (služby DICOM Store, Print, Query/Retrieve, Worklist)

Barevný medicínský LCD monitor minimálně 19“

Základní ovládací software pro přístroj umožňující simultánní práci s více pacienty v režimu akvizice, zpracování a dokumentace

Záložní zdroj UPS s kapacitou min. 15 minut provozu

Jsou požadovány dvě akviziční stanice pro ovládání CT ze dvou různých míst

Automatický injektor:

Injektor umístěný ve vyšetřovně, jeho ovládací konzole umístěná v ovladovně vedle akviziční pracovní stanice CT, s jejich bezdrátovou komunikací

Rychlost průtoku 0,1 – 40 ml/s s nastavením po 0,1 ml/s

Rychlost průtoku (infuzní režim) 0,1 – 60 ml/s

Nastavitelný objem podané kontrastní látky po 1 ml, maximální objem podané kontrastní látky při jedné aplikaci 200 ml

Možnost současného podávání kontrastní látky a fyziologického roztoku různou rychlostí (ředění), nebo možnost střídavého podání malých množství kontrastní látky a fyziologického roztoku opakovaně za sebou

Integrovaný ohřev kontrastních látek

Synchronizace injektoru s CT přístrojem s automatickým záznamem množství aplikované kontrastní látky do protokolu vyšetření

Příslušenství:

Chladící zařízení pro odvod tepla vyzářeného CT přístrojem

Elektrický rozvaděč

Dle aktuálních požadavků SÚJB také pomůcky na provádění ZPS (zkoušek provozní stálosti) s frekvencí měsíční a nižší.

Konstrukční prvky včetně veškerých nezbytných komponentů nutných pro upevnění a pohyb CT přístroje

- Magnetická rezonance

Přehled všech vlastností a požadavků na jednotlivé části systému:

Magnet:

Supravodivý magnet  s magnetickou indukcí pole v kategorii 3T a s aktivním stíněním

Zaručovaná homogenita pole v DSV 40cm menší než 0,5 ppm VRMS

Kompenzace nehomoégenity vnesené pacientem lineární i nelineární, alespoň druhého řádu

Bezodparový systém

Průměr pacientského tunelu (gantry)minimálně 70 cm

Amplituda gradientu v každém směru min. 44mT/m

Slew rate v každém směru min.  200T/m/s

Možnost současného dosažení maximální amplitudy a slew rate

Radiofrekvenční systém s min. 48 kompletních přijímacích řetězců použitelných současně

Skenovací FOV min. 50cm x 50cm x 50cm

Vyšetřovací stůl:

Mobilní dokovatelný MR vyšetřovací stůl s vertikálním motorizovaným pohybem a s nosností minimálně 180 kg pro peroperační diagnostiku pacientů z operačního sálu, kompatibilní s MR systémem pro zajištění transferu pacienta do gantry. Stůl musí zajistit přímý návrat fixovaného pacienta do původní pozice na operačním stole.

Přesun intubovaného pacienta při provádění peroperačního MR vyšetření (přesun pacienta probíhá na operační desce mezi stolem Maquet a MR mobilním odpojitelným pacientským stolem bez nutnosti použít jiný transportní či překladový vozík)

V případě, že vyšetřovací stůl MR není odpojitelný, zadavatel akceptuje jiné technické řešení, které ale splňuje podmínku setrvání pacienta na jedné desce stolu s možností požití dalšího transportního či překladového vozíku.

Kompatibilita s operačním stolem Maquet

Systém a vyšetřovací sekvence:

Minimálně 48 kanálový systém

Synchronizace s respirací, EKG a pulzem

SW pro skládání vyšetření z více poloh stolu do jednoho většího FOV v Z směru

Kompletní neuroprogram včetně funkčních vyšetření mozku technikami BOLD (blood oxygen level dependence), perfúze, difúze včetně DTI v nejméně 128 směrech, traktografie

Technika akvizice více řezů najednou  (Multiband)

Angiografická vyšetření nativní – zobrazení mozkových tepen, krčních tepen, aorty a jejích větví.

Angiografická vyšetření kontrastní 4D– zobrazení mozkových tepen, krčních tepen, aorty a jejích větví, periferních končetinových tepen.

Vyšetření břišních orgánů a malé pánve.

Vyšetření kloubů (koleno, rameno, hlezno, zápěstí, loket, kyčel). Sekvence pro hodnocení chrupavek, odstranění artefaktů od kovových částí.

Sekvence pro T1, T2, T2* maping

Funkční vyšetřování mozku. (BOLD)

Systém vizuální stimulace pacienta včetně MR kompatibilního monitoru a synchronizace zařízení s MR skemerem (viz též „Příslušenství“)

SWI s technikou kombinující amplitudová a fázová data

Metody akvizice s  potlačením pohybových artefaktů pro všechny anatomie a všechny roviny (radiální náběr dat K prostoru), včetně 4D akvizice

Metody zobrazování s TE0

Techniky pro maximální snížení gradientního hluku modifikací gradientní trajektorie beze změny času

Protonová MR spektroskopie mozku a trupu (prostaty), single voxel i CSI 2D a 3D s možností vyhodnocení na ovládací konzoli

SW vybavení pro automatické rozeznání anatomie a automatické plánování vyšetření včetně sklonu řezů, FOV, pokrytí anatomie v oblasti mozku, velkých kloubů (alespň rameno, koleno, kyčel), páteře, včetně automatického značení obratlů, srdce, břicha, speciálně pro prostatu a podporu angiografických vyšetření.

Technika pro vyštření malé anatomické oblasti v plném rozlišení, například prostaty (Focus, ZOOMIt)

SW vybavení pro automatické rozeznání anatomie a automatické plánování vyšetření včetně sklonu řezů, FOV, pokrytí anatomie pro vyšetření jater a hodnocení obsahu tuku/železa.

Technika stochastického podvzorkování při akvizici a iterativní rekonstrukce pro 3D, 2D dynamická vyšetření srdce

Technika stochastického podvzorkování při akvizici a iterativní rekonstrukce s radiální trajektorií s nízkou citlivostí na fyziologické pohyby pacienta pro vyšetřování v oblasti trupu..

Technika mapingu pro oblast srdce, včetně T1, T2 s korekcí pohybu

Sekvence pro kvantitativní hodnocení toku ve velkých cévách.

Technika nativního měření perfuze mozku s možností kvantifikace alespň relCBF

Software pro hodnocení mozkové perfuze: výpočet map relativního objemu krve v mozku (rel CBV),   korigovaného relativního CBV,  relativního průtoku krve v mozku (rel CDF), s korekcí pohybu, střední hodnoty relativního tranzitního času (MTT).

Cívky:

Vybavení multikanálovými povrchovými cívkami s možností paralelního zapojení více cívek současně

1 ks cívka hlavová či hlavokrční jako součást celotělového konceptu min. 20 elementů

1 ks cívka krční v případě, že nebude dodána cívka hlavokrční

1 ks cívka pro vyšetření páteře min.32 elementů jako součást celotělového konceptu, případně obdobné řešení v podobě pohyblivé páteřní cívky

2 ks torzo/body/anterirní cívka minimálně 16 elementů jako součást celotělového konceptu (určená pro diagnostiku orgánů hrudníku, břicha a pánve)

1 ks samostatná hlavová cívka min.32 kanálů

1 ks samostatná povrchová neflexibilní cívka pro koleno min. 16 kanálů, provedení Rx/Tx

1 ks samostatná povrchová neflexibilní cívka pro rameno min. 16 kanálů

1 ks samostatná povrchová neflexibilní cívka pro zápěstí min. 16 kanálů

1 ks samostatná povrchová neflexibilní cívka pro hlezno/noha  min. 16 kanálů

1 ks samostatná universální flexibilní cívka velká

1 ks samostatná universální flexibilní cívka malá

Mayfieldův oprační rám, včetně odpovídajících cívek pro provádění MR kontrolních vyšetření během neurochirurgického zákroku. (např. NORAS)

Vyhodnocení:

Pro vyhodnocování dat – multimodalitní serverový portál s možností práce minimálně osmi současně pracujících lékařů pro základní prohlížení, 3D rekonstrukce, MIP, MPR, měření, fůze MR, CT a DSA obrazů, a to nejméně pro modality MR, CT. SW vybavení pro vyhodnopcení spektroskopie, perfůzní 4D vyhodnocení, traktografii, funkční vyšetření, zobrazení cév. Distribuce klientského software musí být neomezená s možností instalace na neomezený počet PC

Tři klientské stanice na bázi PC OS Windows-10/64bit nebo vyšší. Každá s min. 1 ks 24“ medicínským monitorem a min. 1 ks. 19“ monitorem pro pořízení záznamu lékaře.

Příslušenství:

RF kabina dle projektu, kompletně dokončená, podhledy, obklady stěn, podlahová krytina, terminál medicinálních plynů,el. zásuvky, elektrický pohon dveří mezi MR a operačním sálem, LED osvětlení

Tlakový injektor kontrastní látky MR kompatibilní

MR kompatibilní anesteziologický přístroj

Zařízení pro optickou i akustickou neurostimulaci (Možnost využití intercomu zařízení a vyřešení projekce optických stimulů)