Plicní ventilátory pro Krajskou zdravotní, a. s.

Obecná část

Krajská zdravotní, a. s. (dále „zadavatel“) je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, kde aktuálně provozuje 7 nemocnic, včetně center vysoce specializované péče. Strategickým záměrem zadavatele je mj. unifikace zdravotnické techniky napříč nemocnicemi s cílem usnadnění mobility personálu, zjednodušení správy zdravotnické techniky a logistiky spotřebního zdravotnického materiálu. Zadavatel dále usiluje o propojení vybraných typů zdravotnické techniky na tzv. datovou integrační platformu s cílem postupné implementace pokročilých řešení pro záznam a zpracování klinických dat v prostředí tzv. Patient Data Management System a rozvoj telemedicíny.

Plicní ventilátory představují klíčovou zdravotnickou technologii pro jednotky intenzivní péče poskytující resuscitační péči a pracoviště urgentní medicíny. Cílem tohoto výběrového řízení je pořízení komplexního pokročilého řešení pro podporu respiračních funkcí pacientů na jednotkách intenzivní péče různých typů. Z tohoto důvodu je v části zakázky požadováno řešení modulární, kdy k základnímu typu ventilátoru je možné doplnit vybrané terapeutické moduly v konfiguraci řešené vždy na míru konkrétnímu pracovišti. Požadavkem této zadávací dokumentace je, aby ventilátor, včetně všech doplňujících zařízení (HFNO, aktivní zvlhčovač, systém pro měření a udržování tlaku v obturační manžetě endotracheální nebo tracheální kanyly) byly ovládány z jednotného uživatelského rozhraní přístroje na hlavní obrazovce ventilátoru, logika ovládání ventilátorů napříč kategoriemi byla jednotná (tedy aby všechny typy ventilátorů byly od jednoho výrobce) a aby bylo možné veškeré parametry respirační terapie přenášet do informačního systému zadavatele a v něm dále zpracovávat. Tyto požadavky jsou platné pro všechny typy dále uvedených ventilátorů.

V případech, kdy je požadována konektivita na datovou integrační platformu zadavatele, se tímto rozumí řešení, které minimálně zajistí předávání ventilátorem monitorovaných dat na integrační platformu s frekvencí alespoň 1 x za minutu, včetně dodání veškerých aktivních prvků, které jsou pro tento účel nezbytné a zprovoznění celého řešení jako součásti dodávky. Podrobné požadavky na toto ICT prostředí jsou uvedeny na adrese: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty. Zadavatel akceptuje též řešení, kdy dodávaný zdravotnický přístroj exportuje data do zvláštního aktivního prvku třetí strany, který zajišťuje jejich konverzi do některého z uvedených komunikačních protokolů a následné předání na integrační platformu zadavatele. V tomto případě potřebný aktivní prvek není součástí dodávky, ale uchazeč předá zadavateli používaný datový protokol vždy v aktuální verzi používané přístrojem.

Pro požadavky této zadávací dokumentace platí, že zadavatel požaduje kompletní dodávku umožňující využití požadovaných parametrů/technologií, bez nutnosti pořízení dalších rozšíření.

V případě pochybností si zadavatel vyhrazuje právo požadovat fyzické předvedení požadovaných vlastností výrobku na vybraném pracovišti zadavatele ve lhůtě do 7 dnů od zaslání výzvy uchazeči.

Uchazeč v rámci nabídky uvede zvlášť ceny za přístroj v základní konfiguraci uvedené v jednotlivých sekcích a dále za jednotlivé položky uvedené v části Možnosti doplnění.

Zadavatel dále požaduje, aby veškeré povrchy nabízených přístrojů včetně příslušenství bylo možné povrchově dezinfikovat prostředky uvedenými v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha Zadávací dokumentace.

Technická specifikace

A0. Plicní ventilátor vyšší třídy plně vybavený

Obecné požadavky na přístroj

- Přístroj pro umělou plicní ventilaci pediatrických pacientů i dospělých.

- Monitorování pomocí obrazovky s velikostí úhlopříčky alespoň 15 palců s otočným ovládacím prvkem s možností montáže obrazovky mimo tělo ventilátoru do vzdálenosti 3 m od těla ventilátoru.

- Obrazovka ventilátoru je dotyková nebo opatřena tlačítky, která musí být provedena tak, aby svrchní krycí vrstva ventilátoru přecházela bez přerušení přes ovládací tlačítka (tj. aby neexistoval žádný volný prostor mezi tlačítkem a tělem ventilátoru) tak, aby nemohlo docházet k zatékání infekčního materiálu do prostoru mezi tlačítkem a tělem ventilátoru.

- Kompletní uživatelské ovládání v českém jazyce.

- Funkce Standby nebo funkce rychlého zapnutí ventilátoru pro rychlé zahájení ventilace.

- Napájení z elektrické sítě 230 V/50 Hz, náhradní zdroj elektrické energie (vnitřní baterie) na minimálně 90 minut provozu.

- Konektivita na datovou integrační platformu zadavatele dle specifikace uvedené v obecné části této zadávací dokumentace.

- Ukládání trendů minimálně na 48 hodin.

- Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku. Pod pojmem „vestavěná turbína“ bude akceptováno veškeré originální příslušenství daného produktu sloužící k danému účelu.

- Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů zadavatele.

Ventilační režimy

- Minimálně CMV, SIMV, SIMV-PC, APRV, CPAP s tlakovou podporou (PS), ventilace na dvou tlakových hladinách (BIPAP), neinvazivní ventilace, záložní „apnoe ventilace“, HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 60 litrů za minutu (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se HFNO a aktivní zvlhčovač ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.) (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta funkčně ekvivalentní náhrada).

- U režimu HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače je možné dodat produkt odlišného výrobce, než je výrobce ventilátoru. Tímto není dotčen požadavek, aby všechny typy vlastních plicních ventilátorů pořizované v rámci zakázky byly od jednoho výrobce.

- Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků

- Automatické přepínání mezi řízenou a spontánní ventilací v závislosti na dechovém úsilí pacienta.

- Automatický protokol pro odpojování pacienta od umělé plicní ventilace s nastavitelnými parametry.

Ventilační parametry

- Nastavitelný PEEP minimálně v 0-50 cmH2O.

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20-2000 ml.

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 5-90 cmH2O.

- Nastavitelná frekvence minimálně 5-80 dechů/min.

- Nastavitelný FiO2 v rozsahu 21-100 %.

- Flow-trigger nastavitelný v rozmezí minimálně 0,5-15 l/min

- Nastavení exspiračního triggeru v rozsahu minimálně 5-60 % špičkového inspiračního průtoku.

- Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu.

- Nastavitelná kompenzace odporu endotracheální nebo tracheostomické kanyly.

- Membránová (vibrating mesh) nebulizace synchronizovaná s inspiriem ovládaná z obrazovky ventilátoru, nastavitelná doba nebulizace minimálně 5-30 min., možnost kontinuální mikronebulizace.

- V případě nemožnosti nedodání membránové (vibrating mesh) nebulizace požadujeme dodání externího produktu (možné dodání odlišného výrobce, než je výrobce ventilátoru) pro membránovou nebulizaci. V případě externího zařízení pak není požadována synchronizace s inspiriem a ovládání z obrazovky ventilátoru.

- Manévr ke zjištění plicní mechaniky s vykreslením křivky tlak-objem s možností nastavení parametrů manévru a automatickým určením inflexních bodů křivky.

- Automatický systém pro hlídání a nastavení tlaku v obturační manžetě endotracheální kanyly nebo tracheální rourky s funkcí pro zadržení tlaku. (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se tento automatický systém ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.)

- V případě nemožnosti dodání automatického systému pro hlídání a nastavení tlaku v obturační manžetě endotracheální kanyly nebo tracheální rourky s funkcí pro zadržení tlaku, požadujeme dodání externího zařízení s obdobnou funkcí. (Tímto není dotčené hodnocení funkčního kritéria výše.)

Monitorace

- Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách – současně minimálně 3 křivky.

- Grafické zobrazení – tlakové, objemové, průtokové křivky, smyčky, trendy.

- Sledování dechových objemů – jednotlivý, minutový, únik, kontrola skutečného objemu, PEEP, CPAP, špičkový tlak, střední tlak, plateau tlak.

- Monitorace plicní mechaniky – poddajnost, rezistence, P01, expirační časová konstanta, autoPEEP.

- Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I:E, dechová frekvence.

- Akustické a optické alarmy chybových hlášení alespoň ve 3 stupních dle priority.

Základní požadované vybavení přístroje:

- Vozík s brzditelnými antistatickými kolečky nebo pevná montáž do prostředí lůžka, dle požadavku zadavatele pro konkrétní pracoviště.

- Držák ventilačního okruhu.

- Integrovaná volumetrická kapnometrie včetně čidla.

- Aktivní zvlhčovač.

- 2 ks pacientský okruh pro použití aktivního zvlhčovače.

- 2 ks pacientský okruh pro použití bez aktivního zvlhčovače.

- Testovací plíce – pokud jsou nutné k provádění uživatelských testů.

A1. Plicní ventilátor vyšší třídy s možností modulárního rozšíření

Obecné požadavky na přístroj

- Přístroj pro umělou plicní ventilaci pediatrických pacientů i dospělých.

- Monitorování pomocí obrazovky s velikostí úhlopříčky alespoň 15 palců s otočným ovládacím prvkem s možností montáže obrazovky mimo tělo ventilátoru do vzdálenosti 3 m od těla ventilátoru.

- Obrazovka ventilátoru je dotyková nebo opatřena tlačítky, která musí být provedena tak, aby svrchní krycí vrstva ventilátoru přecházela bez přerušení přes ovládací tlačítka (tj. aby neexistoval žádný volný prostor mezi tlačítkem a tělem ventilátoru) tak, aby nemohlo docházet k zatékání infekčního materiálu do prostoru mezi tlačítkem a tělem ventilátoru.

- Kompletní uživatelské ovládání v českém jazyce.

- Funkce Standby nebo funkce rychlého zapnutí ventilátoru pro rychlé zahájení ventilace.

- Napájení z elektrické sítě 230 V/50 Hz, náhradní zdroj elektrické energie (vnitřní baterie) na minimálně 90 minut provozu.

- Konektivita na datovou integrační platformu zadavatele dle specifikace uvedené v obecné části této zadávací dokumentace.

- Ukládání trendů minimálně na 48 hodin.

- Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku. Pod pojmem „vestavěná turbína“ bude akceptováno veškeré originální příslušenství daného produktu sloužící k danému účelu.

- Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů zadavatele.

Ventilační režimy

- Minimálně CMV, SIMV, SIMV-PC, APRV, CPAP s tlakovou podporou (PS), ventilace na dvou tlakových hladinách (BIPAP), neinvazivní ventilace, záložní „apnoe ventilace“, HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 60 litrů za minutu (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se HFNO a aktivní zvlhčovač ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.) (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta funkčně ekvivalentní náhrada).

- U režimu HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače je možné dodat produkt odlišného výrobce, než je výrobce ventilátoru. Tímto není dotčen požadavek, aby všechny typy vlastních plicních ventilátorů pořizované v rámci zakázky byly od jednoho výrobce.

- Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků

- Automatické přepínání mezi řízenou a spontánní ventilací v závislosti na dechovém úsilí pacienta.

Ventilační parametry

- Nastavitelný PEEP minimálně v 0-50 cmH2O.

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20-2000 ml.

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 5-90 cmH2O.

- Nastavitelná frekvence minimálně 5-80 dechů/min.

- Nastavitelný FiO2 v rozsahu 21-100 %.

- Flow-trigger nastavitelný v rozmezí minimálně 0,5-15 l/min

- Nastavení exspiračního triggeru v rozsahu minimálně 5-60 % špičkového inspiračního průtoku.

- Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu.

- Nastavitelná kompenzace odporu endotracheální nebo tracheostomické kanyly.

- Membránová (vibrating mesh) nebo trysková nebulizace synchronizovaná s inspiriem ovládaná z obrazovky ventilátoru, nastavitelná doba nebulizace minimálně 5-30 min., možnost kontinuální mikronebulizace.

- V případě nemožnosti nedodání membránové (vibrating mesh) nebulizace požadujeme dodání externího produktu (možné dodání odlišného výrobce, než je výrobce ventilátoru) pro membránvou nebulizaci. V případě externího zařízení pak není požadována synchronizace s inspiriem a ovládání z obrazovky ventilátoru.

Monitorace

- Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách – současně minimálně 3 křivky.

- Grafické zobrazení – tlakové, objemové, průtokové křivky, smyčky, trendy.

- Sledování dechových objemů – jednotlivý, minutový, únik, kontrola skutečného objemu, PEEP, CPAP, špičkový tlak, střední tlak, plateau tlak.

- Monitorace plicní mechaniky – poddajnost, rezistence, P01, expirační časová konstanta, autoPEEP.

- Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I:E, dechová frekvence.

- Akustické a optické alarmy chybových hlášení alespoň ve 3 stupních dle priority.

Základní požadované vybavení přístroje

- Vozík s brzditelnými antistatickými kolečky.

- Držák ventilačního okruhu.

- Aktivní zvlhčovač.

- 2 ks pacientský okruh pro použití aktivního zvlhčovače.

- 2 ks pacientský okruh pro použití bez aktivního zvlhčovače.

- Testovací plíce – pokud jsou nutné k provádění uživatelských testů.

Možnost doplnění

- Integrovaná volumetrická kapnometrie včetně čidla.

- Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků

- Automatický protokol pro weaning s nastavitelnými základními parametry.

- Automatický systém pro hlídání a nastavení tlaku v obturační manžetě endotracheální kanyly nebo tracheální rourky s funkcí pro zadržení tlaku. (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se tento automatický systém ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.)

- V případě nemožnosti dodání automatického systému pro hlídání a nastavení tlaku v obturační manžetě endotracheální kanyly nebo tracheální rourky s funkcí pro zadržení tlaku, požadujeme dodání externího zařízení s obdobnou funkcí. (Tímto není dotčené hodnocení funkčního kritéria výše.)

B. Plicní ventilátor nižší třídy s možností nemocničního transportu

Obecné požadavky na přístroj

- Ventilace pediatrických pacientů a dospělých.

- Monitorování pomocí ovládací obrazovky, která je dotyková nebo opatřena tlačítky, která musí být provedena tak, aby svrchní krycí vrstva ventilátoru přecházela bez přerušení přes ovládací tlačítka (tj. aby neexistoval žádný volný prostor mezi tlačítkem a tělem ventilátoru) tak, aby nemohlo docházet k zatékání infekčního materiálu do prostoru mezi tlačítkem a tělem ventilátoru. Ovládání i pomocí otočného ovladače.

- Kompletní uživatelské ovládání v českém jazyce.

- Funkce Standby nebo funkce rychlého zapnutí ventilátoru pro rychlé zahájení ventilace.

- Napájení z elektrické sítě 230 V/50 Hz, náhradní zdroj elektrické energie (vnitřní baterie) na minimálně 90 minut provozu.

- Ukládání trendů minimálně po dobu 48 hodin.

- Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku. Pod pojmem „vestavěná turbína“ bude akceptováno veškeré originální příslušenství daného produktu sloužící k danému účelu.

- Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů zadavatele

- Konektivita na datovou integrační platformu zadavatele dle specifikace uvedené v obecné části této zadávací dokumentace.

- Možnost využití pro transport pacienta v rámci nemocnice:

  - rozumí se taková konstrukce ventilátoru, která umožní jeho uživatelsky snadné odpojení od stojanu/vozíku/podvozku a umístění do nemocničního lůžka, nebo na nemocniční lůžko

  - Nebo součástí dodávky musí být takový typ stojanu/vozíku/podvozku, na kterém je ventilátor pevně umístěn a zabezpečen proti pádu. V tomto případě musí být stojan/vozík/podvozek během transportu jednoduše připojitelný k lůžku s pacientem.

- Váha ventilátoru během transportu:

  - maximálně 8 kg (včetně) v případě, kdy je možné odpojení ventilátoru od stojanu/vozíku/podvozku, nebo

  - více než 8 kg, ale méně než 30 kg (včetně) v případě stojanu/vozíku/podvozku, na kterém je ventilátor pevně umístěn a zabezpečen proti pádu a stojan/vozík/podvozek je během transportu připojen k lůžku s pacientem

  - (Hodnocené technické subkritérium - hmotnost přístroje během transportu. Do tabulky na konci dokumentu doplňte hmotnost ventilátoru během transportu v kg.)

Ventilační režimy

- CMV, SIMV, SIMV-PC, APRV, CPAP s tlakovou podporou (PS), ventilace na dvou tlakových hladinách (BIPAP), NIV, HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 60 litrů za minutu (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se HFNO a aktivní zvlhčovač ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.), záložní „apnoe ventilace“ (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta odpovídající náhrada)

- U režimu HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače je možné dodat produkt odlišného výrobce, než je výrobce ventilátoru. Tímto není dotčen požadavek, aby všechny typy vlastních plicních ventilátorů pořizované v rámci zakázky byly od jednoho výrobce.

- Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků.

- Automatické přepínání mezi řízenou a spontánní ventilací v závislosti na dechovém úsilí pacienta.

Ventilační parametry

- Nastavitelný elektronický PEEP minimálně 0-20 cm H2O.

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20-2000 ml.

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 6-60 cmH2O.

- Nastavitelná frekvence minimálně 5-80 dechů/minutu.

- Nastavitelný FiO2 v rozsahu 21-100 %.

- Flow-trigger nastavitelný v rozmezí minimálně 1-10 l/min.

- Nastavení exspiračního triggeru.

- Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu.

- Trysková pneumatická nebulizace synchronizovaná s inspiriem

Monitorace

- Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách – současně minimálně 3 křivky.

- Grafické zobrazení – tlakové, objemové, průtokové křivky, smyčky, trendy.

- Sledování dechových objemů – jednotlivý, minutový, únik, kontrola skutečného objemu, PEEP, CPAP, špičkový tlak, střední tlak, plateau tlak.

- Monitorace plicní mechaniky – poddajnost, rezistence, autoPEEP.

- Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I : E, dechová frekvence.

- Akustické a optické alarmy chybových hlášení alespoň ve 3 stupních dle priority.

Základní požadované vybavení přístroje

- Vozík s brzditelnými antistatickými kolečky.

- V případě, že je ventilátor odpojitelný od stojanu/vozíku/podvozku, musí být pro účely transportu pacienta snadno snímatelný bez potřeby použití nářadí.

- V případě, že je ventilátor odpojitelný od stojanu/vozíku/podvozku požadujeme rukojeť pro transport. Držák ventilačního okruhu.

- 2 ks pacientský okruh pro použití bez aktivního zvlhčovače.

- Testovací plíce – pokud jsou nutné k provádění uživatelských testů

Možnost doplnění

- Integrovaná volumetrická kapnometrie včetně čidla.

- Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků.

C. Transportní ventilátor a ventilátor pro urgentní příjem

Obecné požadavky na přístroj

- Ventilace pediatrických pacientů a dospělých.

- Certifikace ventilátoru pro použití během transportu pacienta v sanitních vozidlech (DRNR, ZZS)

- Monitorování pomocí ovládací obrazovky, která je dotyková nebo opatřena tlačítky, která musí být provedena tak, aby svrchní krycí vrstva ventilátoru přecházela bez přerušení přes ovládací tlačítka (tj. aby neexistoval žádný volný prostor mezi tlačítkem a tělem ventilátoru) tak, aby nemohlo docházet k zatékání infekčního materiálu do prostoru mezi tlačítkem a tělem ventilátoru. Ovládání i pomocí otočného ovladače.

- Kompletní uživatelské ovládání v českém jazyce.

- Funkce Standby nebo funkce rychlého zapnutí ventilátoru pro rychlé zahájení ventilace.

- Napájení z elektrické sítě 230 V/50 Hz, náhradní zdroj elektrické energie (vnitřní baterie) na minimálně 90 minut provozu.

- Konektivita na datovou integrační platformu zadavatele dle specifikace uvedené v obecné části této zadávací dokumentace.

- Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku. Pod pojmem „vestavěná turbína“ bude akceptováno veškeré originální příslušenství daného produktu sloužící k danému účelu.

- Připojení na stávající rozvod medicinálního kyslíku.

- Váha ventilátoru během transportu maximálně 8 kg. (Hodnocené technické subkritérium - hmotnost přístroje během transportu. Do tabulky na konci dokumentu doplňte hmotnost ventilátoru během transportu v kg.)

Ventilační režimy

- Minimálně CMV, SIMV, SIMV-PC, CPAP s tlakovou podporou (PS), , neinvazivní ventilace, záložní „apnoe ventilace“, HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 60 litrů za minutu (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se HFNO a aktivní zvlhčovač ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.) (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta funkčně ekvivalentní náhrada).

- U režimu HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače je možné dodat produkt odlišného výrobce, než je výrobce ventilátoru. Tímto není dotčen požadavek, aby všechny typy vlastních plicních ventilátorů pořizované v rámci zakázky byly od jednoho výrobce.

Ventilační parametry

- Nastavitelný PEEP minimálně 0-20 cmH2O.

- Nastavitelný dechový objem minimálně 50-2000 ml.

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 6-55 cmH2O.

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně 5-60 dechů/min.

- Nastavitelný FiO2 minimálně v rozsahu 40-100 %.

- Nastavitelný flow trigger 1-15 l/min.

- Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu.

Monitorace

- Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách.

- Grafické zobrazení – tlakové, průtokové křivky.

- Sledování dechových objemů – jednotlivý a minutový exspirovaný objem, PEEP, špičkový tlak, střední tlak, plateau tlak, spontánní dechová minutová ventilace.

- Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I:E, dechová frekvence.

- Akustické a optické alarmy chybových hlášení alespoň ve stupních dle priority.

Základní požadované vybavení přístroje

- Rukojeť pro transport.

- Držák pro zavěšení na lůžko a eurolištu.

- 2 ks pacientský okruh pro použití bez aktivního zvlhčovače.

- Testovací plíce – pokud jsou nutné k provádění uživatelských testů.

Možnost doplnění

- Vozík s brzditelnými antistatickými kolečky.

Tabulka s hodnotícím technickým subkritériem

| Subkritérium – technické parametry | Hodnotící subkritérium | Hmotnost ventilátoru během transportu v kg |
| --- | --- | --- |
| t1 | Váha ventilátoru pro urgentní příjem a transportního ventilátoru dle bodu C této technické specifikace (minimalizační parametr) | Uveďte hmotnost ventilátoru během transportu v kg |

Tabulka s hodnotícími funkčními subkritérii

| Subkritérium – funkční vlastnosti | Hodnotící subkritérium | Ovládáno z obrazovky ventilátoru ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| f1 | HFNO a aktivní zvlhčovač s ovládáním na hlavní obrazovce ventilátoru | Uveďte, zda lze ovládat z obrazovky ventilátoru |
| f2 | Systém pro automatické monitorace a udržování tlaku v manžetě endotracheální kanyly nebo tracheální rourky s ovládáním z obrazovky ventilátoru pro ventilátory vyšší třídy A0 a A1 dle této zadávací dokumentace | Uveďte, zda lze ovládat z obrazovky ventilátoru |

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2a Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….