Podmínky pronájmu a technická specifikace kontejnerového CT pracoviště

- Podmínky pronájmu

Doba pronájmu: 2. 1. 2023 – 30. 6. 2024 dle podmínek obligatorního návrhu smlouvy

Cena pronájmu musí zahrnovat:

- dopravu do místa určení v ČR

- pojištění přepravy

- proclení zboží

- poskytnutí součinnosti s Odborem obslužných klinických činností a Oddělením správy a údržby nemovitostí DC v souvislosti s přípravou podmínek pro zprovoznění,

- usazení na připravené místo

- připojení k připraveným přívodům

- uvedení do provozu vč. všech ověření funkčnosti

- provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,

- ověření deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace,

- instruktáž zdravotnických pracovníků ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále i jako "zákon o zdravotnických prostředcích")), včetně vystavení protokolu o instruktáži

- předání veškeré dokumentace dle platné legislativy o zdravotnických prostředcích

- aplikační zaškolení v rozsahu 3 dnů

- plné servisní zajištění pronajmutého přístroje po celou dobou pronájmu

- Technická specifikace kontejnerového CT pracoviště

Kontejnerové CT pracoviště musí být samostatně funkční zařízení. Počítačový tomograf musí svými parametry splňovat nároky na standardní CT diagnostiku vč. zajištění provozu iktového centra v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Děčín, o.z.

| P.č. | Technické parametry |  | Požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gantry |  |  |
| 1. | Průměr otvoru gantry | mm | min. 700 |
| 2. | Náklon gantry v rozsahu | +°; -° | +30/-24 |
|  | Generátor a lampa |  |  |
| 3. | Absolutní výkon generátoru | kW | min. 70 |
| 4. | Tepelná kapacita anody rentgenky | MHU | min. 7 |
| 5. | Rychlost ochlazování anody | kHU/min | min. 1200 |
| 6. | Kontinuální skenování bez nutnosti chladící přestávky | s | min. 80 |
| 7. | Rozsah nastavení anodového proudu | mA | min. do 600 |
| 8. | Rozsah nastavení napětí rentgenky | kV | min. od 80 do 135 |
|  | Detekční systém |  |  |
| 9. | Počet fyzických detektorů v ose Z | počet | min. 64 |
| 10. | Fyzická šířka detektoru v ose Z a izocentru | mm | min. 38 |
| 11. | Počet nasnímaných řezů v ose Z na jednu rotaci rentgenky 360° | počet | min. 64 |
| 12. | Počet rekonstruovaných řezů na jednu rotaci | počet | min. 128 |
| 13. | Nejmenší snímaná šířka řezu ve všech vrstvách | mm | max. 0,625 |
| 14. | Velikost skenovacího pole pohledu (FOV) | mm | min. 500 |
| 15. | Prostorové rozlišení pro 2% MTF | lp/cm | min. 15 |
|  | Vyšetřovací stůl |  |  |
| 16. | Horizontální skenovací rozsah pohybu stolu při spirální akvizici v ose Z | mm | min. 1500 |
| 17. | Maximální horizontální rychlost posunu stolu | mm/s | min. 150 |
| 18. | Maximální nosnost stolu | kg | min. 200 |
|  | Akviziční parametry |  |  |
| 19. | Nejkratší skenovací čas pro všeobecnou diagnostiku | s/360° | max. 0,35 |
| 20. | Rychlost rekonstrukce řezů pro matici 512x512 při využití iterativní rekonstrukce | obr/s | min. 18 |
| 21. | Nástroje pro sledování sycení kontrastní látkou a automatické spuštění akvizice při dosažení optimálního nasycení kontrastní látkou |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |
| 22. | Pokročilé metody pro redukci a odstranění artefaktů kovových materiálů, například výplně zubů, kloubní náhrady, ocelové dlahy |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |
|  | Snížení radiační zátěže pacienta |  |  |
| 23. | Modulace mA v průběhu skenování na základě atenuance v reálném čase |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |
| 24. | Orgánová modulace mA v reálném čase pro tkáně, které jsou velmi citlivé na radiaci |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |
| 25. | Iterativní rekonstrukce na bázi raw dat (např. SAFIRE, iDose4, ASiR-V, AIDR 3D) |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |
|  | Akviziční stanice |  |  |
| 26. | Výkoná PC stanice | počet, GHz | min. 4 jádra, 3 GHz |
| 27. | Barevný LCD monitor | " | min. 23" |
| 28. | Úložná kapacita pro obrazová data | GB | min. 400 |
| 29. | Operační paměť RAM | GB | min. 64 |
| 30. | USB |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |
| 31. | Vypalovací CD/DVD jednotka |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |
| 32. | Automatické MPR a MIP rekostrukce jako součást vyšetřovacího protokolu |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |
| 33. | DICOM funkcionalita v následujícím rozsahu |  | min. STORE/EXPORT, PRINT, Q/R, WLM |
| 34. | Záložní zdroj – UPS vyšší kategorie na uchování dat v případě výpadku el. proudu |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |
| 35. | SW pro základní obrazové zpracování 2D, MIP, MPR, VRT |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |
| 36. | SW pro automatické odstranění kostních struktur |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |
|  | Mobilní kontejner |  |  |
| 37. | Rozkládací kontejner s instalovaným CT přístrojem plně vybavený pro provoz CT |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |
| 38. | Vnitřní rozměry rozloženého kontejneru (vyšetřovny) | cm | min. 360 x 570 |
| 39. | Váha kontejneru s CT přístrojem | kg | max. 11 000 |
| 40. | Vnitřní klimatizační jednotka s dostatečným výkonem pro uchlazení CT v běžného provozu (20 pacientů denně) |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |
| 41. | Šířka vstupních dveří pro pacienty | cm | min. 110 |
| 42. | Nájezdová rampa pro lůžko |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |
| 43. | Kontejner bude vybaven umyvadlem s tekoucí vodou |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |
|  | Příslušenství |  |  |
| 44. | Interkom mezi ovladovnou a vyšetřovnou, včetně automatických povelů pro pacienta v průběhu vyšetřovacího protokolu, v českém jazyce |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |
| 45. | Kompletní sada pomůcek pro provádění zkoušek provozní stálosti požadovaných výrobcem - včetně fantomů, držáků a ostatního příslušenství |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |
| 46. | Automatický injektor pro tlakové podání kontrastní látky a fyziologického roztoku , s možností podání různých typů kontrastních látek |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |