Příloha č. 2 - Technická specifikace

REACT-EU 98 - Elektrická impedanční tomografie pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. II.

Popis:

Elektrická impedanční tomografie pro oddělení ARO Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Elektrická impedanční tomografie

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Zobrazování plicní impedance v průběhu ventilace a léčebných zásahů v reálném čase

- Zobrazování mapy ventilace, představující distribuci ventilace v dané krajině a vyjádřené procentuálním poměrem ventilace v předozadním poměru, pravolevém poměru, kvadrantech a vrstvách

- Ergonomický a opakovaně použitelný elektrodový pás oddělený od těla pacienta jednorázovými obaly ve velikostech pokrývající rozsah obvodu těla dospělých pacientů

- Automatická detekce ztráty kontaktu s tělem pacienta při iniciaci měření i jeho průběhu

- Zobrazení vývoje parametrů v číselném a grafickém režimu online i v trendech

- Nástroje klinické podpory pro manévry (např. sestupná titrace PEEP)

- Zobrazení impedanční křivky (Pletysmogramy) pro definované regiony

- Zobrazení formou trendu a aktuální hodnoty - průtok, tlak a objem na základě plicní mechaniky v propojení s ventilační technikou skrze průtokový senzor

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky

- Využití USB disku pro záznam snímků, sekvencí, reportů a údajů pacienta a jejich přenos

- Databázový systém umožňující off-line analýzu a archivaci naměřených dat

- Příložné části (pacientské elektrodové pásy) v rozsahu obvodu hrudníku v minimálním rozsahu 25-130 cm oddělené od těla pacienta jednorázovými obaly

- Automatický podpůrný nástroj stanovující procenta overdistenze a kolapsu v jednotlivých krocích titrace včetně anatomické lokalizace

- Automatické porovnání referenčního a aktuálního časového bodu z hlediska compliance a vzdušnosti plic

- Analýza trendů

- Samostatný přístroj umožňující připojení se stávající ventilační technikou bez omezení (bez vazby na výrobce ventilační techniky) prostřednictvím průtokového čidla

- Obnovovací frekvence umožňující okamžitou vizualizaci ventilačního cyklu v reálném čase v minimální hodnotě od 50 Hz

- Minimálně 32 měřících bodů

- Referenční senzor pro snímání pohybových artefaktů

- Přenosné zařízení s transportním vozíkem součástí nabídky

- Pacientský pás velikostí S, M, L a XL

- Referenční kabel

- Databázový sytém pro ukládání dat prohlížení dat

- Výstup ve formátu PDF a videosouboru s možností ukládání

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

Vázaný spotřební materiál:

|  | Předpokládaný počet pacientů (výkonů) za rok |
| --- | --- |
|  | ARO, Nemocnice Most, o.z. |
| Veškerý vázaný spotřební materiál potřebný k výkonu | 20 |

  - Úplný návod k použití (příbalové letáky) v českém jazyce

  - Dodací lhůty spotřebního materiálu jsou maximálně 10 dnů od data objednávky

  - Ve zvláštních případech je možné se po domluvě se zadavatelem dohodnout na době delší, a to až 30 dní.