Příloha č. 2 - Technická specifikace

REACT-EU 98 - Dodávky elektrických odsávaček pro 
Krajskou zdravotní, a.s.

Popis:

Pořízení elektrických odsávaček a transportních elektrických odsávaček - zdravotnického prostředku, který umožňuje odsávání sekretu, drenáže, hrudní, břišní, aj. chirurgie.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Elektrická odsávačka velká

- mobilní membránová nebo pístová elektrická odsávačka pro nepřetržitý provoz;

- odsávačka vhodná i pro dlouhodobé zákroky na operačních sálech;

- tichý chod do 40 dB, bez vibrací;

- podtlak min. -90 kPa;

- plynulá a přesná regulace vakua;

- pro kontinuální odsávání;

- brzděná kolečka;

- možnost připojení nožního spínače;

- vysoký výkon sání, rychlost efektivního sání min. 40 l/min;

- volitelný sací výkon;

- vícestupňová ochrana proti přesátí se samostatnou bezpečnostní nádobkou proti přesátí;

- barevně značený manometr;

- Bezpečnostní regulátor podtlaku;

- manovakuometr;

- sání do jednorázových vaků.

POŽADAVKY NA POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (je vždy součástí dodávky):

- eurolišta pro umístění libovolných velikostí lahví (0,5 / 1 /2 / 4 l) a jiné příslušenství vč. držáku pro lahve;

- pojízdný stojan – pohyblivost stojanu 4 kolečka (z toho 2 s brzdou);

- odkládací košík;

- držadlo pro transport;

- sací lahve 1 - 3 litrové na jednorázové vaky;

- kabel pro připojení do el.;

- pacientský sací okruh z PVC.

Další a zvláštní požadavky

Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 96 měsíců

Transportní elektrická odsávačka

- elektrická/bateriová chirurgická odsávačka;

- odsávačka vhodná pro odsávání sekretu;

- tichý chod do 40 dB bez vibrací;

- podtlak min. -80kPa;

- plynulá a přesná regulace vakua;

- volitelný sací výkon;

- vysoký výkon sání, rychlost efektivního sání +/- 5 %, 15 l/min;

- barevně kódovaný manometr;

- vícestupňová ochrana proti přesátí se samostatnou bezpečnostní nádobkou proti přesátí;

- bezpečnostní regulátor podtlaku;

- bateriový pohon s nabíjením;

- provoz na baterii min. 40 min;

- možnost provozu i ze sítě;

- madlo pro lehkou manipulaci při transportu;

- hmotnost odsávačky max. 2 kg;

- sání do jednorázových vaků.

POŽADAVKY NA POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (je vždy součástí dodávky):

- držadlo pro transport;

- sací lahve: min. 0,5 l;

- kabel pro připojení do elektrické sítě;

- baterie;

- pacientský sací okruh z PVC.

Další a zvláštní požadavky

Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 96 měsíců

Vázaný spotřební materiál:

Spojka

Odsávací vak 1 l

Odsávací vak 2 l

Odsávací vak 3 l

Sací filtr

Odsávací hadice 25 m