Technická specifikace – část 1

Ohřívací jednotky

Popis:

Dodávky pacientských ohřívacích jednotek pro Krajskou zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Pacientská ohřívací jednotka

- generátor zajišťující ohřev pacienta vháněním teplého vzduchu

- rozsah nastavení teploty: Vysoká: 43°± 2°C, Střední: 38°± 2°C, Nízká: 32°± 2°C

- tichý chod max. 56 dB

- bezpečnostní systémy: vizuální a zvukové signály

- vypnutí při překročení teploty max. při 56°C

Příslušenství:

- Vozík s rukojetí

- Úchyt na postranici postele

- 1 ks celotělové přikrývky a podložky

Další a zvláštní požadavky

Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 96 měsíců

Vázaný spotřební materiál:

Přikrývka celotělová

Přikrývka na spodní část těla

Přikrývka celotělová s chirurgickým přístupem

Přikrývka pro horní část těla

Přikrývka pediatrická

Podložka pediatrická

Podložka pro dospělé

Podložka litotomická