Technická specifikace – část 2

Elektricky vyhřívané podložky pro pacienty

Popis:

Dodávky elektricky vyhřívaných podložek pro Krajskou zdravotní, a.s.

Systém pro ohřev pacienta složený z řídící jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a elektricky vyhřívaných podložek určených pro opakované použití na operačních stolech a na lůžkách na dospávací jednotce. Vyhřívané podložky budou primárně určeny k peroperačnímu ohřevu pacientů během dvou základních druhů výkonů:

1) velké elektivní výkony (hrudní, cévní a břišní chirurgie) s významným podílem tepelných ztrát daných velikostí operačního pole a zvýšeným rizikem vzniku velkých perioperačních krevních ztrát

2) akutní výkony u pacientů s již předoperačně velkou krevní ztrátou (polytrauma, ruptura aneurysmatu břišní aorty, apod.) v kombinaci s hypotermií indukovanou koagulopatií. Pacienti těchto výkonů patří mezi nejrizikovější z pohledu možné peroperační zástavy krevního oběhu, včetně rizika vzniku fibrilace komor s nutností následné defibrilace. Rozsáhlá životaohrožující poranění (polytraumata) vyžadují peroperační RTG vyšetření. Proto jsou požadovány systémy RTG transparentní a odolné vůči defibrilaci.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Technická specifikace:

Sestava skládající se z:

- Řídící jednotka (generátor, tepelný regulátor)

- Elektricky vyhřívané podložky

- Systém pro ohřev pacienta použitelný na operačním sále na operačním stole, dospávací  jednotce

- Podložkový systém

- Odolné vůči defibrilaci (zdůvodnění požadavku uvedeno v popisu)

- Nesmí rušit ostatní přístroje (např. EKG, monitoring, apod.)

- Veškeré nutné příslušenství pro plné uvedení přístroje do provozu

# Minimální technické požadavky na systém pro ohřev pacienta

- Řídící jednotka umístitelná vedle lůžka / stolu, nebo na infuzním stojanu, eurolišta

- Možnost k jednotce připojit: podložky, přikrývky různých rozměrů a druhů

- Rozsah teplot v rozmezí min. od 37 °C do 39 °C nastavitelných s krokem max. 1 °C

- Ohřátí podložek na požadovanou teplotu max. do 5 minut od zapnutí přístroje

- Zařízení pro nonstop provoz

- Displej zobrazující minimálně nastavenou teplotu s ukazatelem jejího dosažení

- Alarm zvýšené teploty

- Pojistka proti přehřátí

- Automatické vypnutí ohřevu při poruše vodiče či topného systému

- Délka napájecího kabelu min. 3 m

- Provoz na 230 V / 50 Hz

- Řídící jednotka s dvěma samostatně regulovatelnými výstupy pro připojení elektricky vyhřívaných podložek (Přístroj se bude používat na operačním sále i na dospávací jednotce. Což znamená omezený prostor. Díky přístroji s minimálně dvěma samostatně regulovanými výstupy, se ušetří prostor a sníží se počet potřebných přístrojů. Jedna řídící jednotka umožní vyhřívat alespoň dvě různé přikrývky či podušky na operačním sále nebo umožní vyhřívat dvě lůžka na dospávací jednotce nezávisle na sobě. Jednotka s jedním výstupem toto neumožňuje.)

# Minimální technické požadavky na vyhřívanou podložku

  - Připojitelné k nabízeným řídícím jednotkám

  - Elektrické (ohřev pacienta bezpečným napětím)

  - pro opakované použití

  - Tlakově neutrální podložka mezi pacientem a stolem

  - Přizpůsobení tvaru podložky různým polohám pacientů na operačním stole bez rizika  poškození podložky

  - Rovnoměrný ohřev po celé ploše podložky

  - Vodotěsné připojení kabelu k podložce

  - Minimální rozsah regulovaný teploty od 37 °C do 39 °C

  - Délka kabelu min. 2 m

  - Snadno omyvatelné a dezinfikovatelné běžnými dezinfekčními prostředky

  - RTG transparentní (zdůvodnění požadavku uvedeno v popisu)

  - Odolné vůči defibrilaci (zdůvodnění požadavku uvedeno v popisu)

Rozměry

    - dlouhá podložka o rozměrech min. 50 x 125 cm

    - krátká podložka o rozměrech max. 50 x 85 cm

Další a zvláštní požadavky

Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 96 měsíců