Příloha č. 2 - Technická specifikace

Bifazický defibrilátor pro Krajskou zdravotní, a.s. -

Nemocnice Litoměřice, o.z.

Popis:

Bifazický defibrilátor pro Oddělení ARO Nemocnice Litoměřice, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Jednoduché intuitivní ovládání pomocí tlačítek

- Snadná manipulace pomocí integrovaného madla

- Hmotnost: maximálně 8 kg (včetně baterie a externích elektrod)

- Odolnost proti prachu a vodě, proti vibracím a nárazům

- Barevný displej

  - Minimálně 7 palců

  - Rozlišení: 800 x 480 pixelů

- Tiskárna s možností tisku 3 křivek nad sebou

- Zvukový indikátor

  - Tóny alarmu, tóny kláves, tóny QRS

- Ukládání dat

  - V paměti přístroje

  - Záznam EKG křivky

  - Přenos dat do PC přes USB

- Dobíjení:

  - Dobíjecí baterie

  - Indikátor stavu kapacity baterie

  - Provoz přístroje na baterii alespoň 5 hodin

  - Síťové připojení 230 V

- Dobíjecí doba:

  - Méně než 6 s na 200 J při plně nabité baterii

  - Méně než 8 s na 360 J při plně nabité baterii

  - Méně než 10 s při využití síťového zdroje

- Režim defibrilátoru:

  - Manuální defibrilace

  - Synchronní kardioverze

  - AED

- Externí defibrilace:

  - Výboj s bifázickým průběhem vlny s nastavitelnou energií 1–360 J

- Interní defibrilace:

  - Výboj s nastavitelnou energií 1–50 J

- EKG:

  - 5 svodové

  - Zobrazení 4 kanálů na displeji

- Měření srdeční frekvence v rozsahu 20–250 tepů/min

- Neinvazivní měření krevního tlaku (NIBP) v rozsahu 40–270 mmHg

- Zevní stimulace (režim fixní/on demand) s frekvencí 40–170 ppm

- Neinvazivní monitorace SpO2 (pulzní oxymetrie)

- Monitorace CO2 (EtCO2)

- Návod v českém jazyce

- Příslušenství:

  - Standardní pevná defibrilační pádla

  - Jednorázové externí nalepovací defibrilační elektrody

  - Kabel pro připojení jednorázových elektrod

  - EKG kabel

  - SpO2 prstové čidlo a kabel + příslušenství pro děti

  - NIBP manžeta a hadice + příslušenství pro děti

  - Příslušenství pro měření EtCO2

Další požadavky:

- Záruka na celý systém včetně příslušenství minimálně 24 měsíců.

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů výrobcem (produktové datasheety apod.).

- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.