Příloha č. 3 – Splnění technických požadavků na sanitní vozidla uchazeči

k veřejné zakázce:

„Dodávka sanitních vozidel pro Krajskou zdravotní, a. s.“

Obsah

ČÁST 1: SANITNÍ VOZIDLA TŘÍDY A2	2

ČÁST 2: SANITNÍ VOZIDLO PRO TRANSPORT NEDONOŠENÝCH A PATOLOGICKÝCH NOVOROZENCŮ TŘÍDY B	6

# ČÁST 1: SANITNÍ VOZIDLA TŘÍDY A2

|  | Specifikace podvozku |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Dodávkový typ |  |
| 1.2 | Motor vznětový, min. 1900 cm3 s přeplňováním a s minimálním výkonem 70kW |  |
| 1.3 | Převodovka manuální min. 5 stupňová |  |
| 1.4 | Pohon předních kol |  |
| 1.5 | Celková hmotnost do 3500 kg |  |
| 1.6 | Splnění emisního limitu min. EURO 5 |  |
| 1.7 | Vnitřní zvukově izolovaná příčka mezi kabinou a ambulantním prostorem s oknem, s dostatečným průhledem do prostoru pro pacienty, otevírací pro umožnění komunikace |  |
| 1.8 | Dlouhý rozvor |  |
| 1.9 | Minimální rozměry pacientského prostoru po obložení omyvatelným materiálem: délka – 2 995 mm (podlaha)/ 2 940 mm v úrovni nosítek/kolen (530 mm nad podlahou), šířka – 1 865 mm, šířka mezi podběhy – 1 400 mm, výška 1 650 mm |  |
| 1.10 | Systém aktivní bezpečnosti vozidla, systém regulace prokluzu kol, stabilizační systém, multifunkční ukazatel, čidla opotřebení brzdových destiček, elektronické rozhraní pro připojení externích přístrojů |  |
| 1.11 | Barva bílá |  |
| 1.12 | Signalizace couvání |  |
| 1.13 | Příprava pro autorádio |  |
| 1.14 | Pravé posuvné boční dveře s posuvným otevíracím oknem (ambulantního prostoru), které může být i naproti bočním posuvným dveřím |  |
| 1.15 | Zadní dveře křídlové s vyhřívaným oknem |  |
| 1.16 | Aretace všech dveří |  |
| 1.17 | Prosklený ambulantní prostor |  |
| 1.18 | Přední mlhové světlomety |  |
| 1.19 | Třetí brzdové světlo (světlomet), |  |
| 1.20 | Centrální zamykání všech dveří s dálkovým ovládáním |  |
| 1.21 | Funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus |  |
| 1.22 | Automatický spínač světlometů, denní svícení |  |
| 1.23 | Tažné oko vzadu |  |
| 1.24 | Tažné oko vpředu |  |
| 1.25 | Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná |  |
| 1.26 | Vyhřívání zadního okna |  |
| 1.27 | Stěrač včetně cyklovače zadního okna |  |
| 1.28 | Elektrické ovládání oken |  |
| 1.29 | Lapače nečistot předních a zadních kol (zástěrky) |  |
| 1.30 | Závislý příhřev motoru naftový teplovodní |  |
| 1.31 | Klimatizace v ambulantním prostoru a prostoru řidiče s nezávislým ovládáním |  |
| 1.32 | Ocelová kola se středovými kryty kol – 4 kusy |  |
| 1.33 | Plnohodnotné rezervní kolo |  |
| 1.34 | Sada ocelových zimních / letních pneumatik včetně disků (dle ročního období dodání vozu) |  |

|  | Kabina řidiče |  |
| --- | --- | --- |
| 1.35 | Sedadlo spolujezdce v kabině řidiče – 1 kus |  |
| 1.36 | Radiopřijímač včetně antény včetně integrované HF sady a reproduktory |  |
| 1.37 | Airbag řidiče a spolujezdce |  |
| 1.38 | Stínítko vlevo a vpravo |  |
| 1.39 | Výškově nastavitelný volant |  |
| 1.40 | Zásuvka v kabině řidiče – 12 V |  |
| 1.41 | Odkládací přihrádka, uzamykatelná |  |
| 1.42 | Odkládací box ve dveřích kabiny |  |
| 1.43 | Topení s mechanickou regulací |  |
| 1.44 | Vnitřní zpětné zrcátko |  |
| 1.45 | Bederní opěrka řidiče manuálně nastavitelná |  |
| 1.46 | Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče |  |
| 1.47 | Nastavitelné sedadlo řidiče po vertikální a horizontální ose |  |
| 1.48 | Vnitřní osvětlení |  |
| 1.49 | Madlo u spolujezdce na pravém předním sloupku |  |

|  | Vybavení sanitní zástavby – ambulantní prostor |  |
| --- | --- | --- |
| 1.50 | 6 míst v ambulantním prostoru a to: - 3 x sedadla umístěná v přední části mezi nosítky a přepážkou – z nich 1 sedadlo u bočních dveří musí být odnímatelné uchycené rychloupínacím systémem (penízková lišta) - 1 x sedadlo umístěné vedle nosítek před transportním křeslem, - 1 x transportní křeslo, - 1 x nosítka s odnímatelným podvozkem |  |
| 1.51 | Sedadla omyvatelná, vybavena opěrkami hlavy, samonavíjecími pásy (tříbodové) a loketními opěrkami, možnost připevnění dětských sedaček |  |
| 1.52 | Polohovací nosítko s odnímatelným podvozkem: - nosnost nosítka s podvozkem min. 230 kg, - výškově nastavitelná a polohovací nastavení - min. 7 poloh, přední kola otočná - manipulace jednočlennou obsluhou, - komfortní podhlavník s plynovou pružinou, - držák infuzí, - boční sklopná madla s odjištěním jednou rukou, - bezpečnostní pojistka zabraňující opuštění stolu nosítek bez řádného zajištění předních nohou, - zádržný systém pro dospělé i děti s bezpečnostními pasy. - Kompatibilita s podvozky MEDIROL EXTERO P113 |  |
| 1.53 | Základna pro nosítka v nerezovém provedení s plnou vrchní částí se zádržným systémem (uchycením) pro nosítka s podvozkem Úložný prostor pod základnou pro nosítka rozdělen: 2/3 s plno výsuvným šuplíkem – zadní část úložného prostoru a 1/3 s výklopnými dvířky - přední část úložného prostoru |  |
| 1.54 | Uchycení podvozku vyžaduje kompatibilitu s již používanými mobilními podvozky typu: MEDIROL EXTERO P113 |  |
| 1.55 | Transportní křeslo včetně zádržného systému, s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrkami, čtyřbodovým pásem, nosnost křesla min. 250 kg, kompatibilita s již používanými transportními křesly MEDIROL CLUBMAN K-115 |  |
| 1.56 | Nájezdová rampa tj. sklopná plošina z lehkých slitin pro najíždění transportního křesla, pevně instalována a fixována za křeslem včetně uchycení do podlahy vozu |  |
| 1.57 | Zádržný systém pro složený invalidní vozík nad krytem pravého podběhu, umístěný tak aby bylo možno přepravovat složený invalidní vozík a všechny pacienty současně |  |
| 1.58 | Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby |  |
| 1.59 | Skříňka nad levým podběhem s výklopným horním víkem pro uložení zdravotnického materiálu a umístění klimatizace |  |
| 1.60 | Obložení vnitřního ambulantního prostoru dezinfikovatelným materiálem (stěny, strop, zadní podběhy) |  |
| 1.61 | Zadní sklopný otočný hledáček při otevřených zadních dveřích |  |
| 1.62 | Nástupní výklopný schůdek bočních dveří z antikorozního materiálu |  |
| 1.63 | Osvětlení nástupního prostoru bočních a zadních dveří |  |
| 1.64 | Protiskluzová úprava podlahy, dezinfikovatelná |  |
| 1.65 | Tepelná a hluková izolace vnitřního prostoru, utěsnění přepážky ambulantního prostoru, polstrování přepážky |  |
| 1.66 | Zvuková signalizace do kabiny řidiče ovládané z ambulantního prostoru v dosahu ležícího pacienta a sedícího pacienta na transportním křesle |  |
| 1.67 | Světelná signalizace otevřených dveří ambulantního prostoru u řidiče |  |
| 1.68 | Nouzové osvětlení |  |
| 1.69 | Stropní osvětlení 2 kusy - s možností ovládání z kabiny řidiče a v ambulantním prostoru – LED pásky – studená a bílá – 2 x 1 m |  |
| 1.70 | Pomocné osvětlení LED pásky modré barvy 2x25 cm |  |
| 1.71 | 2 ks zásuvka 12V v ambulantním prostoru |  |
| 1.72 | Závislé teplovodní topení s termostatem a s vícerychlostním ventilátorem, ovládané z kabiny řidiče |  |
| 1.73 | Nezávislé naftové topení s termostatem o výkonu min. 3,9 KW horkovzdušné, ovládané z kabiny řidiče |  |
| 1.74 | Stropní ventilátor ovládaný z kabiny řidiče |  |
| 1.75 | Držák infuzní lahve a PE vaku umístěný nad nosítky |  |
| 1.76 | Držák pro 1 kus kyslíkové láhve 10 l, 2l |  |
| 1.77 | Rozvod kyslíku dle ČSN (3 rychlospojky z toho 2 u přední části nosítek a 1 u kyslíkové láhve 10l, propojovací hadice) |  |
| 1.78 | Držák pro hasící přístroj a hasící přístroj 2 Kg – 1 ks |  |
| 1.79 | Držák pro odpadní nádobu a odpadní nádoba – 1 ks |  |
| 1.80 | Držák pro kontejner na zdravotnický odpad a kontejner na zdravotnický odpad – 1 ks |  |
| 1.81 | Držák pro karton rukavic |  |
| 1.82 | Držák pro dávkovač desinfekce |  |
| 1.83 | Dlouhá nástupní madla po obou stranách bočních dveří v nerezové úpravě |  |
| 1.84 | Ztmavení (tónování) skel ambulantního prostoru atestovanou folií |  |
| 1.85 | 1 pár bílých LED světlometů umístěn zadní hraně střechy vedle majáku, automatické sepnutí při zařazení zpětného chodu, osvětlení možno zapnout samostatně |  |

|  | Telekomunikační zařízení |  |
| --- | --- | --- |
| 1.86 | Pevná vozidlová radiostanice frekvence 161,2 MHz / 12,5 kHz, tlačítkový mikrofon |  |
| 1.87 | Anténa krátká vč. montáže s koaxiálním kabelem, tlačítkový mikrofon |  |

|  | Polepení vozu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.88 | Červený reflexní pruh po obvodu vozidla o min. výšce 150mm |  |
| 1.89 | 2 x název provozovatele / obchodní značení společnosti na předních dveřích o min. výšce 30mm |  |
| 1.90 | 2 x nápis: ZDRAVOTNICKÁ DOPRAVNÍ SLUŽBA na bocích vozu bílým písmem o výšce 100mm |  |
| 1.91 | 6 x znak modré hvězdy života (2x 300mm, 2x 200mm, 2x 10mm) |  |
| 1.92 | Volací znak radiostanice na střeše vozu o min. výšce 250mm, na zadních dveřích o min. výšce 50mm a štítek na palubní desce |  |

|  | Výstražné zvukové a světelné zařízení |  |
| --- | --- | --- |
| 1.93 | Zvukové výstražné zařízení o výkonu minimálně 100W s ovládacími prvky a zesilovačem |  |
| 1.94 | 1 reproduktor, umístěn za maskou chladiče; reproduktor musí být umístěny tak, aby nebyla překročena přípustná hluková hladina v kabině řidiče a prostoru pro pacienty |  |
| 1.95 | Dvouřadý LED maják minimálně 30 LED 2x, (montáž 1x vpředu, 1x vzadu) |  |
| 1.96 | Přední výstražná světla 2x min. 3LED, upevněná v masce na kovovém držáku |  |

# ČÁST 2: SANITNÍ VOZIDLO PRO TRANSPORT NEDONOŠENÝCH A PATOLOGICKÝCH NOVOROZENCŮ TŘÍDY B

|  | Specifikace podvozku |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Dodávkový typ |  |
| 2.2 | Motor vznětový, min. 1900 cm3 s přeplňováním a s minimálním výkonem 120 kW |  |
| 2.3 | Pohon 4x4 |  |
| 2.4 | Převodovka manuální 6 stupňová s mechanickou uzávěrou diferenciálu |  |
| 2.5 | Splnění emisního limitu min. EURO 5 |  |
| 2.6 | Dlouhý rozvor, vysoká střecha, výška sanitního prostoru min. 1850 mm, délka sanitního prostoru min. 2700 mm |  |
| 2.7 | Systém aktivní bezpečnosti vozidla s elektronickou uzávěrkou diferenciálu, systém regulace prokluzu kol, stabilizační systém, multifunkční ukazatel, čidla opotřebení brzdových destiček, elektronické rozhraní pro připojení externích přístrojů |  |
| 2.8 | Druhá baterie bezúdržbová min 80 Ah s odpojovacím relé, oddělená pro napájení zástavby, automatické dobíjení, automatická elektronická dobíječka min. 25 A, dobíjení i ze zdroje 230 V mimo vozidlo |  |
| 2.9 | Barva žlutá sírová včetně vysoké střechy |  |
| 2.10 | Signalizace couvání |  |
| 2.11 | Příprava pro autorádio |  |
| 2.12 | Vnitřní zvukově izolovaná příčka mezi kabinou a ambulantním prostorem s oknem, s dostatečným průhledem do prostoru pro pacienty, otevírací pro umožnění komunikace |  |
| 2.13 | Pravé posuvné boční dveře včetně dětské pojistky s posuvným otevíracím oknem (ambulantního prostoru) a automatickým dovřením zámku |  |
| 2.14 | Zadní dveře křídlové vyhřívaným oknem |  |
| 2.15 | Aretace všech dveří |  |
| 2.16 | Přední mlhové světlomety se statickým přisvícením do zatáčky |  |
| 2.17 | Třetí brzdové světlo (světlomet), |  |
| 2.18 | Centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou a dálkovým ovládáním |  |
| 2.19 | Funkční klíč – min. 2 kusy a pevný klíč – min. 1 kus |  |
| 2.20 | Automatický spínač světlometů, denní svícení |  |
| 2.21 | Ochranný spodní kryt motoru |  |
| 2.22 | Tažné oko vzadu |  |
| 2.23 | Tažné oko vpředu |  |
| 2.24 | Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná |  |
| 2.25 | Vyhřívání zadního okna |  |
| 2.26 | Dešťový senzor |  |
| 2.27 | Elektrické ovládání oken |  |
| 2.28 | Teleskopické tlumiče pro komfortní transport inkubátoru a zlepšení jízdních vlastností vozidla při rychlé jízdě |  |
| 2.29 | Lapače nečistot předních a zadních kol (zástěrky) |  |
| 2.30 | Závislý příhřev motoru naftový teplovodní |  |
| 2.31 | Klimatizace v ambulantním prostoru a prostoru řidiče s nezávislým ovládáním |  |
| 2.32 | Ocelová kola se středovými kryty kol – 4 kusy |  |
| 2.33 | Plnohodnotné rezervní kolo |  |
| 2.34 | Sada ocelových zimních / letních pneumatik včetně disků (dle ročního období dodání vozu) |  |

|  | Kabina řidiče |  |
| --- | --- | --- |
| 2.35 | Sedadlo spolujezdce v kabině řidiče – 1 kus |  |
| 2.36 | Radiopřijímač včetně antény včetně integrované HF sady a reproduktory |  |
| 2.37 | Airbag řidiče a spolujezdce |  |
| 2.38 | Kontrolka zapnutí pásu |  |
| 2.39 | Stínítko vlevo a vpravo |  |
| 2.40 | Výškově nastavitelný volant |  |
| 2.41 | Zásuvka v kabině řidiče – 12 V |  |
| 2.42 | Odkládací přihrádka, uzamykatelná |  |
| 2.43 | Odkládací box ve dveřích kabiny |  |
| 2.44 | Topení s mechanickou regulací |  |
| 2.45 | Vnitřní zpětné zrcátko |  |
| 2.46 | Bederní opěrka řidiče manuálně nastavitelná |  |
| 2.47 | Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče |  |
| 2.48 | Nastavitelné sedadlo řidiče po vertikální a horizontální ose |  |
| 2.49 | Vnitřní osvětlení, lampička pro čtení na pravé straně |  |
| 2.50 | Madlo u spolujezdce na pravém předním sloupku |  |

|  | Vybavení sanitní zástavby – ambulantní prostor |  |
| --- | --- | --- |
| 2.51 | 3 míst v ambulantním prostoru a to: • sklopné a otočné sedadlo 1x vpravo vpředu a 1x vpravo vzadu • 1x nosítka s odnímatelným podvozkem |  |
| 2.52 | Sedadla omyvatelná, vybavena opěrkami hlavy, samonavíjecími pásy (tříbodové) a loketními opěrkami, možnost připevnění dětských sedaček |  |
| 2.53 | Polohovací nosítko s odnímatelným podvozkem: • nosnost nosítka s podvozkem min. 230 kg, • výškově nastavitelná a polohovací nastavení - min. 7 poloh, přední kola otočná • manipulace jednočlennou obsluhou, • komfortní podhlavník s plynovou pružinou, • držák infuzí, • boční sklopná madla s odjištěním jednou rukou, • bezpečnostní pojistka zabraňující opuštění stolu nosítek bez řádného zajištění předních nohou, • zádržný systém pro dospělé i děti s bezpečnostními pasy. • Kompatibilita s podvozky MEDIROL EXTERO P113 |  |
| 2.54 | Základna pro nosítka v nerezovém provedení s plnou vrchní částí se zádržným systémem (uchycením) pro nosítka s podvozkem Úložný prostor pod základnou pro nosítka rozdělen: 2/3 s plno výsuvným šuplíkem – zadní část úložného prostoru a 1/3 s výklopnými dvířky - přední část úložného prostoru |  |
| 2.55 | Uchycení podvozku s inkubátorem vyžaduje kompatibilitu s již používanými mobilními podvozky typu: MEDIROL EXTERO P113 |  |
| 2.56 | Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby a pro zabudování zdravotnických přístrojů min. celý levý bok pro dodatečnou montáž zdravotnické techniky |  |
| 2.57 | Nábytek: - podstropní skříňky nízké po celé levé straně zcela pod stropem, - podstropní skříňky nízké po celé pravé straně zcela pod stropem (ampulárium) - policová skříňka na levé straně u vnitřní přepážky, 4 police, posuvná dvířka se zajištěním, min. u jedné možnost uzamčení - 1 x úložná skříňka se sedačkou na dělící přepážce s úložným prostorem a polstrováním - 1x kombinovaná skříňka u bočních dveří na přepážce s prostorem pro 3 aretovatelné výsuvné šuplíky, 1x záchranářské zavazadlo, od bočních dveří s vrchní odkládací plochou s ohrádkou |  |
| 2.58 | Obložení vnitřního ambulantního prostoru dezinfikovatelným materiálem (stěny, strop, zadní podběhy) |  |
| 2.59 | Zadní sklopný otočný hledáček při otevřených zadních dveřích |  |
| 2.60 | Osvětlení nástupního prostoru bočních a zadních dveří |  |
| 2.61 | Protiskluzová úprava podlahy, dezinfikovatelná |  |
| 2.62 | Tepelná a hluková izolace vnitřního prostoru, utěsnění přepážky ambulantního prostoru |  |
| 2.63 | Zvuková signalizace do kabiny řidiče ovládané z ambulantního prostoru |  |
| 2.64 | Světelná signalizace otevřených dveří ambulantního prostoru u řidiče |  |
| 2.65 | Nouzové osvětlení |  |
| 2.66 | Stropní osvětlení LED min. 2 kusy - ovládání od zadních a bočních dveří |  |
| 2.67 | Pomocné nastavitelné pracovní osvětlení nad prostorem nosítek – 2 kusy |  |
| 2.68 | Zásuvka 12V – min. 7 kusů z toho 3x zesílená na panelu pro inkubátor a 4x na levém boku pro zdravotnické přístroje (defibrilátor, 2 lineární dávkovače, elektrická odsávačka) |  |
| 2.69 | Zásuvka inkubátorová 12 – 1 kus kompatibilní z již používaným modelem DARTIN |  |
| 2.70 | Přípojka 230V, vnější zásuvka samovyhazovací s jištěním umístěná za dveřmi řidiče, propojovací kabel min. 15 m, chráněná proti vlhku (zásuvný systém uzavírání); v sanitním prostoru zásuvka 230V – min. 4x, vč. revize |  |
| 2.71 | Akustická indikace odpojení zástavby od napájení |  |
| 2.72 | Závislé teplovodní topení s termostatem a s vícerychlostním ventilátorem, ovládané z ambulantního prostoru |  |
| 2.73 | Nezávislé naftové topení s termostatem o výkonu min. 3,9 KW horkovzdušné, ovládané z ambulantního prostoru |  |
| 2.74 | Stropní ventilátor ovládaný z kabiny řidiče a ambulantního prostoru |  |
| 2.75 | Držák 2 + 2 pro infuzní lahve a PE vaku umístěný nad nosítky |  |
| 2.76 | Držák pro 2 kusy tlakové láhve na kyslík, každá s obsahem 10 l |  |
| 2.77 | Držák pro 2 kusy tlakové láhve na stlačený vzduch, každá s obsahem 10 l |  |
| 2.78 | Držák pro 2 kusy tlakové kyslíkové láhve, každá s obsahem 2 l |  |
| 2.79 | Rozvod kyslíku dle ČSN 6 x rychlospojka z toho 2 x na panelu, 2x na stěně, 2x u láhve |  |
| 2.80 | Rozvod stlačeného vzduchu 4 x rychlospojka z toho 2x na panelu, 2x u láhve |  |
| 2.81 | 2x hadice s rychlospojkami pro stlačený vzduch od rozvodu k redukčním ventilům kyslíkových lahví |  |
| 2.82 | 2x hadice s rychlospojkami pro kyslík od rozvodu k redukčním ventilům kyslíkových lahví |  |
| 2.83 | Držák pro hasící přístroj a hasící přístroj 2 Kg – 1 kus |  |
| 2.84 | Držák pro odpadkový koš a odpadkový koš – 1 ks |  |
| 2.85 | Držák pro kontejner na zdravotnický odpad a kontejner na zdravotnický odpad – 1 ks |  |
| 2.86 | Držák pro karton rukavic |  |
| 2.87 | Držák pro dávkovač desinfekce |  |
| 2.88 | Nástupní madla po obou stranách bočních dveří a stropní madlo nad prostorem nosítek v nerezové úpravě |  |
| 2.89 | Konzole pro uchycení vzduchové odsávačky v nerezové úpravě |  |
| 2.90 | Zmatnění oken ambulantního prostoru folií – atestovanou |  |
| 2.91 | Boční světla bílá LED 4x pro osvětlení prostoru okolo sanitního vozidla, umístěná na zvýšené střeše v levo a pravo s možností osvětlení každé strany vozidla samostatně |  |
| 2.92 | 1 pár bílých LED světlometů umístěn zadní hraně střechy vedle majáku, automatické sepnutí při zařazení zpětného chodu, osvětlení možno zapnout samostatně |  |
| 2.93 | Střešní směrová světla vzadu, vpravo a vlevo v provedení LED, nízkoprofilové nepřesahující karoserii vozidla o více jak 20 mm |  |
| 2.94 | zařízení pro ohřev infuzí (lednice) s regulací teploty 37°C / 5°C (± 2 °C) |  |
| 2.95 | Panel pro rozvod kyslíku, stlačeného vzduchu, zásuvka 12V, zásuvka inkubátorová, zásuvka 230 V |  |
| 2.96 | Měnič napětí z 12V (DC) na 230V (AC) s min. výkonem 2000W připojen do rozvodu 230V a do zásuvky na panelu |  |

|  | Telekomunikační zařízení |  |
| --- | --- | --- |
| 2.97 | Pevná vozidlová radiostanice frekvence 161,2 MHz / 12,5 kHz + tlačítkový mikrofon |  |
| 2.98 | Anténa vč. montáže s koaxiálním kabelem |  |

|  | Polepení vozu |  |
| --- | --- | --- |
| 2.99 | Dle části II. D. 3 předpisu č. 296/2012 Sb. |  |
| 2.100 | Červený reflexní pruh po obvodu vozidla o min. výšce 150 mm |  |
| 2.101 | 1 x inverzní nápis: AMBULANCE na kapotě vpředu červeným reflexním písmem o min. výšce 150 mm |  |
| 2.102 | 2x nápis: AMBULANCE vpředu a vzadu na zvýšené střeše červeným reflexním písmem o min. výšce 150 mm |  |
| 2.103 | 2x nápis: TRANSPORT INKUBÁTORU vpředu, vzadu, na L, P boku zvýšené střechy červeným reflexním písmem o výšce min. 100 mm |  |
| 2.104 | 2 x nápis: ZDRAVOTNICKÁ DOPRAVNÍ SLUŽBA na L, P boku zvýšené střechy červeným reflexním písmem o výšce min. 150 mm |  |
| 2.105 | 2 x název provozovatele / obchodní značení společnosti na předních dveřích o min. výšce 30 mm |  |
| 2.106 | 5 x znak modré hvězdy života (2x 400 mm L, P bok, 3x 300 mm zadní L, P dveře a přední část zvýšené střechy) |  |
| 2.107 | Volací znak radiostanice na střeše vozu o min. výšce 250 mm, na zadních dveřích o min. výšce 50 mm a štítek na palubní desce |  |

|  | Výstražné zvukové a světelné zařízení |  |
| --- | --- | --- |
| 2.118 | Zvukové výstražné zařízení o výkonu minimálně 100W s ovládacími prvky a zesilovačem |  |
| 2.119 | 2 reproduktory, umístěné za maskou chladiče; reproduktory musí být umístěny tak, aby nebyla překročena přípustná hluková hladina v kabině řidiče a prostoru pro pacienty, |  |
| 2.110 | Dvouřadý LED maják minimálně 30 LED 3x, (montáž 2x vpředu, 1x vzadu) |  |
| 2.111 | Přední výstražná světla 2x min. 3 LED, upevněná v masce na kovovém držáku, min. 3 LED světla na zpětných zrcátkách, min. 3 LED světla na předních blatnících |  |

|  | Zdravotnické přístroje a technika |  |
| --- | --- | --- |
| 2.112 | Defibrilátor s monitorem životních funkcí – 1 kus do sanitního vozu - Vhodný pro neonatologické (fyziologické a patologické novorozence), pediatrické i dospělé pacienty - Defibrilátor s bifázickou technologií pro všechny věkové skupiny - Monitorace životních funkcí pro všechny věkové skupiny - Minimálně s 12-ti svodovým EKG včetně kabelů a EKG elektrod - Kardiostimulátor včetně externích kardiostimulačních elektrod - SpO2 včetně senzoru (na prst) s propojovacím kabelem - EtCO2 včetně senzoru (na výdechovou hadici) s propojovacím kabelem - NIBP včetně tlakových manžet pro neonatologické, pediatrické a dospělé s dostatečně dlouhou hadičkou pro manipulaci v sanitním voze - Měření teploty pacienta včetně senzoru a propojovacího kabelu - Tiskárna - Uchování a přenos dat do PC - Manuální a AED režim defibrilace - Defibrilace pomocí pádel či jednorázových elektrod (součástí vybavení příslušenství pro všechny věkové skupiny vč. novorozenců a nedonošených dětí) - Přenosný včetně transportní brašny - Nástěnný držák pro uchycení přístroje do zástavby sanitního vozidla - Funkčnost přístroje v terénu zajištěna integrovanou baterií min. 2 hodiny - Integrované nabíjecí zařízení a nabíjecí baterie - Možnost dobíjení z elektrického rozvodu vozidla 12V (DC) včetně propojovacího kabelu - Možnost dobíjení ze sítě 230V(AC) včetně propojovacího kabelu |  |
| 2.113 | Elektrická odsávačka – 1 kus do sanitního vozu - Vhodný pro neonatologické (fyziologické a patologické novorozence), pediatrické i dospělé pacienty - Určená pro práci s extrémně nezralými novorozenci - Citlivá regulace podtlaku - Přenosný včetně transportní brašny - Nástěnný držák pro uchycení přístroje do zástavby sanitního vozidla s integrovanou nabíječkou - Uskladnění sekretů v nádobě s ochranou proti přetečení s min. obsahem 1 litr - Funkčnost přístroje v terénu zajištěna integrovanou baterií min. 2 hodiny - Integrované nabíjecí zařízení a nabíjecí baterie - Možnost dobíjení z elektrického rozvodu vozidla 12V (DC) včetně propojovacího kabelu - Možnost dobíjení ze sítě 230V (AC) včetně propojovacího kabelu |  |
| 2.114 | Lineární dávkovač – 2 kusy do sanitního vozu - Vhodný pro neonatologické (fyziologické a patologické novorozence), pediatrické i dospělé pacienty - Automatické rozpoznání velikosti a fixace stříkačky - Automatický výpočet rychlosti podávání léčiv na základě času a objemu - Možnost použití stříkaček o objemech 2,5,10,20,30,50 ml od různých výrobců - Funkce zablokování kláves - Nástěnný držák pro uchycení přístroje do zástavby sanitního vozidla - Možnost spojení 2 a více lineárních dávkovačů do doku pro uchycení na jeden držák - Funkčnost přístroje v terénu zajištěna integrovanou baterií min. na 2 hodiny - Integrované nabíjecí zařízení a nabíjecí baterie - Možnost dobíjení z elektrického rozvodu vozidla 12V (DC) včetně propojovacího kabelu - Možnost dobíjení ze sítě 230V (AC) včetně propojovacího kabelu (možnost kabelu Y pro síťové napájení dvou lineárních dávkovačů) |  |
| 2.115 | Nástěnný držák pro uchycení plicního ventilátoru do sanitní zástavby- typ upřesní zadavatel |  |
| 2.116 | Tonometr – 1 kus do sanitního vozu - Nástěnný držák pro uchycení do zástavby sanitního vozidla - Tlakové manžety různých velikostí pro děti i dospělé |  |