Zadávací dokumentace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle zákona § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Název veřejné zakázky:

„Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů v KZ, a.s. – Extrakorporální litotryptor 2 ks“

Zadavatel veřejné zakázky:

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

Zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro otevřené zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“). Práva a povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto ZVZ a pravidly, která jsou popsána v Příručce pro žadatele, a Pokyny pro zadávání zakázek Regionálního operačního programu regionu NUTS 2 Severozápad.

Projekt „Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a.s je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad.

Pokud dojde k rozporu mezi údaji uvedenými v textové části Zadávací dokumentace a údaji uvedenými v oznámení o zakázce, platí údaje uvedené v oznámení o zakázce.

OBSAH

1.	Extrakorporální litotryptor – 2ks	3

- Extrakorporální litotryptor – 2ks

- Extrakorporální litotryptor – 2ks

Minimální technické požadavky:

Extrakorporální systém

- Exkrakorporální litotryptický systém

- Bez nutnosti připojení na přívod vody a odpadu

- Skládající se z:

  - Zdroje extrakorporální rázové vlny pro litotrypsi

  - RTG C-ramena s hardwarovým i softwarovým vybavením pro propojení s nabízeným litotryptorem

  - Zákrokového operačního stolu vhodného pro litotryptické výkony a urologické výkony

  - Ovládací jednotky

  - Ultrazvukový přístroj, jak se sondou k vlastní litotrypsii, tak i sondou k transabdominálnímu vyšetření a transrektální

- Všechny součástí systému musí být samostatně použitelné a mobilní, bez nutnosti stavebních úprav

RTG C-rameno

- Výkon generátoru minim. 2 kW,

- kolimační clona irisová + štěrbinová s možností rotace štěrbiny

- zesilovač obrazu minim. průměr 9“

- kvalitní digitální zobrazení v reálném čase s automatickou optimalizací obrazu, CCD kamera s vysokým rozlišením a následujícím plně digitálním zpracováním obrazu pro potlačení šumu s vysokým rozlišením min. 512 x 512,

- LCD monitor nebo dva LCD monitory s vysokým rozlišením, s minimální úhlopříčkou 17“ umístěném na C-rameni nebo monitorovém vozíku

- měřící komůrka pro měření a zobrazení povrchové dávky na displeji na pacienta integrovaná v primární cloně podle z. .č. 18/1997 Sb.– DAP metr,

- vodič pro ekvipotenciální spojení,

Mechanické vlastnosti C ramene:

- vzdálenost ohnisko – zesilovač (SID) minim. 910 mm

- možnost rotace ramene: vertikální           horizontální pozice minim. 115° (orbitální pohyb), minim. ± 200°okolo horizontální osy ve vertikální rovině (boční naklápění),

- posun C ramene ve vertikálním směru minim. 200 mm

Softwarové vybavení:

- real-time funkce úpravy obrazu (nastavitelné filtry, nastavení jasu, kontrastu, zvětšení, rotace a převrácení obrazu),

- post processing (filtrace, rotace, zoom, inverse, windowing obrazů, měření)

- funkce LIH (paměť posledního obrazu)

- zaměřovací kříž pro sledování místa aplikace rázové vlny v reálném čase

Dokumentace obrazových dat:

- přímé připojení do PACS umožňující bezproblémový přenos obrazu ve formátu DICOM 3, nutnost ukládání celé dokumentace včetně údajů z DAP metru

Ultrazvukový přístroj

- plně digitální přístroj, lehce ovladatelný (mobilní), s polohovatelným monitorem, s ovládacím panelem,

- širokopásmové zpracování signálu pro 2D mód, vyšší harmonické zobrazení na všech sondách,

- laterální gain

- s požadovaným frekvenčním rozsahem přístroje minim. 12MHz,

- s možností připojení minim. 2 sond současně,

- s možností elektronického přepínání sond,

- ovládací panel musí být lehce přístupný event. plovoucí,

- monitor s úhlopříčkou alespoň 15“ typu LCD s vysokou rozlišovací schopností, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení,

- obrazová frekvence musí být minim. 500 obr./s

- přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání,

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 80 GB,

- možnost archivace na USB, CD, DVD, PACS

- možnost archivace ve formátech JPEG, DICOM

- komunikační nástroje: DICOM 3.0 (Store, Print, Worklist)

Požadovaná zobrazení (dle typu sond duplexní, triplexní, trapezoidní zobrazení na lineární sondě)

- B-mód,

- barevné mapování,

- pulzní Doppler,

- barevný tkáňový doppler,

- PW tkáňový doppler,

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- PW – pulzní doppler

- zobrazení energetického mapování toků v B obraze

- duální dynamická zobrazení

- sledování průběhu terapie – litotrypse

Požadovaný posprocessing (standardní výpočty pro urologii)

- automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

- funkce Cine Lope

Parametry sond (multifrekvenční)

- lineární multifrekvenční triplexní sonda s frekvenčním rozsahem minimimálně 6-12 MHz (B mód) pro vyšetření cév

- konvexní abdominální sonda s  frekvenčním rozsahem minimálně 3-5 MHz

- rektální sonda pro biopsii prostaty minimálně 9 MHz, malý poloměr zakřivení max. 10 mm

- Konvexní sonda pro lokalizaci kamenů

Příslušentsví

- punkční adaptér pro rektální sondu

Pacientský stůl

- Zákrokový operační stůl určený pro litotryptické výkony a pro endourologické výkony

- Elektromotorické nebo elektrohydraulické ovládání

- Trendelenburgova poloha minimálně v rozsahu 15 st.

- Nosnost stolu min. 180 kg

- Pohyb desky stolu v osách x,y a z

- Nastavitelná výška stolu o min. 300 mm

- Nožní pedál pro ovládání stolu

- Ruční ovladač pro ovládání stolu

- RTG transparentní deska stolu

- Podkolenní opěrky nohou pacienta

- Sada pro jímání odpadních tekutin

Generátor rázů

- Generátor rázů optimálního charakteru s minimální zátěží a rizik pro pacienta, bez nutnosti použití celkové anestezie

- Fokusovaný zdroj rázových pulzů

- Fokusační hloubka min. 140 mm

- Možnost jak RTG tak i USG zaměření a sledování vlastního účinku tripse v reálném čase

- Polohovatelná hlavice pro terapii s umístěním pod i nad pacientským stolem

- Uživatelsky nastavitelná frekvence rázů v rozsahu min. 1 – 2 Hz

Ovládací konzole nebo ruční ovladač

- pro nastavení parametrů litotryptoru a polohování pacienta

- zobrazení snímků z RTG či UZ přístroje nebo samostatné zobrazení snímků na jednotlivých přístrojích

- Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

- Zadavatel požaduje zajištění ekologické likvidace 1 ks stávajícího vybavení včetně vystavení potřebných dokladů dle platné legislativy

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.