PCR termocyclery

Popis:

PCR cyclery pro oddělení lékařské genetiky a transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a.s.  - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks ……………. PCR termocycler pro oddělení lékařské genetiky

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Kapacita vzorků - 96 jamkový blok - použití PCR zkumavek i s vypouklým víčkem

- Požadované parametry bloku:

  - ohřev/chlazení 3,9°C/sekundu

  - uniformita bloku maximálně 0,5 °C

  - přesnost teploty bloku ±0,25 °C

  - zálohování/obnovení PCR protokolů z USB flashdisku, případně síťové složky

- Nezbytný simulační mód ABI9600 a simulační mód ABI9700, vhodná možnost kompatibility s módem ABI2720

- Použití gradientu s přesným nastavením minimálně šesti různých teplot (v 6 zónách) v rozsahu 30°C dle zadání uživatele, rozdíl teplot mezi zónami minimálně 5°C

- Přístroj musí umožňovat přesně nastavit uživatelem zvolenou teplotu v každé zóně ve všech krocích teplotního profilu

- Požadovaná síťová konektivita (LAN, pokud je možnost i wifi připojení, tak včetně USB-wifi karty – ve stavu ready-to-use), případně s možností ukládání logů na síťový sdílený disk

- Minimálně 1 ks v Dx (CE-IVD či IVD-R varianta) a 2 ks bez Dx

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	PCR termocycler pro transfuzní oddělení

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Kapacita vzorků - 96 jamkový blok - použití PCR zkumavek i s vypouklým víčkem

- Požadované parametry bloku:

  - ohřev/chlazení 4,0 - 2,5°C/sekundu

  - uniformita bloku maximálně 0,5 °C

  - přesnost teploty bloku ±0,25 °C

  - zálohování/obnovení PCR protokolů z USB flashdisku, případně síťové složky

  - rychlost chlazení minimálně 3°C za vteřinu

- Nastavení módu pro ABI2720 (zpětná kompatibilita) nebo změna rampingu (zpomalení ohřevu a chlazení bloku) na 1,0-2,0 °C/sekundu (20 µl reakce), vhodná možnost kompatibility s módem ABI9600

- Použití 3 a více zón nebo možnost gradientu v bloku s přesným nastavením teplot v zóně nebo bloku

- Požadovaná síťová konektivita (LAN, pokud je možnost i wifi připojení, tak včetně USB-wifi karty – ve stavu ready-to-use), případně s možností ukládání logů na síťový sdílený disk

- PCR cyclery musí mít nastavitelnou plnou kompatibilitu s PCR cyclery ABI2720, které v provozu nahrazuje (nejlépe garantováno výrobcem)

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2a Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….