Příloha č. 2a - Technická specifikace

REACT-EU 98 - Mycí a dezinfekční automaty pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk a Nemocnice Most, o.z. -

část 1 - Mycí a dezinfekční automaty na sálovou obuv pro oddělení COS - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk a Nemocnice Most, o.z.

Popis:

Pořízení 1 ks mycího a dezinfekčního automatu na operační obuv pro oddělení centrálních operačních sálů pro Pracoviště Rumburk. Mycí a desinfekční automat je důležitou součástí dekontaminačních a mycích procesů, během kterých dochází k ničení mikroorganismů.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Mycí a dezinfekční automat na operační obuv (Pracoviště Rumburk, oddělení centrálních operačních sálů)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Mycí a dezinfekční automat na operační obuv

- Samostatně stojící mycí automat pro čištění a desinfekci operační obuvi

- Jednodvéřový automat s celonerezovými dopředu výklopnými dveřmi

- Validovatelný dle normy ČSN EN ISO 15883-1

- S elektro ohřevem, max. příkon 9,3 kW

- Z důvodu umístění přístroje požadujeme výšku nabízeného zboží max. 850 mm

- Dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou isolací

- Bezespárový mycí prostor bez topných těles (topná tělesa skrytá)

- Automat s mycím prostorem o kapacitě až 8 DIN sít nebo min. 14 párů operační obuvi (min. 10 párů s velikostí boty č. 48 a min. 4 páry s velikostí boty č. 41)

- Mycí a desinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické

- Možnost přednastavení mycích a desinfekčních programů pro zdravotnické pomůcky

- Možnost min. dvou do přístroje integrovaných 5l zásobníků s čerpadly na potřebné chemikálie

- Min. dva vestavěné dávkovače

- Min. jeden dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii

- Automatické blokování dveří v průběhu mycího cyklu

- Automatické dovírání a uzamykání dveří

- Přívod čerstvé vody do každé fáze programu

- Vestavěné horkovzdušné sušení s ventilačním výkonem ventilátoru min. 55 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 14

- Modul pro automatické měření čistoty / vodivosti oplachových vod

- Vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem

- Vestavěný změkčovač vody

- Násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích

- Ovládací dotekový panel s tlačítky rychlé volby

- Akustická a optická signalizace chybových hlášek s výpisem chyb na displeji

- Řídící jednotka s pamětí min. pro 14 programů

- Dokumentování procesů pomocí software (s modulem Ethernet)

- Součástí dodávky musí být kompletní spotřební materiál včetně chemikálií vhodné pro mytí operační obuvi a bezpečnostní listy k použitým chemikáliím

- Koše pro minimálně 14 párů operační obuvi (min. 10 párů s velikostí boty č. 48 a min. 4 páry s velikostí boty č. 41)

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – viz Zadávací dokumentace

Příslušenství:

- Nástavec pro uložení operační obuvi do velikosti 48

- Držák pro optimální uložení operační obuvi

- Horní koš pro uložení operační obuvi

- Spodní koš pro uložení operační obuvi