Příloha č. 2c - Technická specifikace

REACT-EU 98 - Mycí a dezinfekční automaty pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk a Nemocnice Most, o.z. -

část 2 - Mycí a dezinfekční automat na nástroje pro oddělení COS - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk

Popis:

Pořízení 2 ks jednodvéřového mycího a dezinfekčního automatu na nástroje pro oddělení centrálních operačních sálů pro Pracoviště Rumburk. Mycí a desinfekční automat je důležitou součástí dekontaminačních a mycích procesů, během kterých dochází k ničení mikroorganismů.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Mycí a dezinfekční automat na nástroje (Pracoviště Rumburk, oddělení centrálních operačních sálů)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Mycí a dezinfekční automat na nástroje

- Jednodvéřový mycí a dezinfekční automat pro přípravu operačního instrumentária vhodný pro nepřetržitý provoz na oddělení operačních sálů

- Splňující normu EN ISO 15883-1

- Z důvodu umístění přístroje požadujeme výšku nabízeného zboží max. 850 mm

- Dopředu výklopné celonerezové dveře

- Nerezové vnější opláštění

- Dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací

- Vestavěný horkovzdušný sušící agregát

- Elektrický ohřev

- Zakrytá topná tělesa

- Přívod čerstvé vody do každé fáze programu

- Vícekomponentový filtrační systém mycí lázně

- Bezespárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy

- HEPA filtr H13 jako součást sušícího agregátu

- Vestavěný dávkovač pro tekutou mycí chemii

- Externí dávkovací čerpadlo pro tekutou neutralizaci

- Dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii

- Vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem

- Vestavěný změkčovač vody

- Zamezení možnosti otevření dveří během mycího cyklu

- Automatické dovírání dveří

- Automatické uzamykání dveří

- Elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 10 základních programů)

- Nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby

- Komunikace v českém jazyce

- Přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky

- Mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické

- Nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby

- Mycí prostor o kapacitě min. 6 sít 1/1 DIN

- Součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro dokumentaci mycích a sterilizačních procesů, tisk protokolů a vzdálený servisní monitoring a to po dobu 10 let bezplatně

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – viz níže

- Napojení myčky do systému dokumentace procesů přes ethernet

- Podpora dokumentace mycích a dezinfekčních procesu

- Podpora archivace a zpětné vyhledávání dokumentace procesu

- Podpora tisku kompletních dokumentačních protokolů

- Součástí dodávky musí být kompletní spotřební materiál včetně chemikálií vhodné pro mytí operačního instrumentária a bezpečnostní listy k použitým chemikáliím

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – viz Zadávací dokumentace

Příslušenství ke každému mycímu a desinfekčnímu automatu na nástroje:

- 2 ks vícepatrového koše pro uložení min. 6 ks běžných sít 1/1 DIN, přičemž každé patro je s vlastním ramenem

- 6 ks sít o standardizované velikosti 1/1 DIN