Příloha č. 2 - Technická specifikace

REACT-EU 98, 100, 102 - 
Myčky laboratorního skla pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. - 
Nemocnice Most, o.z., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Litoměřice, o.z. II.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Jednodveřový mycí a dezinfekční automat pro analyticky čistou přípravu laboratorního skla s elektrickým ohřevem

- Maximální vnější rozměry 900 x 900x 700 mm (v x š x h)

- Minimální objem mycího prostoru 120 litrů

- Mycí prostor se 2 mycími úrovněmi – horní a spodní koš – pro uložení veškerého laboratorního skla

- Systém pro důkladné mytí dutých těles

- Mycí prostor, vnější opláštění i dvě mycí ramena vyrobena z nerezu

- Mycí prostor svařovaný bezespárově s hladkými švy

- Automatické zablokování dvířek během mycího cyklu

- Přednastavené mycí a dezinfekční programy pro laboratorní sklo

- Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu

- Funkce sušení

- Součástí dodávky je purifikátor, iontoměničová patrona pro výrobu tlakové demivody pro závěrečné oplachy

- Vestavěný změkčovač vody

- Košové vybavení pro mytí běžného laboratorního skla (kádinky, Petriho misky, zkumavky apod.)

- Mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě min. 120 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo až do výšky 160 mm nebo minimálně 60 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo až do výšky 450 mm nebo minimálně 1 500 zkumavek

- Injektorový vozík pro mytí lahví, baněk a válců s minimálně 30 tryskami

- Vestavěný dávkovač pro mycí chemii

- Vestavěný dávkovač pro tekutou neutralizační chemii

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- Elektrický příkon do 10 kW

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - Zadavatel zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.