Atomový absorpční spektrometr s plamenovou ionizací (FAAS)

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks atomového absorpčního spektrometru (dále i jako „AAS“) s plamenovou ionizací pro potřeby oddělení laboratorního komplementu, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Systém AAS:

- Automatický karusel minimálně na 6 lamp

- Plně automatický systém pracovních plynů

- Kódované lampy s dutou katodou (HCL) pro Cu, Zn, Li

- Předehřívaní měřících lamp

- Automatické zapalování plamene s automatickou optimalizací plamene s titanovým hořákem

- Autosampler minimálně na 60 vzorků

- Maximální rozměry systému 60 x 60 cm

- Příslušenství – řídící PC, SW, UPS

Vlnový rozsah:

- Minimálně 185 – 900 nm

Konfigurace optického systému:

- Dvoupaprskový Stockdale systém s korekcí pozadí pomocí deuteriové lampy

Korekce pozadí:

- Quadline

- Signály pozadí <2A korigovné na <2%

Monochromátor:

- Ebert konfigurace s nominální štěrbinou 0,2, 0,5 a 1 mm

- Musí umožňovat adjustaci na poloviční výšku

- Opakovatelná lineární disperze 1,5 až 2 nm/mm

- Fokusová vzdálenost 270 mm

Mřížka:

- 1 800l/mm

Rozsah absorbance:

- - 0,150 A až 3 000 A (včetně signálu pozadí)

Řízení průtoku plynů:

- Celý rozsah průtoků

- Acetylén/vzduch minimálně 0,8 – 2,3 l/min

- Acetylén/oxid dusný minimálně 3,6 – 5,1 l/min

Řídící PC a software:

- PC pro řízení AAS systému a pro sběr dat

- Klávesnice, optická myš

- Minimálně 24" LED monitor

- Operační systém Microsoft Windows 11 Pro EN OEM (preferovaná varianta), případně Microsoft Windows 10 Pro EN OEM

- Microsoft Office 2021 Professional Plus EN Dev SL **

- Žádná aplikace nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění

- Uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění

- Zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému

- Na PC k zařízení bude nainstalován antivirus společnosti KZ, a.s.

- Vzdálená správa systému

- Ovládací a vyhodnocovací SW pro ovládání systému a vyhodnocování naměřených dat součástí nabídky

- obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz odkaz https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty

Příslušenství:

- Dostačující UPS

- Doba zálohy min. 5 minut při plném zatížení

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

** Licence Microsoft Office 2021 Professional Plus EN Dev SL musí být trvalá, určená pro komerční organizace a musí být pro Zadavatele pořízena z vhodného multilicenčního prodejního kanálu společnosti Microsoft tak, aby licence Zadavateli poskytla potřebná užívací práva. Pořízení licence typu OEM (Original Equipment Manufacture), FPP (Full Package Product) či licence formou předplatného se nepřipouští.

Uchazeč je při dodávce licence povinen postupovat v souladu s pravidly společnosti Microsoft. V případě, pokud to aktuální pravidla společnosti Microsoft umožní, může Uchazeč využít možnost licenci dodat v rámci multilicenční smlouvy MPSA (Microsoft Products & Services Agreement), uzavřené mezi Zadavatelem a společností Microsoft. V takovém případě Uchazeč zajistí veškeré procesy, potřebné pro dodání licence v rámci smlouvy MPSA, včetně předložení příslušných smluvních dokumentů k podpisu Zadavateli. Bližší informace, týkající se MPSA smlouvy, budou sděleny vítěznému Uchazeči.

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….