HFNO - High Flow Nasal Oxygenotherapy

Popis:

Vysokoprůtoková nosní kyslíková terapie (HFNO) je přístroj pro aplikaci ohřáté a zvlhčené směsi vzduchu a kyslíku pod vysokým průtokem pomocí speciálních měkkých nosních kanyl.

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks	HFNO pro Chirurgické oddělení Nemocnice Most, o.z.

- 3 ks	HFNO pro Interní oddělení Nemocnice Most, o.z.

- 4 ks	HFNO pro JIP Nemocnice Most, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Barevný grafický displej

- Bezúdržbový integrovaný senzor koncentrace O2

- Nastavení teploty rosného bodu: 37°C, 34°C a 31°C, ale i v rozsahu 31°C - 37°C v kroku po 1°C

- Generátor průtoku v rozsahu minimálně 10 – 60 l/minutu

- Automatická regulace FiO2 v rozmezí 21 – 100%

- Aktivní zvlhčovač vdechované směsi součástí přístroje

- Integrovaný výhřevný adaptér v jednorázovém okruhu

- Integrovaný teplotní snímač v jednorázovém okruhu nebo vyhřívání okruhu až přímo ke hrotům nasální kanyly

- Jednorázový okruh musí obsahovat vodní komoru nebo můžou být nabídnuty tyto položky zvlášť (jednorázový okruh a vodní komora)

- Nosní kanyly musí být dostupné ve třech velikostech pro dospělé

- Nosní kanyly zakončené anatomicky tvarovanými nosními porty z měkkého silikonu. Zadavatel požaduje nosní porty z měkkého silikonu, aby tak předešel/zamezil poškození nosní sliznice pacientů a tlaku na nosní přepážku, ke kterým dochází při dlouhodobé terapii používáním portů z tvrdších materiálů.

- Hmotnost přístroje maximálně 5,6 kg

- Systém musí obsahovat kalibrovaný průtokoměr s průtokem alespoň 60 l/min a uvedením nominálních hodnot průtoků

- Systém musí obsahovat pojízdný stojan s košíčkem s možností zavěšení vaků s vodou pro zvlhčování

- Součástí nabídky musí být přípravek včetně aplikační soupravy pro dezinfekci celého zařízení nebo zajištění dezinfekce přístroje ohřátím na minimální teplotu 87°C po dobu alespoň 30 minut po každém pacientovi nebo dodávka minimálně 100 ks jednorázových filtrů ke každému přístroji

- Součástí nabídky musí být bezlicenční časově neomezený e-learning vedoucí k splnění legislativních požadavků na proškolení/instruktáž příslušných zaměstnanců zadavatele v používání nabízeného zdravotnického prostředku, a to s generováním certifikátu po splnění kurzu – zadavatel si vyhrazuje právo požadovat předvedení kompletního e-learningu v rámci posuzování nabídek. Zadavatel tímto požadavkem sleduje dosažení vyšší ekonomické efektivnosti pro něj při zajišťování školení/instruktáží svých zaměstnanců v používání nabízeného zdravotnického prostředku.

- Součástí dodávky každého přístroje musí být veškeré nutné příslušenství a spotřební materiál k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….