Příloha č. 2 - Technická specifikace

REACT-EU 98 - Vyhřívaná lůžka pro Gynekologicko-porodnické oddělení - Nemocnice Teplice, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks	Vyhřívaná lůžka pro Gynekologicko-porodnické oddělení

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Vyhřívané lůžko určené pro novorozence

- Mobilní stojan na 4 kolečkách z toho minimálně 2 brzditelná

- Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 12° u obou poloh

- Rozměry ložné plochy vhodné i pro péči o dvojčata:

  - šířka minimálně 48 cm

  - délka minimálně 65 cm

- Odklopné bočnice o výšce minimálně 15 cm

- Polohování lůžka (zdvih) v rozsahu minimálně 90–105 cm od země (tedy v rozsahu minimálně 15 cm)

- Vyhřívání lůžka:

  - Horní výhřevný zářič s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření konstruovaný tak, aby nepřekážel ošetřujícímu personálu

  - Vyhřívání lůžka z části, na které novorozenec leží, například

    - systém pro ohřev pacienta (elektricky vyhřívaná podložka) složený z řídící jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 kusu elektricky vyhřívané matrace (podložky) ke každému nabízenému lůžku určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem, elektricky vyhřívaná matrace (podložka) musí být plně kompatibilní s rozměry ložné plochy lůžka, nebo

    - jiný systém či technologie účinně zajišťující tepelný komfort novorozence v této části lůžka, v tomto případě požadujeme ke každému nabízenému lůžku dodání matrace (podložky) se snadno dezinfikovatelným povrchem, matrace (podložka) musí být plně kompatibilní s rozměry ložné plochy lůžka

- Provozní režim časově neomezeného předehřívání bez rušivých alarmů – režim nutný k dlouhodobému provozu v pohotovosti

- Minimálně 2 teplotní senzory

- Elektronický regulátor teploty s režimy manuální i automatické regulace teploty

- Provozní režim řízení teploty – manuální, nastavitelný výkon 0 - 100 %

- Provozní režim řízení teploty – teplotou novorozence, kožní sonda

- Vyšetřovací světlo

- Bezpečnostní zvukové a vizuální alarmy, musí být umožněno ztišení alarmu

- Lůžko vybaveno autodiagnostikou (automatické otestování/kontrola přístroje)

- Minimálně 2 elektrické zásuvky na ~230V pro připojení dalších přístrojů. Požadováno z důvodu nedostatečné vybavenosti zásuvkami v místnostech, kde budou lůžka umístěna. Elektrické zásuvky musí být standardní (typ E) a kompatibilní s běžnými vidlicemi přístrojových kabelů,

- nebo s dodanými přechodkami, které umožní připojení standardních vidlic kabelů přístrojů (např. infuzní techniky).

- Minimálně 2 police pro umístění dalších přístrojů nad úrovní ložné plochy (například infuzní techniky, monitoru SpO2 a podobně)

- Úložný prostor umístěný pod lůžkem

- Součástí musí být časovač vhodný pro APGAR

- Držák připevněný k lůžku pro umístění minimálně dvou infuzních vaků či lahví

- Lůžko musí být vybaveno integrovaným modulem LED fototerapie nebo LED fototerapie musí být konstrukčně řešená tak, že nesmí překážet ve vyhřívání výhřevným tělesům a nesmí být výhřevným tělesem ovlivňována její funkčnost (přehřívání přístroje nebo deformace plastových a kovových částí přístroje působením vyzařovaného tepla):

  - Nejvyšší spektrální intenzita záření minimálně 35 µW/cm2/nm pro pracovní vzdálenost minimálně 50 cm od zdroje záření (intenzita záření musí být ověřitelná nezávislým měřicím přístrojem)

  - Životnost světelného zdroje minimálně 10 000 hodin při zachování deklarovaných parametrů bez nutnosti výměny zdroje záření

  - Ozařovaná plocha minimálně 55 x 27 cm (při vzdálenosti ozařování 50 cm), požadovaná plocha se nesmí zmenšit při řešení s bočním postavením fototerapie

  - Monitorace teploty pacienta s alarmem nad 38 °C jako ochrana přehřátí pacienta v případě, že fototerapie není integrální součástí lůžka. Pokud je fototerapie integrální součástí lůžka, musí být funkce monitorace teploty pacienta s alarmem nad 38 °C jako ochrana proti přehřátí pacienta integrální součástí lůžka.

  - Integrovaný čítač provozních hodin minimálně pro servisní účely

- Další příslušenství nutné k uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití

- Veškeré povrchy nabízených přístrojů a zařízení včetně příslušenství musí být možné povrchově dezinfikovat prostředky uvedenými v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 7 zadávací dokumentace.