## List1
Technická specifikace - část 1 - Nerezové vozíky
Pokud není uvedeno jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení přesných parametrů vozíků akceptován toleranční rozsah ± 5%.
Není-li uvedeno jinak, zadavatel požaduje u nerezových prvků provedení z nerezové oceli min. v kvalitě DIN 1.4301 (AISI 304, ČSN 17240).
Veškeré korpusy budou plně svařeny, nepřípustné je provedení pomocí šroubů, nebo nýtů
Materiály použité pro výrobu položek uvedených v této příloze musí být určeny pro použití ve zdravotnickém prostředí, musí být omyvatelné a dezinfikovatelné prostředky běžně používanými ve zdravotnictví dle dezinfekčního programu Krajské zdravotní a.s.
Číslo | Název | KS | Typ
1 | Vozík s drátěnými boxy 3x | 2
rozměry stojanu š55 cm x h55 cm x v115 cm
konstrukce: nerez ocel AISI304
závěsné koše 3x ; nosnost min.: 3 kg
4x otočné kolo dmin.=7 cm, 2x brzda; plast. nárazníky
celková nosnost min.: 10 kg
2 | Vozík s drátěnými boxy 4x | 2
rozměry stojanu š55 cm x h55 cm x v130 cm
konstrukce: nerez ocel AISI304
závěsné koše 4x ; nosnost min.: 3 kg
4x otočné kolo dmin.=7 cm, 2x brzda; plast. nárazníky
celková nosnost min.: 14 kg
3 | Celonerezový vozík 2x plato s madly | 2
konstrukce: nerez ocel AISI304
velikost plata 70 x 55 cm
2x plato s prolisem cca 1,2 cm (nosnost min.: 40 kg)
antirezonanční výztuha
4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo dmin.=12 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
celková nosnost min: 80 kg
4 | Celonerezový vozík 3x plato | 1
Kostra vozíku – nerez AISI304
rozměr horního plata 35 x 62 cm
Nosnost plata – min. 20 kg
Nosnost páru ližin – min. 20 kg
Kola plastová Ø75 mm, 2x s brzdou
4x rohový plastový nárazník
Antistatické provedení vozíku
nosnost min. 80 kg
5 | Celonerezový vozík 3x plato s madly | 1
rozměry bez příslušenství š80 cm x h56 cm x v90 cm
konstrukce: nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha
2x plato s prolisem cca 1,2 cm; nosnost min.: 40 kg
čelo zásuvky výběr z barev
centrální zamykání
4x kvalitní otočné plastové kolo d min.=12 cm; 2x brzda; plastové nárazníky
celková nosnost min.: 120 kg
6 | Celonerezový vozík se zásuvkou | 1
š75 cm x h56 cm x v90 cm - zkl. rozměry bez příslušenství
konstrukce: nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha
2x plato s prolisem cca 1,2 cm; nosnost min.: 40 kg
prachotěsná zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS) nebo dvouplášťová lakovana ocel, koše lze rozdělit příčkami; nosnost: min.20 kg
zásuvka 1x v12 cm
čelo zásuvky výběr z barev
centrální zamykání
4x kvalitní otočné plastové kolo d min.=12 cm; 2x brzda; plastové nárazníky
celková nosnost min.: 100 kg
7 | Nástrojový stolek | 1
rozměry vozíku š65 cm x h105 cm x vmin.90 - 120 cm
konstrukce: nerez ocel AISI304
plato s prolisem min. 20 mm
vnitřní rozměry plata: min. 100 x 55 cm, nosnost min.: 45 kg
hydraulický zdvih, chráněn proti úniku kapaliny
způsob sterilizace: max. 130°C parou po dobu 3 minut
antistatické provedení vozíku
4x otočné plastové dvouřadé kolo d=7,5 cm s brzdou
8 | Celonerezový vozík 2x plato | 3
bez madel, spodní plato zvýšené
rozměry horní desky vozíku š66 cm x h50 cm x v80 cm
konstrukce: nerez ocel AISI304
2x plato s prolisem, nosnost min.: 50 kg
antirezonanční provedení
4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo d min.=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
celková nosnost min.: 80 kg
9 | Schůdky nerez | 1
rozměry schůdku š50 cm x v20 cm
hloubka nášlapné plochy min. 30 cm
konstrukce: nerez ocel AISI304
antistatické provedení
1-stupňový protiskluzový schůdek
min. nosnost: 130 kg
10 | Stojan na oper. galoše | 2
konstrukce: nerezová ocel AISI304
pro 10 párů bot
Rozměry cca: š59 cm x v123,5 cm - rozměry stěny
Včetně upevnění na zeď
11 | Kbelík nerez pojízdný | 2
podvozek d=45 cm; v43 cm
konstrukce: nerez ocel AISI304
1x vědro objem min.: 13l
4x otočné kolo dmin.=5 cm, 2x brzda
antistatické provedení stojanu
celková nosnost min.: 12 kg
12 | Stojan na misky nerezový | 2
rozměry stojanu výška min. 90 - 110 cm
konstrukce: nerez ocel AISI304
2x nádoba objem min.: 4l
5x otočné kolo dmin.=5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky
antistatické provedení stojanu
celková nosnost min.: 9 kg
13 | Držák na roušky | 1
rozměr stojanu: š80 cm x h50 cm x v110 cm
konstrukce: nerez ocel AISI304
háček na roušky: 20x; nosnost min.: 0,5 kg
vyjímatelná vana; nosnost min.: 12 kg
4x otočné kolo dmin.=7 cm, 2x brzda; plast. nárazníky
14 | Převozový vozík nerez 3x plato | 3
rozměr vozíku cca 80x63x90 cm
konstrukce: nerez ocel AISI304
3x odhlučněné nevyjímatelné plato s prolisem cca 1,5 cm; nosnost:min. 30 kg
antistatické provedení
4x bezestopé otočné kolo dmin =12 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
celková nosnost vozíku: min. 135 kg
15 | Převozový vozík nerez 2x plato | 2
rozměr vozíku cca 80x63x90 cm
konstrukce: nerez ocel AISI304
2x odhlučněné nevyjímatelné plato s prolisem cca 1,5 cm; nosnost:min. 30 kg
antistatické provedení
4x bezestopé otočné kolo dmin =12 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
celková nosnost vozíku: min. 135 kg