## List1
Plicní ventilátory nižší třídy (B)
Dodavatel: |  | DOPLŇTE.
Výrobce: |  | DOPLŇTE.
Typ / model: |  | DOPLŇTE.
Cena za 1 ks přístroje bez DPH: |  | DOPLŇTE.
Cena za 1 ks přístroje s DPH: |  | DOPLŇTE.
Cena za 1x BTK včetně práce technika a dopravy bez DPH: |  | DOPLŇTE.
Cena za 1x BTK včetně práce technika a dopravy s DPH: |  | DOPLŇTE.
Četnost BTK: |  | DOPLŇTE.
Délka záruční doby: |  | 24 měsíců
Doba dodání: |  | DOPLŇTE.
Parametry | Požadováno | Nabízeno (ANO/NE + vyjádření, uvedení číselných hodnot, nabídka alternativního řešení)
Obecné požadavky na přístroj
Ventilace pediatrických pacientů a dospělých. | ANO + uveďte nabízené
Monitorování pomocí ovládací obrazovky, která je dotyková nebo opatřena tlačítky, která musí být provedena tak, aby svrchní krycí vrstva ventilátoru přecházela bez přerušení přes ovládací tlačítka (tj. aby neexistoval žádný volný prostor mezi tlačítkem a tělem ventilátoru) tak, aby nemohlo docházet k zatékání infekčního materiálu do prostoru mezi tlačítkem a tělem ventilátoru. Ovládání i pomocí otočného ovladače. | ANO + uveďte nabízené
Kompletní uživatelské ovládání v českém jazyce. | ANO + uveďte nabízené
Funkce Standby nebo funkce rychlého zapnutí ventilátoru pro rychlé zahájení ventilace. | ANO + uveďte nabízené
Napájení z elektrické sítě 230 V/50 Hz, náhradní zdroj elektrické energie (vnitřní baterie - originální příslušenství) na minimálně 90 minut provozu. | ANO + uveďte nabízené
Ukládání trendů minimálně po dobu 48 hodin. | ANO + uveďte nabízené
Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku. Pod pojmem „vestavěná turbína“ bude akceptováno veškeré originální příslušenství daného produktu sloužící k danému účelu. | ANO + uveďte nabízené
Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů zadavatele. | ANO + uveďte nabízené
Konektivita na datovou integrační platformu zadavatele. Podrobné požadavky na toto ICT prostředí jsou uvedeny na adrese: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty. | ANO + uveďte nabízené
Minimální požadované parametry, které požadujeme přenášet do informačního systému: | Dechový objem, dechová frekvence, inspirační tlak (špičkový, plateau, exd-expirační) inspirační frakce kyslíku, ventilační režim, plicní compliance, průtok plynů v případě HFNO či kyslíkové terapie + uveďte nabízené
Možnost využití pro transport pacienta v rámci nemocnice - rozumí se taková konstrukce ventilátoru, která umožní jeho uživatelsky snadné odpojení od stojanu/vozíku/podvozku a umístění do nemocničního lůžka, nebo na nemocniční lůžko | ANO + uveďte nabízené + uveďte, jakým způsobem je transport ventilátoru řešen
Váha ventilátoru během transportu maximálně 10 kg včetně | ANO + uveďte nabízené
Ventilační režimy
CMV, SIMV, SIMV-PC, APRV, CPAP s tlakovou podporou (PS), ventilace na dvou tlakových hladinách (BIPAP), NIV, záložní „apnoe ventilace“ (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta odpovídající náhrada) | ANO + uveďte nabízené
Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků. | ANO + uveďte nabízené
Automatické přepínání mezi řízenou a spontánní ventilací v závislosti na dechovém úsilí pacienta. | ANO + uveďte nabízené
Ventilační parametry
Nastavitelný elektronický PEEP minimálně 0-20 cm H2O. | ANO + uveďte nabízené
Nastavitelný dechový objem minimálně 20-2000 ml. | ANO + uveďte nabízené
Nastavitelný inspirační tlak minimálně 6-60 cmH2O. | ANO + uveďte nabízené
Nastavitelná frekvence minimálně 5-80 dechů/minutu. | ANO + uveďte nabízené
Nastavitelný FiO2 v rozsahu 21-100 %. | ANO + uveďte nabízené
Flow-trigger nastavitelný v rozmezí minimálně 1-10 l/min. | ANO + uveďte nabízené
Nastavení exspiračního triggeru. | ANO + uveďte nabízené
Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu. | ANO + uveďte nabízené
Trysková pneumatická nebulizace synchronizovaná s inspiriem. | ANO + uveďte nabízené
Monitorace
Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách – současně minimálně 3 křivky. | ANO + uveďte nabízené
Grafické zobrazení – tlakové, objemové, průtokové křivky, smyčky, trendy. | ANO + uveďte nabízené
Sledování dechových objemů – jednotlivý, minutový, únik, kontrola skutečného objemu, PEEP, CPAP, špičkový tlak, střední tlak, plateau tlak. | ANO + uveďte nabízené
Monitorace plicní mechaniky – poddajnost, rezistence, autoPEEP. | ANO + uveďte nabízené
Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I : E, dechová frekvence. | ANO + uveďte nabízené
Akustické a optické alarmy chybových hlášení alespoň ve 3 stupních dle priority. | ANO + uveďte nabízené
Základní požadované vybavení přístroje
Vozík s brzditelnými antistatickými kolečky. | ANO + uveďte nabízené
Ventilátor musí být pro účely transportu pacienta snadno snímatelný bez potřeby použití nářadí. | ANO + uveďte nabízené
Ventilátor musí mít rukojeť pro transport. | ANO + uveďte nabízené
Držák ventilačního okruhu. | ANO + uveďte nabízené
Aktivní zvlhčovač. | ANO + uveďte nabízené
2 ks pacientský okruh pro použití bez aktivního zvlhčovače. | ANO + uveďte nabízené
2 ks pacientský okruh pro použití s aktivním zvlhčovačem. | ANO + uveďte nabízené
Testovací plíce – pokud jsou nutné k provádění uživatelských testů | ANO + uveďte nabízené
Musí být umožněno doplnění přístroje
Integrovaná volumetrická kapnometrie včetně čidla. | ANO + uveďte nabízené
Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků. | ANO + uveďte nabízené