## List1
Plicní ventilátory pro urgentní příjem a transportní ventilátory (C)
Dodavatel: |  | DOPLŇTE.
Výrobce: |  | DOPLŇTE.
Typ / model: |  | DOPLŇTE.
Cena za 1 ks přístroje bez DPH: |  | DOPLŇTE.
Cena za 1 ks přístroje s DPH: |  | DOPLŇTE.
Cena za 1x BTK včetně práce technika a dopravy bez DPH: |  | DOPLŇTE.
Cena za 1x BTK včetně práce technika a dopravy s DPH: |  | DOPLŇTE.
Četnost BTK: |  | DOPLŇTE.
Délka záruční doby: |  | 24 měsíců
Doba dodání: |  | DOPLŇTE.
Parametry | Požadováno | Nabízeno (ANO/NE + vyjádření, uvedení číselných hodnot, nabídka alternativního řešení)
Obecné požadavky na přístroj
Ventilace pediatrických pacientů a dospělých. | ANO + uveďte nabízené
Certifikace ventilátoru pro použití během transportu pacienta v sanitních vozidlech (DRNR, ZZS) | ANO + uveďte nabízené
Monitorování pomocí ovládací obrazovky, která je dotyková nebo opatřena tlačítky, která musí být provedena tak, aby svrchní krycí vrstva ventilátoru přecházela bez přerušení přes ovládací tlačítka (tj. aby neexistoval žádný volný prostor mezi tlačítkem a tělem ventilátoru) tak, aby nemohlo docházet k zatékání infekčního materiálu do prostoru mezi tlačítkem a tělem ventilátoru. Ovládání i pomocí otočného ovladače. | ANO + uveďte nabízené
Kompletní uživatelské ovládání v českém jazyce. | ANO + uveďte nabízené
Funkce Standby nebo funkce rychlého zapnutí ventilátoru pro rychlé zahájení ventilace. | ANO + uveďte nabízené
Napájení z elektrické sítě 230 V/50 Hz, náhradní zdroj elektrické energie (vnitřní baterie) na minimálně 90 minut provozu. | ANO + uveďte nabízené
Konektivita na datovou integrační platformu zadavatele. Podrobné požadavky na toto ICT prostředí jsou uvedeny na adrese: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty. | ANO + uveďte nabízené
Minimální požadované parametry, které požadujeme přenášet do informačního systému: | Dechový objem, dechová frekvence, inspirační tlak (špičkový, plateau, exd-expirační) inspirační frakce kyslíku, ventilační režim, plicní compliance, průtok plynů v případě HFNO či kyslíkové terapie + uveďte nabízené
Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku. Pod pojmem „vestavěná turbína“ bude akceptováno veškeré originální příslušenství daného produktu sloužící k danému účelu. | ANO + uveďte nabízené
Připojení na stávající rozvod medicinálního kyslíku. | ANO + uveďte nabízené
Váha ventilátoru během transportu maximálně 8 kg včetně. | ANO + uveďte nabízené
Ventilační režimy
Minimálně CMV, SIMV, SIMV-PC, CPAP s tlakovou podporou (PS), neinvazivní ventilace, záložní „apnoe ventilace“, HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 60 litrů za minutu (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta funkčně ekvivalentní náhrada). | ANO + uveďte nabízené + uveďte, zda lze HFNO ovládat z obrazovky ventilátoru
U režimu HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače je možné dodat produkt odlišného výrobce, než je výrobce ventilátoru. | ANO + uveďte nabízené
Ventilační parametry
Nastavitelný PEEP minimálně 0-20 cmH2O. | ANO + uveďte nabízené
Nastavitelný dechový objem minimálně 50-2000 ml. | ANO + uveďte nabízené
Nastavitelný inspirační tlak minimálně 6-55 cmH2O. | ANO + uveďte nabízené
Nastavitelná dechová frekvence minimálně 5-60 dechů/min. | ANO + uveďte nabízené
Nastavitelný FiO2 minimálně v rozsahu 40-100 %. | ANO + uveďte nabízené
Nastavitelný flow trigger 1-15 l/min. | ANO + uveďte nabízené
Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu. | ANO + uveďte nabízené
Monitorace
Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách. | ANO + uveďte nabízené
Grafické zobrazení – tlakové, průtokové křivky. | ANO + uveďte nabízené
Sledování dechových objemů – jednotlivý a minutový exspirovaný objem, PEEP, špičkový tlak, střední tlak, plateau tlak, spontánní dechová minutová ventilace. | ANO + uveďte nabízené
Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I:E, dechová frekvence. | ANO + uveďte nabízené
Akustické a optické alarmy chybových hlášení alespoň ve stupních dle priority. | ANO + uveďte nabízené
Základní požadované vybavení přístroje
Rukojeť pro transport. | ANO + uveďte nabízené
Držák pro zavěšení na lůžko a eurolištu. | ANO + uveďte nabízené
2 ks pacientský okruh pro použití s aktivním zvlhčovačem. | ANO + uveďte nabízené
2 ks pacientský okruh pro použití bez aktivního zvlhčovače. | ANO + uveďte nabízené
Testovací plíce – pokud jsou nutné k provádění uživatelských testů. | ANO + uveďte nabízené
Musí být umožněno doplnění přístroje
Vozík s brzditelnými antistatickými kolečky. | ANO + uveďte nabízené