## List1
Plicní ventilátory vyšší třídy (A)
Dodavatel: |  | DOPLŇTE.
Výrobce: |  | DOPLŇTE.
Typ / model: |  | DOPLŇTE.
Cena za 1 ks přístroje bez DPH: |  | DOPLŇTE.
Cena za 1 ks přístroje s DPH: |  | DOPLŇTE.
Cena za 1x BTK včetně práce technika a dopravy bez DPH: |  | DOPLŇTE.
Cena za 1x BTK včetně práce technika a dopravy s DPH: |  | DOPLŇTE.
Četnost BTK: |  | DOPLŇTE.
Délka záruční doby: |  | 24 měsíců
Doba dodání: |  | DOPLŇTE.
Parametry | Požadováno | Nabízeno (ANO/NE + vyjádření, uvedení číselných hodnot, nabídka alternativního řešení)
Obecné požadavky na přístroj
Přístroj pro umělou plicní ventilaci pediatrických pacientů i dospělých. | ANO + uveďte nabízené
Monitorování pomocí obrazovky s velikostí úhlopříčky alespoň 15 palců s možností montáže obrazovky mimo tělo ventilátoru do vzdálenosti 3 m od těla ventilátoru. | ANO + uveďte nabízené
Monitorování pomocí ovládací obrazovky, která je dotyková nebo opatřena tlačítky, která musí být provedena tak, aby svrchní krycí vrstva ventilátoru přecházela bez přerušení přes ovládací tlačítka (tj. aby neexistoval žádný volný prostor mezi tlačítkem a tělem ventilátoru) tak, aby nemohlo docházet k zatékání infekčního materiálu do prostoru mezi tlačítkem a tělem ventilátoru. Ovládání i pomocí otočného ovladače. | ANO + uveďte nabízené
Kompletní uživatelské ovládání v českém jazyce. | ANO + uveďte nabízené
Funkce Standby nebo funkce rychlého zapnutí ventilátoru pro rychlé zahájení ventilace. | ANO + uveďte nabízené
Napájení z elektrické sítě 230 V/50 Hz, náhradní zdroj elektrické energie (vnitřní baterie - originální příslušenství) na minimálně 90 minut provozu. | ANO + uveďte nabízené
Konektivita na datovou integrační platformu zadavatele. Podrobné požadavky na toto ICT prostředí jsou uvedeny na adrese: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty. | ANO + uveďte nabízené
Minimální požadované parametry, které požadujeme přenášet do informačního systému: | Dechový objem, dechová frekvence, inspirační tlak (špičkový, plateau, exd-expirační) inspirační frakce kyslíku, ventilační režim, plicní compliance, rezistence dýchacích cest, průtok plynů v případě HFNO či kyslíkové terapie + uveďtě nabízené
Ukládání trendů minimálně na 48 hodin. | ANO + uveďte nabízené
Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku. Pod pojmem „vestavěná turbína“ bude akceptováno veškeré originální příslušenství daného produktu sloužící k danému účelu. | ANO + uveďte nabízené
Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů zadavatele. | ANO + uveďte nabízené
Ventilační režimy
Minimálně CMV, SIMV, SIMV-PC, APRV, CPAP s tlakovou podporou (PS), ventilace na dvou tlakových hladinách (BIPAP), neinvazivní ventilace, záložní „apnoe ventilace“, HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 60 litrů za minutu (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta funkčně ekvivalentní náhrada). | ANO + uveďte nabízené + uveďte, zda lze HFNO ovládat z obrazovky ventilátoru
Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků a s možností řízení inspirační frakce kyslíku na základě vlastního měření SpO2 | ANO + uveďte nabízené
Automatické přepínání mezi řízenou a spontánní ventilací v závislosti na dechovém úsilí pacienta. | ANO + uveďte nabízené
Automatický protokol pro odpojování pacienta od umělé plicní ventilace s nastavitelnými parametry. | ANO + uveďte nabízené
Ventilační parametry
Nastavitelný PEEP minimálně v 0-50 cmH2O. | ANO + uveďte nabízené
Nastavitelný dechový objem minimálně 20-2000 ml. | ANO + uveďte nabízené
Nastavitelný inspirační tlak minimálně 5-90 cmH2O. | ANO + uveďte nabízené
Nastavitelná frekvence minimálně 5-80 dechů/min. | ANO + uveďte nabízené
Nastavitelný FiO2 v rozsahu 21-100 %. | ANO + uveďte nabízené
Flow-trigger nastavitelný v rozmezí minimálně 0,5-15 l/min | ANO + uveďte nabízené
Nastavení exspiračního triggeru v rozsahu minimálně 5-60 % špičkového inspiračního průtoku. | ANO + uveďte nabízené
Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu. | ANO + uveďte nabízené
Nastavitelná kompenzace odporu endotracheální nebo tracheostomické kanyly. | ANO + uveďte nabízené
Membránová (vibrating mesh) nebulizace synchronizovaná s inspiriem ovládaná z obrazovky ventilátoru, nastavitelná doba nebulizace minimálně 5-30 min., možnost kontinuální mikronebulizace. | ANO + uveďte nabízené
Manévr ke zjištění plicní mechaniky s vykreslením křivky tlak-objem s možností nastavení parametrů manévru a automatickým určením inflexních bodů křivky. | ANO + uveďte nabízené
Automatický systém pro hlídání a nastavení tlaku v obturační manžetě endotracheální kanyly nebo tracheální rourky s funkcí pro zadržení tlaku. | ANO + uveďte nabízené + uveďte, zda lze ovládat z obrazovky ventilátoru
Monitorace
Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách – současně minimálně 3 křivky. | ANO + uveďte nabízené
Grafické zobrazení – tlakové, objemové, průtokové křivky, smyčky, trendy. | ANO + uveďte nabízené
Sledování dechových objemů – jednotlivý, minutový, únik, kontrola skutečného objemu, PEEP, CPAP, špičkový tlak, střední tlak, plateau tlak. | ANO + uveďte nabízené
Monitorace plicní mechaniky – poddajnost, rezistence, P01, expirační časová konstanta, autoPEEP. | ANO + uveďte nabízené
Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I:E, dechová frekvence. | ANO + uveďte nabízené
Akustické a optické alarmy chybových hlášení alespoň ve 3 stupních dle priority. | ANO + uveďte nabízené
Základní požadované vybavení přístroje
Vozík s brzditelnými antistatickými kolečky nebo pevná montáž do prostředí lůžka, dle požadavku zadavatele pro konkrétní pracoviště. | ANO + uveďte nabízené
Držák ventilačního okruhu. | ANO + uveďte nabízené
Možnost integrované volumetrické kapnometrie včetně čidla. | ANO + uveďte nabízené
Aktivní zvlhčovač. | ANO + uveďte nabízené
2 ks pacientský okruh pro použití aktivního zvlhčovače. | ANO + uveďte nabízené
2 ks pacientský okruh pro použití bez aktivního zvlhčovače. | ANO + uveďte nabízené
Testovací plíce – pokud jsou nutné k provádění uživatelských testů. | ANO + uveďte nabízené