Příloha č. 2 - Technická specifikace

REACT-EU 100 - Analyzátor krevních elementů - digitální morfologie pro oddělení klinické biochemie - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II.

Popis:

Analyzátor krevních elementů – digitální morfologie pro oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Analyzátor krevních elementů – digitální morfologie pro oddělení klinické biochemie MNUL, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- systém pro automatickou digitální morfologickou analýzu krevních elementů se dvěma samostatnými pracovními stanicemi (robotizovanými skenovacími mikroskopy umožňujícími živý náhled (live-view), včetně PC)

- 1 robotizovaný mikroskop s binokulárním tubusem, dioptrickým doostřováním a pracovním stolkem na 8 sklíček

- 1 robotizovaný mikroskop s binokulárním tubusem, dioptrickým doostřováním a pracovním stolkem na 4 sklíčka

- automatické skenování krevních buněk v nátěru

- klasifikace a předdiferencování skenovaných buněk minimálně do 10 kategorií

- morfologická analýza leukocytů a erytrocytů

- automatizace a standardizace analýzy

- automatické doostření obrazu buněk před snímáním

- tvorba reportů s možností jejich odeslání

- tvorba galerií obrázků

- tvorba atlasu buněk včetně popisů a komentářů

- tvorba knihovny buněk a jejich porovnání s předchozím vyšetřením

- musí umožňovat připojení k dataprojektoru a pořádání on-line videokonferencí

- digitální archivace výsledků

- sdílení obrázků on – line i na jiných PC

- musí umožňovat skenování celého sklíčka

- musí umožňovat vzdálený přístup (ovládání mikroskopu na dálku)

- funkce zpětného prohlížení naskenované buňky v mikroskopu v živém náhledu (back-on-slide)

- použití systému také jako rutinního světelného mikroskopu

- součástí dodávky musí být minimálně nátěrový poloautomat s možností nastavení tloušťky nátěru

- součástí dodávky jsou 2 ks PC včetně příslušenství - minimálně 17“ LED nebo LCD monitor, klávesnice, myš

- pro připojení do domény KZ musí PC splňovat:

  - operační systém Microsoft Windows 11 Pro EN OEM (preferovaná varianta), případně Microsoft Windows 10 Pro EN OEM

  - žádná aplikace nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění

  - uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění

  - zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému

  - na PC k zařízení bude nainstalován antivirus společnosti KZ, a.s.

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení analytického systému do provozu

- oboustranná komunikace s LIS - FONS OPENLIMS, STAPRO s.r.o.

- součástí dodávky musí být připojení do LIS, které si účastník musí zajistit prostřednictvím odboru IT zadavatele na své náklady

- součástí dodávky je záložní napájející zdroj UPS takový, aby při výpadku elektrického proudu došlo k bezpečnému dokončení analýzy, a to včetně uložení výsledků

- obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz odkaz https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty