Vysokofrekvenční koagulace pro sály  – Most, Rumburk, Ústí

Popis:

Multioborová elektrochirurgická koagulační jednotka pro monopolární a bipolární elektrochirurgii s pokročilou bipolární koagulací a technologií pro uzavírání velkých cév k použití v otevřené i laparoskopické operativě s možností dalšího rozšíření o argon-plazmovou koagulaci a odsávačku chirurgického kouře.

Seznam požadovaných položek:

- 6 ks	Vysokofrekvenční koagulace (Nemocnice Most, COS)

- 3 ks	Vysokofrekvenční koagulace (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, COS)

- 1 ks	Vysokofrekvenční koagulace (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – pracoviště Rumburk, Operační sály)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Vysokofrekvenční elektrokoagulace

- Elektrochirurgický generátor s pokročilou bipolární koagulací pro otevřené, laparoskopické a endoskopické výkony řízený mikroprocesorem

- Režimy monopolární i bipolární koagulace a řezu se sadami nejrůznějších módů pro použití v obecné chirurgii, gynekologii, urologii včetně TUR, hrudní chirurgii, kardiologii, traumatologii, ortopedii a gastroenterologii

- V sadách módů musí být dostupné následující módy označované jako čistý, pulzní, jemný, silný, sprejový (povrchový)

- Mód pro provádění elektrochirurgie ve fyziologickém roztoku

- Mód pro bezpečné a účinné zatavování velkých cév a tkání (tzv. vessel sealing či ligace) až do průměru cévy 7 mm pro udržení tlaku krve až 600 mmHg a to bez průsaku krve v místě koagulace a bez nekrotizace tkáně

- Aktivní systém kontinuálního monitoringu zapnutého přístroje pro permanentní kontrolu bezpečnostních a výkonových systémů generátoru pro vyšší bezpečnost pacienta

- Aktivní systém automatického řízení dodávané vysokofrekvenční energie a homogenity elektrického oblouku zajišťující eliminaci jiskření respektive bezkontaktního koagulování u módů a nástrojů jenž k tomu nejsou určeny

- Pokročilá bipolární technologie – automatické řízení přizpůsobení (regulace) výstupního výkonu k aktuálnímu stavu a druhu tkáně (aktuálních elektromagnetických vlastností tkáně) v průběhu aplikace vysokofrekvenční energie se stabilizací výkonu pro eliminaci produkce zuhelnatění a adheze (lepení) koagulovaných tkání k nástroji

- Nejvyšší dosažitelný/aplikovatelný výstupní výkon:

  - V režimech monopolárního řezu 400W

  - V režimech monopolární koagulace minimálně 150W

  - V režimech bipolárního řezu minimálně 200W

  - V režimech bipolární koagulace minimálně 150W

- Manuální uživatelské nastavování úrovní síly/efektu/výkonu pracovních (aplikačních) módů

- Výstupní konektory pro připojení minimálně 4 pracovních nástrojů současně

  - Všechny konektory multifunkční pro připojitelnost a použitelnost více druhů nástrojů u každého konektoru, tj. žádný z požadovaných konektorů nesmí mít jednu funkci či druh módu (příklady pouze pro ilustraci požadavku co je nepřípustné: použití pouze resektoskopu či nástrojů pro práci ve fyziologickém roztoku nebo pouze nástrojů pro ligaci cév nebo pouze nástrojů pro sprejovou koagulaci)

  - Požadovaná konfigurace výstupních konektorů – 2x mono a 2x bi

  - Minimálně jeden monopolární a jeden bipolární konektor musí umožňovat připojení nástrojů výrobce Erbe (monopolární 1-pin konektor (5mm) Erbe VIO/ICC a bipolární 1-pin koaxiální konektor Erbe VIO/ICC)

- Automatické rozpoznávání připojených elektrod s automatickým načtením doporučených či naposledy použitých voleb a nastavení (někdy označováno jako systém Plug & Play), toto nesmí znemožňovat přenastavení parametrů pro daný nástroj

- Používání současně (simultánně) minimálně dvou nezávislých monopolárních výstupů/pracovních nástrojů ovládaných pomocí na sobě nezávislých spínacích prvků pro souběžnou nezávislou práci dvou operatérů

- Aktivace / spuštění musí být možné pomocí ručního spínače, nožního spínače, funkce autostart-stop (automatizovaná funkce nevyžadující sepnutí dalšího spínače pro spuštění vysokofrekvenční energie), dostupnost těchto tří možností dle druhu režimu/módu a pracovního nástroje

- Mód pro použití pracovního nástroje umožňující provedení koagulace tkáně s následným řezem tímto nástrojem

- Aktivní systém kontinuálního monitoringu kvality spoje neutrální elektrody s pacientem s kontrolou vodivosti přechodu kůže-elektroda a zamezení aplikace vysokofrekvenční energie v případě rizika nedostatečného rozložení energie na plochu neutrální elektrody jako systém eliminace vzniku popálenin pacienta průchodem velké energie přes malou plochu (průřez) na přechodu vnitřního (přístrojového) a vnějšího (pacientského) elektrického okruhu čili vzniku koagulace na nepracovní části elektrického okruhu

- Systém využívající jednorázové neutrální elektrody tzv. dělené (dvousekční), tvarový profil vodivých plátů napomáhající plošnému rozložení energie, tj. bez vnějších rohů čili namísto vnějšího ostrého rohu musí být realizován výrazný rádius (oblý roh)

- Zobrazování a ovládání nastavení přístroje prostřednictvím dotykového barevného displeje s vyšší odolností proti rozbití či poškrábání a dezinfekčním prostředkům používaných v prostředí operačních sálů s úhlopříčkou minimálně 7 palců

- Nastavitelná intenzita podsvícení displeje

- Vizuální a akustická alarmová oznámení včetně textových instrukcí k provedení nápravy nedostatku

- Nastavitelná hlasitost akustických signálů

- Zobrazované texty a popisky v českém jazyce

- Programová paměť pro ukládání individuálně nastavených módů a jejich parametrů s textovým popisem uloženého programu definovaným uživatelem, kapacita uživatelských programů v počtu minimálně 300

- Přenos (export a import) alespoň některých uživatelských programů z/na přístroj prostřednictvím například paměťového USB média či jiné uživatelsky přístupné možnosti

- Použitelnost/připojitelnost/dostupnost pracovních nástrojů jednorázových i resterilizovatelných

- Použitelnost/připojitelnost/dostupnost resterilizovatelné neutrální elektrody

- Použitelnost/připojitelnost/dostupnost dvou nezávislých nožních spínačů

- Argon plazma koagulace – funkce či přípojná jednotka napojená na vysokofrekvenční koagulaci

  - 1 ks do Nemocnice Rumburk a 1 ks do Masarykovy nemocnice

  - 10 ks pouze s možností budoucí rozšiřitelnosti o APC

  - Musí být dostupné minimálně následující módy pro APC označované jako povrchový (sprejový), silný (hloubkový), jemný

  - Módy s různým typem proudu plazmy – kontinuální, pulzní, automaticky proměnlivý v závislosti na vzdálenosti od tkáně

  - Nastavitelný průtok argonového plynu v rozsahu minimálně 0,1 až 8 l/min.

  - Použitelnost/připojitelnost/dostupnost APC sond rigidních i flexibilních

- Budoucí rozšiřitelnost o modul či jednotku pro aktivní odsávání elektrochirurgického kouře a filtraci zplodin – tato musí být přímo či nepřímo řízena elektrochir. generátorem pro automatické spouštění odsávání při aplikaci vysokofrekvenční energie skrze nástroj, pro laparo i otevřenou operativu

Příslušenství a základní spotřební materiál pro 6 kusů přístrojů Nemocnice Most v celkovém počtu minimálně:

  - 6 ks	dvoupedálový nožní ovladač pro spouštění bipolárních i monopolárních režimů řezu a koagulace, tlačítko pro přepínání módů či programů

  - 5 ks	laparoskopický nástroj pro 5 mm pracovní kanál kombinující funkci koagulace s následným řezem, pro cévy a tkáně o průměru až 7 mm (pro tzv. vessel sealing/ligaci), s připojovacím kabelem délky minimálně 3 m

  - 120 ks	jednorázových dělených neutrálních elektrod

  - 12 ks	kabel pro jednorázové neutrální elektrody

  - 30 ks	elektrodový ruční držák (tzv. tužka) na výměnné elektrody s tlačítky minimálně pro spuštění řezu a koagulace, s přípojným kabelem délky minimálně 3 m

  - 24 ks	elektroda do ručního držáku ve tvaru nožíku s kulatým hrotem, šířka čepelky minimálně 2,5 mm

  - 24 ks	kabel pro bipolární pinzety, délka minimálně 3 m

  - 12 ks	bipolární pinzety odlišných velikostí a tvarů

Příslušenství a základní spotřební materiál pro 3 kusy přístrojů Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v celkovém počtu minimálně:

  - 1 ks	vybavení pro argon plazma koagulaci (APC), specifikováno níže

  - 3 ks	vozík pro umístění přístroje včetně příslušenství, minimálně 2 brzditelná kolečka, madlo pro snadné uchopení při převozu

  - 3 ks	dvoupedálový nožní ovladač pro spouštění bipolárních i monopolárních režimů řezu a koagulace, tlačítko pro přepínání módů či programů

  - 3 ks	laparoskopický nástroj pro 5 mm pracovní kanál kombinující funkci koagulace s následným řezem, pro cévy a tkáně o průměru až 7 mm (pro tzv. vessel sealing/ligaci), s připojovacím kabelem délky minimálně 3 m

  - 60 ks	jednorázových dělených neutrálních elektrod

  - 6 ks	kabel pro jednorázové neutrální elektrody

  - 15 ks	elektrodový ruční držák (tzv. tužka) na výměnné elektrody s tlačítky minimálně pro spuštění řezu a koagulace, s přípojným kabelem délky minimálně 3 m

  - 12 ks	elektroda do ručního držáku ve tvaru nožíku s kulatým hrotem, šířka čepelky minimálně 2,5 mm

  - 12 ks	kabel pro bipolární pinzety, délka minimálně 3 m

  - 6 ks	bipolární pinzety odlišných velikostí a tvarů

Příslušenství a základní spotřební materiál pro 1 kus přístroje pracoviště Rumburk v celkovém počtu minimálně:

  - 1 ks	vybavení pro argon plazma koagulaci (APC), specifikováno níže

  - 1 ks	vozík pro umístění přístroje včetně příslušenství, minimálně 2 brzditelná kolečka, madlo pro snadné uchopení při převozu

  - 1 ks	dvoupedálový nožní ovladač pro spouštění bipolárních i monopolárních režimů řezu a koagulace, tlačítko pro přepínání módů či programů

  - 1 ks	laparoskopický nástroj pro 5 mm pracovní kanál kombinující funkci koagulace s následným řezem, pro cévy a tkáně o průměru až 7 mm (pro tzv. vessel sealing/ligaci), s připojovacím kabelem délky minimálně 3 m

  - 20 ks	jednorázových dělených neutrálních elektrod

  - 2 ks	kabel pro jednorázové neutrální elektrody

  - 3 ks	elektrodový ruční držák (tzv. tužka) na výměnné elektrody s tlačítky minimálně pro spuštění řezu a koagulace, s přípojným kabelem délky minimálně 3 m

  - 4 ks	elektroda do ručního držáku ve tvaru nožíku s kulatým hrotem, šířka čepelky minimálně 2,5 mm

  - 4 ks	kabel pro bipolární pinzety, délka minimálně 3 m

  - 2 ks	bipolární pinzety odlišných velikostí a tvarů

Vybavení pro argon plazma koagulaci (APC) v počtu minimálně:

  - 1 ks	Redukční ventil s hadicí na připojení argonové tlakové láhve k přístroji

  - 1 ks	Nástrojová ručka se dvěma tlačítky pro provádění APC, kabel délky minimálně 3 m

  - 1 ks	Rigidní sonda pro otevřenou operativu do APC ručky, pracovní délka minimálně 90 mm

  - 30 ks	Filtrů do okruhu přívodu argonového plynu