Vysokofrekvenční koagulace pro malé zákroky  – Rumburk, Ústí

Popis:

Malá elektrochirurgická koagulační jednotka pro menší výkony mimo operační sály na zákrokovém sálku či přímo u lůžka v urgentní a intenzivní medicíně se základním vybavením k provádění monopolární a bipolární elektrokoagulace.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Vysokofrekvenční koagulace pro malé zákroky (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, KAPIM)

- 1 ks	Vysokofrekvenční koagulace pro malé zákroky (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – pracoviště Rumburk, Operační sály)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Vysokofrekvenční elektrokoagulace pro malé zákroky

- Kompaktní elektrochirurgický generátor s bipolární koagulací pro otevřené výkony

- Režimy monopolárního řezu i koagulace a bipolární koagulace

- V sadách módů musí být dostupné následující módy:

  - řez se silným hemostatickým efektem při zvýšené krvácivosti řezaných tkání (tzv. dry cut)

  - jemná koagulace

  - silná koagulace

- Aktivní systém kontinuálního monitoringu zapnutého přístroje pro permanentní kontrolu bezpečnostních a výkonových systémů generátoru pro vyšší bezpečnost pacienta

- Automatické řízení přizpůsobení (regulace) výstupního výkonu

- Nejvyšší dosažitelný/aplikovatelný výstupní výkon v monopolárním režimu minimálně 100W

- Nejvyšší dosažitelný/aplikovatelný výstupní výkon v bipolárním režimu minimálně 80W

- Manuální uživatelské nastavování úrovní síly/efektu/výkonu pracovních (aplikačních) režimů

- Výstupní konektor(-y) pro připojení monopolárních i bipolárních nástrojů

- Aktivace / spuštění musí být možné pomocí ručního spínače a nožního spínače, dostupnost těchto možností dle druhu režimu/módu a pracovního nástroje

- Aktivní systém kontinuálního monitoringu kvality spoje neutrální elektrody s pacientem

- Systém využívající jednorázové neutrální elektrody tzv. dělené (dvousekční), tvarový profil vodivých plátů napomáhající plošnému rozložení energie tj. bez ostrých vnějších rohů čili namísto vnějšího ostrého rohu musí být realizován alespoň výrazný rádius (oblý roh)

- Vizuální i akustická alarmová oznámení

- Malé rozměry a hmotnost pro snadnou manipulaci s přístrojem:

  - Šířka x hloubka maximálně 29(33) x 33(29) cm čili v přepočtu na plochu 957 cm2

  - Výška maximálně 13,5 cm

  - Hmotnost maximálně 5,7 kg

- Příslušenství a základní spotřební materiál ke každému kusu minimálně v počtu:

  - 1 ks	vozík pro umístění přístroje včetně příslušenství, minimálně 2 brzditelná kolečka, madlo pro snadné uchopení při převozu

  - 1 ks	nožní ovladač pro spouštění bipolárních i monopolárních režimů

  - 20 ks	jednorázových dělených neutrálních elektrod

  - 2 ks	kabel pro jednorázové neutrální elektrody

  - 2 ks	elektrodový ruční držák (tzv. tužka) na výměnné elektrody s tlačítky minimálně pro spuštění řezu a koagulace, s přípojným kabelem délky minimálně 3 m

  - 1 ks	sada elektrod do ručního držáku v počtu minimálně 10 ks různých tvarů a velikostí

  - 2 ks	kabel pro bipolární nástroje, délka minimálně 3 m

  - 3 ks	bipolární pinzety odlišných velikostí, tvarů a zalomení