Argon plazma koagulace pro gastroenterologické oddělení  – Rumburk

Popis:

Elektrochirurgická koagulační jednotka pro monopolární a bipolární elektrochirurgii s argon plazma koagulací pro výkony v gastroenterologii.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Vysokofrekveční argon plasma koagulace (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – pracoviště Rumburk, Gastroenterologie)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Vysokofrekvenční argon plasma elektrokoagulace

- Elektrochirurgický generátor řízený mikroprocesorem pro výkony gastroenterologii

- Režimy monopolární i bipolární koagulace a řezu se sadami nejrůznějších módů zejména pro použití v gastroenterologii

- Pro výkony s flexibilními nástroji skrze endoskopické/bronchoskopické přístroje

- Aktivní systém kontinuálního monitoringu zapnutého přístroje pro permanentní kontrolu bezpečnostních a výkonových systémů generátoru pro vyšší bezpečnost pacienta

- Aktivní systém automatického řízení dodávané vysokofrekvenční energie a homogenity elektrického oblouku zajišťující eliminaci jiskření respektive bezkontaktního koagulování u módů a nástrojů jenž k tomu nejsou určeny

- Monopolární módy označovány jako:

  - Čistý řezací

  - Smíšený řez/koagulace

  - Jemná koagulace

  - Silná koagulace

  - Sprejová (povrchová) koagulace

- Bipolární módy označovány jako:

  - Bipolární řez

  - Jemná koagulace

  - Silná koagulace

- Nejvyšší dosažitelný/aplikovatelný výstupní výkon minimálně 120W

- Nastavování úrovní síly/efektu/výkonu pracovních (aplikačních) módů minimálně ve 3 úrovních vyjma smíšeného pro řez/koagulaci

- Výstupní konektory pro připojení minimálně 2 pracovních nástrojů současně

  - Požadovaná konfigurace výstupních konektorů – 1x mono a 1x bi

- Automatické rozpoznávání připojených elektrod s automatickým načtením doporučených či naposledy použitých voleb a nastavení (někdy označováno jako systém Plug & Play), toto nesmí znemožňovat přenastavení parametrů pro daný nástroj

- Aktivace / spuštění musí být možné pomocí ručního spínače, nožního spínače, funkce autostart-stop (automatizovaná funkce nevyžadující sepnutí dalšího spínače pro spuštění vysokofrekvenční energie), dostupnost těchto tří možností dle druhu režimu/módu a pracovního nástroje

- Aktivní systém kontinuálního monitoringu kvality spoje neutrální elektrody s pacientem s kontrolou vodivosti přechodu kůže-elektroda a zamezení aplikace vysokofrekvenční energie v případě rizika nedostatečného rozložení energie na plochu neutrální elektrody jako systém eliminace vzniku popálenin pacienta průchodem velké energie přes malou plochu (průřez) na přechodu vnitřního (přístrojového) a vnějšího (pacientského) elektrického okruhu čili vzniku koagulace na nepracovní části elektrického okruhu

- Systém využívající jednorázové neutrální elektrody tzv. dělené (dvousekční), tvarový profil vodivých plátů napomáhající plošnému rozložení energie, tj. bez vnějších rohů čili namísto vnějšího ostrého rohu musí být realizován výrazný rádius (oblý roh)

- Zobrazování a ovládání nastavení přístroje prostřednictvím dotykového barevného displeje s vyšší odolností proti rozbití či poškrábání a dezinfekčním prostředkům používaných v prostředí operačních sálů s úhlopříčkou minimálně 7 palců

- Vizuální a akustická alarmová oznámení včetně textových instrukcí k provedení nápravy nedostatku

- Nastavitelná hlasitost akustických signálů

- Zobrazované texty a popisky v českém jazyce

- Použitelnost/připojitelnost/dostupnost resterilizovatelné neutrální elektrody

- Jednotka či přímo funkce s výstupem pro použití argon-plazma koagulace (APC) musí v kombinaci s koagulací splňovat:

  - Minimálně následující módy pro APC označované jako povrchový (sprejový), silný (hloubkový), jemný

  - Módy s různým typem proudu plazmy – kontinuální, pulzní, automaticky proměnlivý v závislosti na vzdálenosti od tkáně

  - Nastavitelný průtok argonového plynu v rozsahu minimálně 0,1 až 8 l/min.

  - Použitelnost/připojitelnost/dostupnost APC sond flexibilních – se zakončením axiálním, radiálním, laterálním

Příslušenství a základní spotřební materiál v celkovém počtu minimálně:

  - 1 ks	vozík pro umístění přístroje a tlakové láhve včetně příslušenství, minimálně 2 brzditelná kolečka, madlo pro snadné uchopení při převozu

  - 1 ks	dvoupedálový nožní ovladač pro spouštění bipolárních i monopolárních režimů řezu a koagulace, tlačítko pro přepínání módů či programů

  - 20 ks	jednorázových dělených neutrálních elektrod

  - 2 ks	kabel pro jednorázové neutrální elektrody

  - 10 ks	Flexibilní sonda pro APC axiální, průměr 2,3 mm, celková délka minimálně 2,2 m

  - 30 ks	Filtrů do okruhu přívodu argonového plynu