Kvantová molekulární koagulace - Ústí

Popis:

Speciální elektrochirurgická koagulační jednotka pro monopolární i bipolární elektrochirurgii na principu kvantové molekulární rezonance (QMR) k provádění koagulace tkání při nízkých teplotách a s nižším tepelným šířením do okolní tkáně než u standardních elektrochirurgických jednotek.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Kvantová molekulární koagulace (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Centrální operační sály)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Kvantová molekulární koagulace

- Elektrochirurgický generátor pracující na principu kvantové molekulární rezonance (QMR) čili tzv. netepelná interakce s tkání

- Základem funkčního principu je vyvolání koagulace rezonancí ve spektru několika vysokých frekvenčních pásem (4, 8, 12 a 16 MHz) a tím generování nízkých úrovní tepelné energie (teploty kolem 65 °C) na pracovním nástroji, kombinací těchto faktorů dochází k vyvolání koagulace fibrinogenu na fibrin bez zásadního tepelného poškození či koagulace jiných tkání zejména cév

- Režimy monopolární i bipolární koagulace a řezu

- Aktivní systém kontinuálního monitoringu zapnutého přístroje pro permanentní kontrolu bezpečnostních a výkonových systémů generátoru pro vyšší bezpečnost pacienta

- Nejvyšší dosažitelný/aplikovatelný výstupní výkon minimálně 130W

- Manuální uživatelské nastavování úrovní síly/efektu/výkonu pracovních (aplikačních) módů

- Výstupní konektory pro připojení nástrojů minimálně 1x monopolární a 1x bipolární

- Aktivace / spuštění musí být možné pomocí ručního spínače či nožního spínače

- Aktivní systém kontinuálního monitoringu kvality spoje neutrální elektrody s pacientem s kontrolou vodivosti přechodu kůže-elektroda a zamezení aplikace vysokofrekvenční energie v případě rizika nedostatečného rozložení energie na plochu neutrální elektrody

- Vizuální a akustická alarmová oznámení

- Příslušenství nebo spotřební materiál:

  - 1 ks	dvoupedálový nožní ovladač pro spouštění bipolárních i monopolárních režimů řezu a koagulace

  - 1 ks	jednopedálový nožní ovladač

  - 20 ks	jednorázových dělených neutrálních elektrod

  - 2 ks	kabel pro jednorázové neutrální elektrody

  - 2 ks	elektrodový ruční držák (tzv. tužka) na výměnné elektrody s tlačítky minimálně pro spuštění řezu a koagulace, s přípojným kabelem délky minimálně 3 m

  - 20 ks	jednorázová elektroda do ručního držáku

  - 2 ks	kabel pro bipolární pinzety, délka minimálně 3 m

  - 1 ks	bipolární pinzety