Technická specifikace

- Základní požadavky na Informační systém Videomanagementu KZ

- Splnění požadavků PPK (příloha č. 8)

- Plně integrované do infrastruktury zadavatele s dodržením všech požadavků v souladu s nařízeními NUKIB. Plné využití LDAPS/AD (autorizace dle skupin a vnořených skupin pro snadný centralizovaný management)

- Plně zabezpečený přístup k serverovému řešení v rámci aplikace i mimo ni, všechny přihlašovací údaje musí být ověřitelné vůči AD a plně v souladu se strategií doménového nastavení

- Řízení a nastavování pravidel pro přístup do archivu dle uživatelských skupin s různými právy

- Licence (případně doplnění licencí) pro připojení min. 6 sálů a 6 ambulantních vyšetřoven (pokud je taková licence nutná)

- Streamování videa a obousměrně i zvuku mezi záznamovým zařízením a klientskou stanicí

- Komunikace s NIS Zadavatele (příjem žádanky z NIS (worklist), odeslání výsledku žádanky na PACS a NIS)

- Komunikace s PACS Zadavatele (příjem žádanky z NIS do PACS, publikace do DicomWorkList Serveru, publikace do Videomanagementu, odeslání výsledku do PACS (video), odeslání výsledku do NIS (link video, popis, atd.)

- Pseudonymizace záznamů s oddělením pacientských dat a videozáznamů v rámci ručního exportu dat pro výukové a vzdělávací účely

- Záznamy jsou automaticky přiřazovány danému uživateli a zůstávají dostupné pouze autorizovanému uživateli. Možnost sdílení pro konzultaci (sdílení konkrétnímu uživateli)

- Centralizovaná distribuce aktualizací systémové aplikace

- Kompatibilní s DICOM 3.0 vč. worklist

- Server - automatické odesílání záznamů do PACS/DICOM s možností nastavení maximální velikosti odesílaného záznamu, možnost úpravy záznamu, automatické odeslání záznamu, automatické mazání RAW dat po odeslání na PACS server či při docházející kapacitě úložného prostoru, atd.

- Sálový systém min. 6 místností

- Multimediální videomanagement s integrovaným záznamovým zařízením pro operační sál

- Umožňuje připojení a další zpracování (samostatně či souběžně) video signálů min. ze 2 vstupů (v SD až FullHD rozlišení) do MPEG-4 formátu včetně záznamu zvuku a možnosti záznamu snímků ve formátu JPG nebo DICOM (pro 3 sály min. 3 vstupy)

- Ovládání z tlačítek endoskopu / kamerové hlavy, nožním pedálem nebo přes uživatelské rozhraní

- Ovládání přes dotykové rozhraní min. 21“ monitoru (certifikace dle EN:60601-1-2) s HW klávesnicí a vestavěným držákem klávesnice

- Vestavěné uložiště kapacitě min. 2TB s možností rozšíření min. na 8TB (nezálohované)

- Obrazové výstupy: min DVI, HDMI, DisplayPort, 3x MiniDP

- Obrazový vstup na 1 sál:

    - 5x 12G-SDI nativně

    - Vstupy musí být dimenzovatelné na současné možnosti připojení zobrazovacích systémů v prostorách operačních sálů – kompatibilita/převod na composite video s BNC zakončením, HDMI video se zakončením Standard A.

- Zajištění všech funkcionalit poskytovaných videomanagementem KZ (tedy včetně komunikace s NIS, PACS, atd.)

- Zadávání dat a ovládání pomocí PACS worklist

- Vkládání značek s uživatelsky definovanými názvy, označení místa (jednotlivé značky) nebo úseku (značka začátku a konce)

- Plně automatický sestřih dle značek označující jednotlivé úseky v záznamu a jejich automatické sloučení při zachování původního záznamu

- Záznam videa ve formátu min. Full HD až 1080p MPEG4 s nastavením max. délky záznamu vč. možnosti vypnutí tohoto omezení, možnost automatického dělení záznamu dle uživatelsky definované doby, pro 3 sály možnost záznamu plného 4K (možnost až 3D v rozlišení 4096x2160 @ 60 Hz).

- Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení 1920x1080 16:9 JPEG

- Automatické vkládání loga nemocnice do každého záznamu ve formě vodoznaku

- Možnost simultánního záznamu všech 3 zdrojů video signálu do jednoho multiplexu

- Možnost rozšíření min. o další 3 plně integrované vstupy pro souběžný záznam videosignálů v plné časové synchronii (multiplexový – multikanálový video záznam v jednom souboru)

- Editace snímků uložených v zařízení – editace videa alespoň ořez, střih, vícenásobný střih, slučování sestříhaných záznamů

- Porovnávání současně až 9 záznamů / snímků

- All-in-One řešení s ovladacím monitorem na rameni nad připojovací konzolí, nebo rackové řešení na každém sále zvlášť.

- Vestavěné rozhraní pro intuitivní směrování videa v rozlišení min. Full4K

    - Musí umožňovat směrování archivu systému, konference

    - Musí umožňovat směrování připojených modalit

    - Musí umožňovat ukládání a rychlé presety s uživatelským pojmenováním dle zvolených scénářů pro specifické výkony či setupy operací či operačního sálu

- HW řešení pro přepínání (řízení) videosignálů s připojením min 10 vstupních (např. endoskopická věž, kamera v chirurgických světlech atd.) a 10 výstupních zařízení (monitorů)

- Ostatní technika a příslušenství

- Min 27“ UHD monitor na ramena stávajících operačních svítidel (musí být plně integrován do systému videomanagementu) certifikace dle EN:60601-1-2,

- ozvučení sálu (min. podhledové voděodolné stereo reproduktory, 2x přenosný bezdrátový mikrofon vč. dvoukanálového směšovače) – celkem 3 sety

- V ceně dodávky je kompletní kabeláž s datovou propustností min 10 GB pro všechny sály

- Součástí dodávky je kompletní kabeláž celého řešení (obrazová kabeláž musí být dimenzována pro přenos nativního Full4K videosignálu bez komprese)

- Full HD záznamové zařízení (6x) mimo COS

- Medical grade FullHD záznamové zařízení

- Plně propojené se serverovým řešením pro práci s videem (synchronizace záznamů, živé přenosy) včetně všech licencí a všech funkcionalit poskytovaných videomanagementem KZ (tedy včetně komunikace s NIS, PACS, nastavení automatického ukládání, atd.)

- Záznam videa ve formátu Full HD až 1080p MPEG4 s nastavením max. délky záznamu vč. možnosti vypnutí tohoto omezení, možnost automatického dělení záznamu dle uživatelsky definované doby.

- Ovládání z tlačítek endoskopu, nožním pedálem nebo přes uživatelské rozhraní realizované dotykovým displejem o úhlopříčce min. 13“ upevněným k endoskopické sestavě na výklopném a výškově stavitelném rameni

- Vestavěné úložiště o kapacitě min. 2TB (Možnost rozšíření úložiště až na 8TB) (nezálohované)

- Možnost zabezpečení vnitřního úložiště tzv. zrcadlením proti ztrátě dat při poruše interního pevného disku

- Obrazové výstupy: min DVI, HDMI, DisplayPort, 3x MiniDP

- Obrazové vstupy (plně integrované v přístroji):

    - DVI/HDMI, S-VIDEO

    - 6G-SDI

- Simultánní záznam všech připojených zdrojů video signálu do jednoho multiplexu pro plnou časovou synchronizaci záznamu

- Export obrazových záznamů na USB (integrovaný port min. USB 3.0) externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat)

- Vkládání značek do videozáznamu (značení důležitých míst a úseků) s uživatelsky definovanými názvy a možností zpětného fulltextového vyhledávání

- Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení 1920x1080 16:9 JPEG

- Streamování všech připojených vstupů současně ve vysokém rozlišení

- Editace snímků uložených v zařízení (střih, automatický střih, slučování výstřižků)

- Porovnávání současně až 9 záznamů / snímků v rámci uživatelského rozhraní a interního archivu

- Funkčně neomezený provoz bez dalších nutných pravidelných licenčních poplatků

- Umístění v přístrojovém vozíku laparoskopické sestavy

- SW licence klientských přístupů pro práci se záznamy

- Základní klient s editací

- Webový klient (např. HTML5) pro přístup k informačního systému Videomanagementu KZ

- Klient musí být unlimited licence pro KZ

- Klient Musí být plně integrovatelný do AD KZ vč. řízení uživatelských účtů s využitím SSO přihlašování (v rámci IS Videomanagement)

- Práva jsou nastavena formou členství ve skupině AD (dle PPK)

- Vzdálený přístup pro vyhledávání záznamů min. dle jména, RČ, ošetřujícího lékaře, pojišťovna, data a času vyšetření, místo vzniku záznamu, kód diagnózy, druhu výkonu

- Export dat jednotně i hromadně

- Volba rychlosti přehrávání uložených záznamů

- Přehrávání vícestopých (multiplexovaných) záznamů

- Porovnávání současně až 16 záznamů videí / snímků

- Volba rychlosti přehrávání uložených záznamů

- Editace videa alespoň ořez, střih, vícenásobný střih, slučování sestříhaných záznamů

- Možnost vkládání značek s uživatelsky definovanými názvy, označení místa (jednotlivé značky) nebo úseku (značka začátku a konce)

- Plně automatický sestřih dle značek označující jednotlivé úseky v záznamu a jejich automatické sloučení při zachování původního záznamu

- Přehrávání vícestopých (multiplexovaných) záznamů s možností pokročilého ovládání zobrazení PIP, PBP

- Klientský přístup do systému s konferenční modalitou

- Webový klient (např. HTML5) pro přístup k informačního systému Videomanagementu KZ

- Práva jsou nastavena formou členství ve skupině AD (dle PPK)

- Minimálně 2 plně vybavené klientské účty / přístupy s plnou integrací do domény (všechny požadované funkce jsou obsaženy v jednom SW balíku s jednotným uživatelským rozhraním)

- Vzdálený přístup pro vyhledávání záznamů, editaci, Fultextové vyhledávání min. dle jména, RČ, ošetřujícího lékaře, pojišťovna, data a času vyšetření, místo vzniku záznamu, kód diagnózy, druhu výkonu (informace z NIS)

- Porovnávání současně až 9 záznamů / snímků

- Volba rychlosti přehrávání uložených záznamů

- Editace videa alespoň ořez, střih, vícenásobný střih, slučování sestříhaných záznamů

- Možnost vkládání značek s uživatelsky definovanými názvy, označení místa (jednotlivé značky) nebo úseku (značka začátku a konce)

- Export dat jednotně i hromadně

- Plně automatický sestřih dle značek označující jednotlivé úseky v záznamu a jejich automatické sloučení při zachování původního záznamu

- Přehrávání vícestopých (multiplexovaných) záznamů s možností pokročilého ovládání zobrazení PIP, PBP

- Videokonferenční nástroje – oboustranný audio/video přenos

- Příjem vícestopých (multiplexovaných) záznamů s možností pokročilého ovládání zobrazení PIP, PBP

- Možnost započetí videokonference s uživatelskou volbou cílové / cílových stanic (volání z PC na vybraný sál) nutné oboustranné potvrzení z bezpečnostního hlediska, možnost ukončení účasti na každé klientské stanici i záznamovém zařízení