REACT-EU 98 - Dodávky elektrických odsávaček pro 
Krajskou zdravotní, a.s. II.

Popis:

Pořízení elektrických odsávaček a transportních elektrických odsávaček - zdravotnického prostředku, který umožňuje odsávání sekretu, drenáže, hrudní, břišní, aj. chirurgie.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Elektrická odsávačka velká

- mobilní membránová nebo pístová elektrická odsávačka pro nepřetržitý provoz;

- odsávačka vhodná i pro dlouhodobé zákroky na operačních sálech;

- tichý chod s max. hlučností 62 dB, bez vibrací;

- podtlak min. -90 kPa;

- plynulá a přesná regulace vakua;

- pro kontinuální odsávání;

- brzděná kolečka;

- možnost upgrade pro připojení nožního spínače;

- vysoký výkon sání, rychlost efektivního sání min. 40 l/min;

- volitelný sací výkon – regulátor vakua;

- vícestupňová ochrana proti přesátí se samostatnou bezpečnostní nádobkou proti přesátí;

- barevně značený manometr;

- Bezpečnostní regulátor podtlaku;

- manovakuometr;

- sání do jednorázových vaků.

POŽADAVKY NA POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (je vždy součástí dodávky):

- držák pro lahve integrovaný na pojízdném stojanu

- pojízdný stojan – pohyblivost stojanu 4 kolečka (z toho 2 s brzdou);

- odkládací košík;

- možnost dovybavit madlem pro snadné transportování;

- 2 sací lahve na jednorázové vaky;

- kabel pro připojení do el.;

- pacientský sací okruh z PVC vč. STOP ventilu

Další a zvláštní požadavky

Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 60 měsíců

Transportní elektrická odsávačka

- elektrická/bateriová chirurgická odsávačka;

- odsávačka vhodná pro odsávání sekretu;

- tichý chod s max. hlučností 62 dB, bez vibrací

- podtlak min. -80kPa;

- plynulá a přesná regulace vakua;

- volitelný sací výkon;

- vysoký výkon sání, rychlost efektivního sání min. 15 l/min;

- barevně kódovaný manometr;

- ochrana proti přesátí

- bezpečnostní regulátor podtlaku;

- bateriový pohon s nabíjením;

- provoz na baterii min. 40 min;

- možnost provozu i ze sítě;

- madlo pro lehkou manipulaci při transportu;

- hmotnost odsávačky max. 2,5 kg;

- sání do jednorázových vaků.

POŽADAVKY NA POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (je vždy součástí dodávky):

- držadlo pro transport;

- sací láhev: min. 1 l;

- kabel pro připojení do elektrické sítě;

- baterie;

- pacientský sací okruh z PVC.

Další a zvláštní požadavky

Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 60 měsíců

Vázaný spotřební materiál:

Spojka

Odsávací vak 1 l

Odsávací vak 2 l

Odsávací vak 3 l

Sací filtr

Odsávací hadice 25 m