## Technická specifikace
Prosím o vyplnění tohoto dotazníku. V případě, že nějaká odpověď v dotazníku bude NE (navrhované řešení nesplňuje daný parametr), prosím o specifikaci parametru tak, aby ho nabízené řešení splňovalo.
Multiparametrický modul
Název přístroje včetně typového označení
U následujících dotazů prosím doplňte odpověd ANO/NE | ANO/NE | Poznámky
Modul fungující
Modul fungující zároveň jako transportní monitor
Integrovaná barevná dotyková obrazovka velikosti alespoň 7 palců a s možností zobrazení minimálně 4 křivek současně
Provoz na uživatelsky vyměnitelný bateriový zdroj minimálně po dobu 5 hodin, při standardní konfiguraci měřených parametrů
Optické a akustické alarmy
Otáčení obrazu
Univerzální záměnné vstupní konektory měřených parametrů
Modul musí umožnit připojení minimálně 8 vstupů současně
Modul musí umožnit monitoraci:
EKG z 5 a 12 svodů s interpretací, detekce arytmií včetně fibrilace síní, ST analýza, respirační frekvence
2x teplota
NIBP
SpO2 s možností monitorace SpCO a SpHb technologií Masimo (tento parametr lze splnit též rozhraním pro monitoraci SpCO a SpHb vyměnitelným mezi jednotlivými moduly
Minimálně 4x IBP
Měření kapnometrie – microstream EtCO2 (tento parametr lze splnit též rozhraním pro měření EtCO2 vyměnitelným mezi jednotlivými moduly
Váha přístroje při transportu maximálně 2 kg včetně baterie;
Integrované madlo, případně držadlo pro snadný transport modulu;
Umístění modulu na rameno volitelně na pravou nebo levou stranu monitoru;
Kompletní ovládání v českém jazyce (uživatelský interface stejný jako u monitorů vitálních funkcí);
Monitor vitálních funkcí vyšší třídy (A1)
Název přístroje včetně typového označení
U následujících dotazů prosím doplňte odpověd ANO/NE | ANO/NE | Poznámky
Modul fungující
Modulární monitor vitálních funkcí s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce alespoň 19 palců třídy medical grade;
Maximální hmotnost monitoru 12 kg;
Dokovací stanice pro multiparametrický modul včetně držáku, který by měl být umístěn na svislé tyči u poličky nebo lůžka. Dokovací stanice slouží pro připojení modulu k lůžkovému pacientskému monitoru, resp. pacientské monitorovací síti. Dokovací stanice nesmí být součástí vlastního tělesa pacientského monitoru;
Současné zobrazení minimálně 8 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) na displeji;
Možnost připojení výše specifikovaného multiparametrického modulu;
Automatická detekce snímaných parametrů;
Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti;
Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 72 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě;
Modulový box pro umístění minimálně 5 dalších zásuvných modulů;
Přeložení/převoz pacienta na cílový monitor v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů ze zdrojového monitoru od připojení pacienta 72 hodin;
Obousměrná komunikace se všemi monitory a centrální stanicí;
Síťový přístup z lůžkovému monitoru na druhý lůžkový monitor minimálně pro sledování křivek, údajů a přenos alarmů;
Vzdálená správa monitoru, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW;
Tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrálnímu monitoru;
Kompletní uživatelské ovládání monitorů v českém jazyce;
Ochrana proti defibrilačnímu pulsu;
Upevnění monitorů – monitor vitálních funkcí umístěný na max. dvouramenném držáku umožňující pohyb do všech stran a nahoru a dolu;
Identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 nebo pomocí čtečky čarových kódu;
Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrálního monitoru;
Kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv;
Výstup pro připojení externího displeje – minimálně VGA výstup;
Monitor musí prostřednictvím multiparametrického modulu umožnit natočení 12svodového EKG do monitoru a jeho následné odeslání do systému MUSE, včetně automatického porovnání s posledním uloženým záznamem EKG;
Monitor vitálních funkcí vyšší třídy (A2)
Název přístroje včetně typového označení
U následujících dotazů prosím doplňte odpověd ANO/NE | ANO/NE | Poznámky
Modul fungující
Modulární monitor vitálních funkcí s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce alespoň 19 palců třídy medical grade;
Maximální hmotnost monitoru 12 kg;
Dokovací stanice pro multiparametrický modul včetně držáku, který by měl být umístěn na svislé tyči u poličky nebo lůžka. Dokovací stanice slouží pro připojení modulu k lůžkovému pacientskému monitoru, resp. pacientské monitorovací síti. Dokovací stanice nesmí být součástí vlastního tělesa pacientského monitoru;
Současné zobrazení minimálně 8 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) na displeji;
Možnost připojení výše specifikovaného multiparametrického modulu;
Automatická detekce snímaných parametrů;
Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti;
Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 72 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě;
Přeložení/převoz pacienta na cílový monitor v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů ze zdrojového monitoru od připojení pacienta 72 hodin;
Obousměrná komunikace se všemi monitory a centrální stanicí;
Síťový přístup z lůžkovému monitoru na druhý lůžkový monitor minimálně pro sledování křivek, údajů a přenos alarmů;
Vzdálená správa monitoru po monitorovací síti, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW;
Tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrálnímu monitoru;
Kompletní uživatelské ovládání monitorů v českém jazyce;
Ochrana proti defibrilačnímu pulsu;
Upevnění monitorů – monitor vitálních funkcí umístěný na max. dvouramenném držáku umožňující pohyb do všech stran a nahoru a dolu;
Identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 nebo pomocí čtečky čarových kódu (čtečka čárového kódu pro každý monitor je součástí dodávky);
Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrálního monitoru;
Rozšiřující moduly
Název přístroje včetně typového označení
U následujících dotazů prosím doplňte odpověd ANO/NE | ANO/NE | Poznámky
Modul fungující
Zadavatel požaduje možnost připojení následujících rozšiřujících modulů do monitorů třídy A1. Moduly se musí připojovat pomocí modulového boxu. Moduly musí měřené parametry/křivky zobrazovat na displeji pacientského monitoru.
Transpulmonální termodiluce (PiCCO);
Monitorace hloubky anestezie/sedace ze signálu EEG a EMG (Entropy/BIS);
Monitorace saturace kyslíkem ve smíšené žilní krvi (SvO2) – zadavatel akceptuje řešení, kdy je tento parametr monitorován multiparametrickým modulem nebo pacientským monitorem;
Termodiluční monitorace srdečního výdeje pomoci Swan-Ganzova katétru (CO) – zadavatel akceptuje řešení, kdy je tento parametr monitorován multiparametrickým modulem nebo pacientským monitorem;
Kapnometrie technologií sidestream nebo microstream (EtCO2);
Kontinuální 4kanálová monitorace EEG (EEG);
Monitorace hloubky nervosvalové blokády (NMT);
Monitorace tkáňové oxymetrie metodou NIRS;
Měření nepřímé kalorimetrie minimálně s parametry VO2, VCO2 a RQ (CAL, s přesností měření do 10%);
Centrální monitor
Název přístroje včetně typového označení
U následujících dotazů prosím doplňte odpověd ANO/NE | ANO/NE | Poznámky
Modul fungující
Plná obousměrná komunikace s monitory v síti;
Vhodná pro zobrazení až 14 monitorů vitálních funkcí současně;
Vhodná pro připojení telemetrických jednotek;
Režim sledování minimálně 14 pacientů (připojených na monitorech vitálních funkcí) a současně konfigurovatelného sledování minimálně 3 křivek u každého z nich;
Možnost konfigurace zobrazení těchto parametrů: EKG, SpO2, EtCO2, tělesná teplota, NIBP, IBP, ICP, CPP;
Zobrazení detailu vybraného monitoru;
Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrály;
Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále;
Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů;
Uložení trendů minimálně 72 hodin, možnost prohlížení plných křivek 72 hodin;
Možnost vzdáleného náhledu na monitory v reálném čase a náhledu na trendová data za posledních 72 hodin realizovaná cestou webového rozhraní (zadavatel pro splnění tohoto parametru umožňuje využití stávajícího řešení Mobile Care Viewer (GE Healthcare);
Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů;
Plná obousměrná komunikace monitorů životních funkcí s centrálním monitorovacím systémem umožní zadávaní pacientských dat do lůžkových monitorů životních funkcí, nastavení alarmových mezí, zpětný přenos a zobrazení nasnímaných dat z lůžkových monitorů do centrální monitorovací stanice;
Kompletní uživatelské rozhraní v českém jazyce;
1ks plochý displej o úhlopříčce minimálně 25 palců. Možnost připojení dalších minimálně dvou náhledových monitorů;
Ovládaní klávesnicí a myší (medical grade);
Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu;
Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí;
Identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – možné řešení i načtení dat přes centrální monitorovací stanici, nabízený systém uchazeče musí touto funkcionalitou disponovat v době podání nabídky – doložení technického materiálu do nabídky;