Optické mikroskopy pro Nemocnici Litoměřice, o.z.

- MIKROSKOP OPTICKÝ PRO HEMATOLOGII

Popis:

Pořízení 1 ks mikroskopu pro odečítání nátěrů periferní krve a počítání diferenciálního počtu leukocytů pro Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Litoměřice, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks …… Optický mikroskop pro Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Litoměřice, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Celokovové tělo mikroskopu

- Musí splňovat zákon č. 375/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

- Provoz na 230 V / 50 Hz

- Ergonomický binokulární tubus:

  - Nastavitelná mezioční vzdálenost 55 – 75 mm

  - Přídavný binokulární tubus pro druhého pozorovatele, ukazovátko pro potřeby výuky laborantů, možnost vypnutí světla do druhého tubusu

- Koaxiální systém hrubého a jemného ostření

- Výškově nastavitelné gumové ostřící knoflíky

- Posuvný ergonomický stolek:

  - Rozsah posunu v rovině XY minimálně 75x50 mm

  - Regulovatelná tuhost posunu stolku

  - Povrch stolku s ochrannou keramickou vrstvou

  - Univerzální držák vzorků

  - Ovládání jednou rukou

- Koehlerovo LED osvětlení s manuálním přizpůsobením intenzity světla – ekvivalentní výkon k 100W halogen

- Revolverová hlava s minimálně 6 polohami

- Abbého kondenzor

- Okuláry:

  - Zvětšení 10x

  - Zorné pole 22 mm

  - Dioptrická korekce

  - Plastové, uživatelsky odnímatelné očnice

- Sada objektivů:

  - Planachromatický objektiv – zvětšení 10x, N.A. 0,25, pracovní vzdálenost minimálně 10,6 mm

  - Planachromatický objektiv – zvětšení 20x, N.A. 0,40, pracovní vzdálenost minimálně 1,2 mm

  - Planachromatický objektiv – zvětšení 40x, N.A. 0,65, pracovní vzdálenost minimálně 0,35 mm

  - Planachromatický objektiv – zvětšení 100x, N.A. 1,25 – imerzní, pracovní vzdálenost minimálně 0,10 mm

- Příslušenství:

  - Ochranný protiprachový obal mikroskopu

- Záruční doba 24 měsíců

- MIKROSKOP OPTICKÝ PRO ODEČÍTÁNÍ MOČOVÝCH SEDIMENTŮ

Popis:

Pořízení 1 ks mikroskopu pro odečítání močových sedimentů pro Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Litoměřice, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks …… Optický mikroskop pro Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Litoměřice, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Celokovové tělo mikroskopu

- Musí splňovat zákon č. 375/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

- Provoz na 230 V / 50 Hz

- Ergonomický binokulární tubus:

  - Nastavitelný pozorovací úhel 0 – 35°

  - Nastavitelná mezioční vzdálenost 55 – 75 mm

- Koaxiální systém hrubého a jemného ostření

- Výškově nastavitelné gumové ostřící knoflíky

- Posuvný ergonomický stolek:

  - Rozsah posunu v rovině XY minimálně 75x50 mm

  - Regulovatelná tuhost posunu stolku

  - Povrch stolku s ochrannou keramickou vrstvou

  - Univerzální držák vzorků

  - Ovládání jednou rukou

- Koehlerovo LED osvětlení s manuálním přizpůsobením intenzity světla – ekvivalentní výkon k 100W halogen

- Revolverová hlava s minimálně 6 polohami

- Kondenzor pro fázový kontrast

- 2 ks okulárů:

  - Zvětšení 10x

  - Zorné pole 22 mm

  - Dioptrická korekce

  - Plastové, uživatelsky odnímatelné očnice

- Sada objektivů s fázovým kontrastem pro hodnocení dysmorfních erytrocytů:

  - Planachromatický objektiv – zvětšení 10x, N.A. 0,25, pracovní vzdálenost minimálně 10,6 mm

  - Planachromatický objektiv – zvětšení 20x, N.A. 0,40, pracovní vzdálenost minimálně 0,92 mm

  - Planachromatický objektiv – zvětšení 40x, N.A. 0,65, pracovní vzdálenost minimálně 0,36 mm

  - Planachromatický objektiv – zvětšení 100x, N.A. 1,25 – imerzní, pracovní vzdálenost minimálně 0,10 mm

- Příslušenství:

  - Ochranný protiprachový obal mikroskopu

- Záruční doba 24 měsíců