## UZV část 1
Technická specifikace ultrazvukových přístrojů - kategorie 1
Požadované vlastnosti a parametry | Požadováno: ANO/ Možnost rozšíření | Splnění požadavku účastníkem
Přenosný přístroj – notebookový typ | ANO
LCD barevná obrazovka s úhlopříčkou minimálně 15“, s rozlišením minimálně 1024x768 pixelů | ANO
rychlý start – spuštění přístroje do 60s | ANO
Připojení externí obrazovky (HDMI / VGA / DVI) | ANO
Ovládání přes panel s mechanickými prvky - tlačítka, včetně alfanumerické klávesnice + ovládání přes trackball, nikoliv touchpad | ANO
velkokapacitní vnitřní paměť (min. 1000 vyš.), minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu | ANO
váha do max. 10 kg | ANO
Manuální nastavení TGC křivky – alespoň 6 hardwarových ovladačů | ANO
Systém musí umožňovat jednoduše vytvářet a modifikovat vlastní přednastavení (presety) | ANO
Provoz na interní baterii i na 230V / 50Hz, doba provozu na baterie minimálně 30minut | ANO
Standby mód | ANO
Vozík pro fixaci a převoz, výškově nastavitelný, s držáky na sondy, kabely a gel, brzditelná kolečka | ANO
Pouzdro pro přenášení přístroje + sond a kabelů jako součást dodávky | ANO
Zobrazovací módy
B-mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou | ANO
M-mód vč. anatomického M-módu | ANO
pulsní Doppler (PW) | ANO
kontinuální Doppler (CW) na kardiologické sondě | Možnost rozšíření
barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD) | ANO
duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler | ANO
Doppler výkonový (Power) | ANO
Nastavení úhlu v dopplerovském zobrazování | ANO
Zobrazování v harmonických frekvencích (harmonické zobrazování – na všech sondách) | ANO
Zobrazení redukující ultrazvukové spekle | ANO
Kompaundní zobrazení nastavitelné v minimálně 3 úrovních | ANO
Mód pro zobrazení (zvýraznění) jehly | ANO
Funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách | ANO
Automatická optimalizace obrazu pro: B-mód, barevný Doppler, PW Doppler a CW Doppler s vlastním ovládacím prvkem | ANO
SW výbava
SW zvýraznění jehly | ANO
Záznam jednotlivých snímků i videosekvencí (smyček) | ANO
Maximální délka smyčky alespoň 20 vteřin | ANO
Editace smyček (střih) | ANO
Měření a popisy v uložených obrazech | ANO
Automatické dopplerovské měření v reálném čase | ANO
Automatické on-line i off-line trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence) | ANO
Základní SW pro měření délek, ploch, objemů, úhlů a rychlostí | ANO
Možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) | ANO
Snadné a rychlé měření bez nutnosti zadávání pacientských dat (dočasné/emergentní ID) | ANO
Funkce ZOOM nastavitelná v několika krocích v reálném čase i na zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast | ANO
SW pro kardiologická vyšetření včetně měření | Možnost rozšíření
Archivace a komunikace
Komunikace s PACS a NIS zadavatele, pomocí DICOM 3.0 Worklist, Store, Query | ANO
Interní pacientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze | ANO
Interní SSD disk s kapacitou minimálně 120 GB nebo interní HDD s kapacitou minimálně 512 GB | ANO
záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze | ANO
export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření | ANO
Tiskárna černobílá digitální, umístěná na vozíku | Možnost rozšíření
USB - export TIFF, BMP, JPG, AVI | ANO
Sondy
konvexní abdominální sonda minimálně 2-5 MHz | Možnost rozšíření
Kardiologická sektorová sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 2 – 4 MHz | Možnost rozšíření
Tlačítková lineární sonda (min. 3 konfigurovatelná tlačítka) , s frekvenčním rozsahem minimálně 5 - 13 MHz, s možností nastavení vysílacích frekvencí | Možnost rozšíření
lineární sonda minimálně 3-11 MHz, max. 40mm | Možnost rozšíření
lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 7-18 MHz, šíře min. 35 mm | Možnost rozšíření
lineární sonda minimálně 5-12MHz, min. 50mm | Možnost rozšíření
mikrokonvexní sonda min. 4-9 MHz | Možnost rozšíření
fázová sonda min. 2-4 MHz | Možnost rozšíření
fázová sonda min. 3-8 MHz - pediatrická | Možnost rozšíření
fázová sonda min. 4-10 MHz - neonatalogická pro vyšetření novorozenců | Možnost rozšíření
hokejka min. 7-15 MHz | Možnost rozšíření
Vysvětlení "Možnost rozšíření" - zadavatele takto označené položky požaduje, a musí být předmětem nabídky dodavatele. Tyto položky budou od vybraného dodavatele objednávány v rámci plnění rámcové dohody variabilně dle aktuálně požadované konfigurace ultrazvukového přístroje pro jednotlivé odbornosti

## UZV část 2
Technická specifikace ultrazvukových přístrojů - kategorie 2
Požadované vlastnosti a parametry | Požadováno: ANO/ Možnost rozšíření | Splnění požadavku účastníkem
širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 1 – 18 MHz umožňující připojení širokopásmových sond | ANO
plochý barevný LCD monitor – min. 20“ úhlopříčka s poměrem stran 16:9, FullHD, nastavitelný vertikálně i horizontálně | ANO
nastavení ovládacího panelu ve vertikálním směru (zvýšení, snížení) min. 10 cm | ANO
minim. 3 vstupy pro UZ sondy | ANO
výsuvná mechanická klávesnice s podsvícením umístěná pod ovládacím panelem | ANO
tlačítkový ovládací panel | ANO
ovládaní pomocí trackballu nikoliv touchpadu | ANO
velkokapacitní vnitřní paměť (min. 1000 vyš.), minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu | ANO
mobilní přístroj (nikoliv přenosný ani přenosný s přídavným podvozkem) s váhou do max. 55kg | ANO
pomocný dotykový displej | ANO
digitální TGC s pamětí nebo klasické mechanické jezdce pro uživatelská nastavení | ANO
uživatelská nastavení pro každou sondu, včetně rychlého přepínání | ANO
bateriový provoz min. 20 min | Možnost rozšíření
nastavení max. limitu mechanického a teplotných indexů pro jednotlivé aplikace a presety (princip ALARA) | ANO
Zobrazovací módy
B-mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou | ANO
M-mód vč. anatomického M-módu | ANO
pulsní Doppler (PW) s možností funkce steering, úhel -30/0/+30° s další úpravou nastavení úhlu pomocí pomocí otočného tlačítka, nebo opakovaným stlačováním tlačítka), korekce dopplerovského úhlového zkreslení | ANO
kontinuální Doppler (CW) na kardiologické sondě | Možnost rozšíření
barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD) | ANO
duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler | ANO
triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler | ANO
trapezoidní zobrazení u lineární sondy – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů | ANO
Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM | ANO
zobrazení na základní frekvenci ve více stupních (minim. na 3 frekvencích) | ANO
THI – harmonické zobrazení tkání | ANO
automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních | ANO
rychlá optimalizace Dopplera (low, high) | ANO
zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu minim. 1-35cm), fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky | ANO
měření v živém i ve zmrazeném obraze (minim. 6 měření v jednom obraze) | ANO
ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom) | ANO
automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI, HR | ANO
měření a kalkulace v radiodiagnostice | ANO
měření a kalkulace v echokardiografii | Možnost rozšíření
vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí být aktivní také při barevném dopplerovském módu | ANO
možnost budoucího rozšíření na 3D a 4D zobrazení | ANO
anatomický M-mód | Možnost rozšíření
HPRF | ANO
systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off) | ANO
obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec | ANO
SW výbava
SW zvýraznění jehly | ANO
Panoramatické zobrazení | Možnost rozšíření
Automatické měření IMT | Možnost rozšíření
Elastografie (strain) | Možnost rozšíření
Nožní spínač | Možnost rozšíření
EKG modul | Možnost rozšíření
Pokročilá kardiologická analýza na principu speckle trackingu | Možnost rozšíření
Zátěžová echokardiografie | Možnost rozšíření
Automatický výpočet NT ve 2D | Možnost rozšíření
Pokročilé renderovací funkce ve 3D - nastavení světelného zdroje, STIC | Možnost rozšíření
Automatická detekce a výpočet folikul | Možnost rozšíření
Ohřívač gelu | Možnost rozšíření
Archivace a komunikace
Komunikace s PACS a NIS zadavatele, pomocí DICOM 3.0 | ANO
Vlastní databáze pacientských a obrazových dat | ANO
Velikost min. 500 GB | ANO
záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze | ANO
export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření | ANO
volba exportního obrazového formátu – běžné PC formáty na CD/DVD a USB flash mediích (DICOM, TIFF, BMP, JPG, AVI) | ANO
Sondy
konvexní abdominální sonda minimálně 2-6 MHz | Možnost rozšíření
intrakavitární sonda min. 4-9 MHz | Možnost rozšíření
konvexní abdominální sonda minimálně 2-5 MHz | Možnost rozšíření
lineární sonda minimálně 3-11 MHz, max. 40mm | Možnost rozšíření
lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 7-18 MHz, šíře min. 35 mm | Možnost rozšíření
lineární sonda minimálně 5-12MHz, min. 50mm | Možnost rozšíření
mikrokonvexní sonda min. 4-9 MHz | Možnost rozšíření
fázová sonda min. 2-4 MHz | Možnost rozšíření
fázová sonda min. 3-8 MHz - pediatrická | Možnost rozšíření
fázová sonda min. 4-10 MHz - neonatalogická pro vyšetření novorozenců | Možnost rozšíření
hokejka min. 7-15 MHz | Možnost rozšíření
Vysvětlení "Možnost rozšíření" - zadavatele takto označené položky požaduje, a musí být předmětem nabídky dodavatele. Tyto položky budou od vybraného dodavatele objednávány v rámci plnění rámcové dohody variabilně dle aktuálně požadované konfigurace ultrazvukového přístroje pro jednotlivé odbornosti

## UZV část 3
Technická specifikace ultrazvukových přístrojů - kategorie 3
Požadované vlastnosti a parametry | Požadováno: ANO/ Možnost rozšíření | Splnění požadavku účastníkem
LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný | ANO
jednoduché ovládání - min. 12“ barevný ovládací touchpanel s možností nastavení sklonu | ANO
hmotnost přístroje max. 95kg | ANO
editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření | ANO
digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, alternativně mechanické jezdce | ANO
výsuvná textová klávesnice s podsvětlením umístěná pod ovládacím panelem | ANO
ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu | ANO
automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době | ANO
frekvenční rozsah přístroje min. 1-20MHz | ANO
nastavitelná výška ovládacího panelu, stranové nastavení | ANO
minimálně 3 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond s možností rozšíření na 4 | ANO
integrovaný prostor pro periferní zařízení | ANO
integrovaný ohřívač gelu | Možnost rozšíření
bateriový provoz minimálně 30 min. | Možnost rozšíření
podpora sond typu Single Crystal | ANO
rychlý start přístroje do 60 sec | ANO
Zobrazovací módy
B-mode v základních frekvencích, hloubka 2D zobrazení u abdominální sondy min. 40 cm | ANO
THI - harmonické zobrazení | ANO
hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích (ev. další moderní technologie kombinace frekvencí vylepšující kvalitu obrazu, odstup signál/šum, atd. = jako např. diferenciální harmonické zobrazení) | ANO
trapezoidní zobrazení u lineárních sond, rozšíření sektoru zobrazení konvexních sond | ANO
duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení | ANO
automatická optimalizace obrazu | ANO
fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu | ANO
možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze | ANO
spektrální doppler – PW s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30 | ANO
kontinuální spektrální doppler – CW | Možnost rozšíření
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler) | ANO
barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí | ANO
barevné dopplerovské mapování s 3D efektem | Možnost rozšíření
nedopplerovské zobrazení pomalých toků | Možnost rozšíření
Simultánní duální zobrazení - zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase u všech nabízených sond | ANO
3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení (požadavek pokud se vyžaduje 4D sonda) | Možnost rozšíření
modul rekonstrukce 3D objemu pomocí konvenčních 2D sond | Možnost rozšíření
manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách (pouze pokud je přístroj vybaven 3D/4D modulem a současně 3D/4D sondou) | ANO
modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem (nastavení úrovně v několika krocích) | ANO
modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem (nastavení úrovně v několika krocích) | ANO
nastavení max. limitu mechanického a teplotných indexů pro jednotlivé aplikace a presety (princip ALARA) | ANO
SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou minimálně ve 3 stupních | Možnost rozšíření
modul vizualizace mikrokalcifikací - umožňující v reálném čase vizualizaci, detekci a vyhodnocování tkáňových mikrokalcifikací (o velikosti menší než 100 μm) v zájmové oblasti | Možnost rozšíření
SW výbava
automatické měření parametrů dopplerovského spektra na zmraženém záznamu i v aktivním režimu snímání | ANO
program na základní volumetrii | ANO
měření v multiplanárních zobrazeních (pokud je přístroj vybaven 3D/4D modulem a současně 3D/4D sondou) | ANO
kalkulace objemů z více rovin | ANO
ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom) | ANO
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví včetně měření všech parametrů pro vyšetření v I. trimestru | ANO
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice | ANO
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v kardiologii | Možnost rozšíření
modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie, s následujícími možnostmi: · měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení · možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni · barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání · nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s · sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti · kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec | Možnost rozšíření
SW pro fúzi MRI-UZ | Možnost rozšíření
SW pro automatické měření IMT v reálnem čase | Možnost rozšíření
SW pro panoramatické zobrazení | Možnost rozšíření
SW pro automatické hodnocení nálezů na štítné žláze a stanovení parametru TI-RADS | Možnost rozšíření
SW pro automatické hodnocení mammárních nálezů a stanovení parametru BI-RADS | Možnost rozšíření
SW pro kontrastní vyšetření vč. časové analýzy - CEUS s možností záznamu smyčky o délce až 180 sec | Možnost rozšíření
kompresní elastografii včetně kvantifikace | Možnost rozšíření
Vaskularity index - výpočet procentuálního prokrvení z definované oblasti | Možnost rozšíření
EKG modul | Možnost rozšíření
pokročilou kardiologickou analýzu na principu speckle trackingu | Možnost rozšíření
zátěžovou echokardiografii | Možnost rozšíření
SW pro online lokalizaci nervových snopců v obraze | Možnost rozšíření
automatické měření základních biometrických parametrů (BPD,HC,AC,FL) | Možnost rozšíření
automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu | Možnost rozšíření
semiautomatické měření MPI (Myocardial Performance Index) z LV MPI a RV MPI včetně automatické synchronizace dle TF plodu | Možnost rozšíření
3D/4D renderování s možností nastavení virtuálního světelného zdroje | Možnost rozšíření
automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy z nasnímaných dat | Možnost rozšíření
3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur) | Možnost rozšíření
možnost rozšíření IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje | Možnost rozšíření
automatické detekce základních řezů mozkových struktur plodu z nasnímaného 3D objemu (9 řezů) | Možnost rozšíření
automatické detekce základních řezů fetálního srdce z nasnímaného 3D objemu (9 řezů dle protokolu AIUM) včetně zobrazení berevného Doppleru | Možnost rozšíření
technologii HyCoSy (3D vyšetření průchodnosti vejcovodů) | Možnost rozšíření
možnost rozšířit elastografie pro cervix | Možnost rozšíření
Archivace a komunikace
přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB | ANO
vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření | ANO
snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů | ANO
min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk | ANO
komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky | ANO
Wifi připojení | ANO
možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení | Možnost rozšíření
výstup na externí digitální monitor (ve formátu HDMI nebo DVI) | ANO
Sondy
3D/4D typu "single-crystal" konvexní sonda, min. 2 MHz – 8 MHz, skenovací úhel min. 80°, harmonické zobrazení, porodnické aplikace | Možnost rozšíření
2D konvexní sonda pro gynekologické a porodnické aplikace min. 4 MHz - 10 MHz | Možnost rozšíření
2D mikro-konvexní neonatalogická sonda min. 4 MHz - 10 MHz, úhel zobrazení min. 90° | Možnost rozšíření
3D/4D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 3 MHz - 10 MHz, úhel zobrazení min. 175° | Možnost rozšíření
2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 3 MHz - 11 MHz, úhel zobrazení min. 175° | Možnost rozšíření
2D lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 5-14 MHz, šíře min. 50 mm | Možnost rozšíření
2D vysokofrekvenční lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 7-18 MHz, šíře min. 35 mm | Možnost rozšíření
2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 3-9 MHz, šíře max. 45mm | Možnost rozšíření
2D lineární sonda typu hockey-Stick, vysokofrekvenční, s frekvenčním rozsahem 7-17 MHz, šíře max. 26mm | Možnost rozšíření
2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-7 MHz | Možnost rozšíření
2D sektorová phased-array sonda s frekvenčním rozsahem min 1-5 MHz | Možnost rozšíření
2D sektorová phased-array (pediatrická) sonda s frekvenčním rozsahem min 4-8 MHz | Možnost rozšíření
2D jícnová TEE sonda s frekvenčním rozsahem min 3-7 MHz, úhel zobrazení min. 90° | Možnost rozšíření
2D sektorová phased-array pediatrická sonda s frekvenčním rozsahem min 4-10 MHz | Možnost rozšíření
2D sektorová phased-array novorozenecká sonda s frekvenčním rozsahem min 4-12 MHz | Možnost rozšíření
2D endorektální biplanární sonda (konvexní + endfire), rozsah 5 - 10 MHz | Možnost rozšíření
2D endorektální biplanární sonda (konvexní + lineární), rozsah 4 - 11 MHz | Možnost rozšíření
2D mikrokonvexní intervenční sonda, rozsah min. 1 - 6 MHz | Možnost rozšíření
2D bioptická sonda s integrovaným punkčním kanálem, rozsah 1 - 6 MHz | Možnost rozšíření
2D peroperační lineární sonda, rozsah 4 - 11 MHz, sonda tvaru T / tvaru J | Možnost rozšíření
2D peroperační konvexní sonda, rozsah 4 - 11 MHz, sonda tvaru T / tvaru J | Možnost rozšíření
Vysvětlení "Možnost rozšíření" - zadavatele takto označené položky požaduje, a musí být předmětem nabídky dodavatele. Tyto položky budou od vybraného dodavatele objednávány v rámci plnění rámcové dohody variabilně dle aktuálně požadované konfigurace ultrazvukového přístroje pro jednotlivé odbornosti

## UZV část 4
Technická specifikace ultrazvukových přístrojů - kategorie 4
Požadované vlastnosti a parametry | Požadováno: ANO/ Možnost rozšíření | Splnění požadavku účastníkem
LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 23" s FULL HD rozlišením, otočný | ANO
jednoduché ovládání - min. 12“ barevný ovládací touchpanel s možností nastavení sklonu | ANO
hmotnost přístroje max. 120kg | ANO
editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření | ANO
digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, alternativně mechanické jezdce | ANO
výsuvná textová klávesnice s podsvětlením umístěná pod ovládacím panelem | ANO
ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu | ANO
automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době | ANO
frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz | ANO
nastavitelná výška ovládacího panelu, stranové nastavení, předozadní nastavení | ANO
minimálně 4 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond | ANO
integrovaný prostor pro periferní zařízení | ANO
integrovaný ohřívač gelu | Možnost rozšíření
bateriový provoz minimálně 30 min. | Možnost rozšíření
nastavení max. limitu mechanického a teplotných indexů pro jednotlivé aplikace a presety (princip ALARA) | ANO
podpora sond technologie Matrix (víceřadá technologie = vysílací elementy uspořádány ve více řadaách) | ANO
podpora sond typu Single Crystal | ANO
rychlý start přístroje do 30 sec | ANO
Zobrazovací módy
B-mode v základních frekvencích, hloubka 2D zobrazení u abdominální sondy min. 40 cm | ANO
THI - harmonické zobrazení | ANO
hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích (ev. další moderní technologie kombinace frekvencí vylepšující kvalitu obrazu, odstup signál/šum, atd. = jako např. diferenciální harmonické zobrazení) | ANO
trapezoidní zobrazení u lineárních sond, rozšíření sektoru zobrazení konvexních sond | ANO
duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení | ANO
automatická optimalizace obrazu | ANO
fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu (tzv. Full focus) | ANO
možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze | ANO
spektrální doppler – PW s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30° | ANO
kontinuální spektrální doppler – CW | Možnost rozšíření
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler) | ANO
barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí (pro toky o rychlosti < 1 cm/s) za vysoké obrazové frekvence (min. 40 sn/sec) | ANO
barevné dopplerovské mapování s 3D efektem | Možnost rozšíření
nedopplerovské zobrazení pomalých toků | Možnost rozšíření
Simultánní duální zobrazení - zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase u všech nabízených sond | ANO
3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení (požadavek pokud se vyžaduje 4D sonda) | Možnost rozšíření
modul rekonstrukce 3D objemu pomocí konvenčních 2D sond | Možnost rozšíření
manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách (pouze pokud je přístroj vybaven 3D/4D modulem a současně 3D/4D sondou) | ANO
modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem (nastavení úrovně v několika krocích) | ANO
modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem (nastavení úrovně v několika krocích) | ANO
SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou minimálně ve 3 stupních | ANO
modul vizualizace mikrokalcifikací - umožňující v reálném čase vizualizaci, detekci a vyhodnocování tkáňových mikrokalcifikací (o velikosti menší než 100 μm) v zájmové oblasti | Možnost rozšíření
Modul virtuální endoskopie - vizualizace dutin ve tkáních (cévy, cysty, dukty, …) | Možnost rozšíření
SW výbava
automatické měření parametrů dopplerovského spektra na zmraženém záznamu i v aktivním režimu snímání | ANO
program na základní volumetrii | ANO
měření v multiplanárních zobrazeních (pouze pokud je přístroj vybaven 3D/4D modulem a současně 3D/4D sondou) | Možnost rozšíření
kalkulace objemů z více rovin | ANO
ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom) | ANO
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví včetně měření všech parametrů pro vyšetření v I. trimestru | Možnost rozšíření
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice | ANO
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v kardiologii | ANO
Modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie, s následujícími možnostmi: · měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení · možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni · barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání · nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s · sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti · kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec | ANO
SW pro fúzi MRI-UZ | Možnost rozšíření
SW pro automatické měření IMT v reálnem čase | ANO
SW pro panoramatické zobrazení | Možnost rozšíření
SW pro automatické hodnocení nálezů na štítné žláze a stanovení parametru TI-RADS | Možnost rozšíření
SW pro automatické hodnocení mammárních nálezů a stanovení parametru BI-RADS | Možnost rozšíření
SW pro kontrastní vyšetření vč. časové analýzy - CEUS s možností záznamu smyčky o délce až 180 sec | Možnost rozšíření
kompresní elastografii včetně kvantifikace | Možnost rozšíření
Vaskularity index - výpočet procentuálního prokrvení z definované oblasti | Možnost rozšíření
EKG modul | Možnost rozšíření
pokročilou kardiologickou analýzu na principu speckle trackingu | Možnost rozšíření
zátěžovou echokardiografii | Možnost rozšíření
SW pro online lokalizaci nervových snopců v obraze | Možnost rozšíření
automatické měření základních biometrických parametrů (BPD,HC,AC,FL) | Možnost rozšíření
automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu | Možnost rozšíření
semiautomatické měření MPI (Myocardial Performance Index) z LV MPI a RV MPI včetně automatické synchronizace dle TF plodu | Možnost rozšíření
3D/4D renderování s možností nastavení virtuálního světelného zdroje | Možnost rozšíření
automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy z nasnímaných dat | Možnost rozšíření
3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur) | Možnost rozšíření
možnost rozšíření IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje | Možnost rozšíření
automatické detekce základních řezů mozkových struktur plodu z nasnímaného 3D objemu (9 řezů) | Možnost rozšíření
automatické detekce základních řezů fetálního srdce z nasnímaného 3D objemu (9 řezů dle protokolu AIUM) včetně zobrazení berevného Doppleru | Možnost rozšíření
technologii HyCoSy (3D vyšetření průchodnosti vejcovodů) | Možnost rozšíření
možnost rozšířit elastografie pro cervix | Možnost rozšíření
Archivace a komunikace
paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí | ANO
přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 1TB | ANO
vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření | ANO
snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů | ANO
min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk | ANO
komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky | ANO
Wifi připojení
možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení | Možnost rozšíření
výstup na externí digitální monitor (ve formátu HDMI nebo DVI) | ANO
černobílá termotiskárna | Možnost rozšíření
Sondy
3D/4D typu "single-crystal" konvexní sonda, min. 2 MHz – 8 MHz, skenovací úhel min. 80°, harmonické zobrazení, porodnické aplikace | Možnost rozšíření
2D konvexní sonda pro gynekologické a porodnické aplikace min. 4 MHz - 10 MHz | Možnost rozšíření
2D mikro-konvexní neonatalogická sonda min. 4 MHz - 10 MHz, úhel zobrazení min. 90° | Možnost rozšíření
3D/4D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 3 MHz - 10 MHz, úhel zobrazení min. 175° | Možnost rozšíření
2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 3 MHz - 11 MHz, úhel zobrazení min. 175° | Možnost rozšíření
2D lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 5-14 MHz, šíře min. 50 mm | Možnost rozšíření
2D vysokofrekvenční lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 8-18 MHz, šíře min. 35 mm | Možnost rozšíření
2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 3-9 MHz, šíře max. 45mm | Možnost rozšíření
2D lineární sonda typu hockey-Stick, vysokofrekvenční, s frekvenčním rozsahem 8-22 MHz, šíře max. 26mm | Možnost rozšíření
2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-7 MHz | Možnost rozšíření
2D sektorová phased-array sonda s frekvenčním rozsahem min 1-5 MHz | Možnost rozšíření
2D sektorová phased-array (pediatrická) sonda s frekvenčním rozsahem min 4-8 MHz | Možnost rozšíření
2D jícnová TEE sonda s frekvenčním rozsahem min 3-7 MHz, úhel zobrazení min. 90° | Možnost rozšíření
2D sektorová phased-array pediatrická sonda s frekvenčním rozsahem min 4-10 MHz | Možnost rozšíření
2D sektorová phased-array novorozenecká sonda s frekvenčním rozsahem min 4-12 MHz | Možnost rozšíření
2D endorektální biplanární sonda (konvexní + endfire), rozsah 5 - 10 MHz | Možnost rozšíření
2D endorektální biplanární sonda (konvexní + lineární), rozsah 4 - 11 MHz | Možnost rozšíření
2D mikrokonvexní intervenční sonda, rozsah min. 1 - 6 MHz | Možnost rozšíření
2D bioptická sonda s integrovaným punkčním kanálem, rozsah 1 - 6 MHz | Možnost rozšíření
2D peroperační lineární sonda, rozsah 4 - 11 MHz, sonda tvaru T / tvaru J | Možnost rozšíření
2D peroperační konvexní sonda, rozsah 4 - 11 MHz, sonda tvaru T / tvaru J | Možnost rozšíření
Konvexní matrixová sonda pro abdominální vyšetření, rozsah min. 1 – 8 MHz, zobrazovací úhel min. 140°, max. hloubka 2D zobrazení min. 40 cm | Možnost rozšíření
Konvexní matrixová biptická sonda s integrovaným punkčním kanálem, rozsah min. 1 – 8 MHz | Možnost rozšíření
Mikrokonvexní matrixová sonda pro intervence, rozsah min. 1 – 8 MHz | Možnost rozšíření
Mikrokonvexní matrixová sonda pro pediatrické a porodnické aplikace, rozsah min. 1 – 10 MHz | Možnost rozšíření
Lineární matrixová sonda pro blízké pole, šíře min. 45 mm, rozsah min. 5 - 18 MHz | Možnost rozšíření
Lineární matrixová sonda pro cévní aplikace, šíře min. 45 mm, rozsah min. 3 - 11 MHz | Možnost rozšíření
Lineární matrixová sonda pro abdominální a cévní vyšetřování, šíře min. 45 mm, rozsah min. 2 - 9 MHz | Možnost rozšíření
Vf Lineární matrixová sonda pro MSK aplikace, šíře min. 40 mm, rozsah min. 8 - 24 MHz | Možnost rozšíření
Vf Lineární matrixová sonda pro MSK a kožní aplikace, šíře min. 30 mm, rozsah min. 10 - 33 MHz | Možnost rozšíření
Vf lineární sonda tvaru "hokejka" pro MSK aplikace, vyštření očí, pediatrické aplikace, rozsah 8 - 22 MHz, šíře 25 mm | Možnost rozšíření
Sektorová matrixová sonda pro kardiologické vyšetřování, úhel zobrazení min. 120°, rozsah min. 1 - 6 MHz | Možnost rozšíření
Sektorová matrixová sonda pro kardiologické vyšetřování dětí, rozsah min. 2 - 7 MHz | Možnost rozšíření
Sektorová matrixová sonda pro kardiologické vyšetřování novorozenců, rozsah min. 4 - 12 MHz | Možnost rozšíření
Sektorová 3D/4D volumová matrixová sonda pro kardiologické vyšetřování, úhel zobrazení min 120°, rozsah min 1 - 6 MHz | Možnost rozšíření
3D/4D jícnová matrixová sonda pro TEE vyšetření v rozsahu min. 2-6 MHz | Možnost rozšíření
Laparoskopická peroperační sonda v rozsahu min. 4-12MHz | Možnost rozšíření
Vysvětlení "Možnost rozšíření" - zadavatele takto označené položky požaduje, a musí být předmětem nabídky dodavatele. Tyto položky budou od vybraného dodavatele objednávány v rámci plnění rámcové dohody variabilně dle aktuálně požadované konfigurace ultrazvukového přístroje pro jednotlivé odbornosti