Mobilní operační stoly

Popis:

Operační stoly pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Teplice, o.z. a pro Chirurgické oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	mobilní operační stůl pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Teplice, o.z.

- 1 ks	mobilní operační stůl pro Chirurgické oddělení Nemocnice Most, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti pro oba stoly:

- mobilní elektrický operační stůl s pevnou operační deskou

- elektrické polohování

    - nahoru/dolu

    - Trendelenburg/antiTrendelenburg

    - laterální náklony

    - zádová sekce

    - nožní segmenty

    - podélný posun

ostatní polohování stolu mechanicky

- základna včetně podvozku vyrobena z ocelové litiny nebo nerezové oceli

- operační stůl musí mít minimálně 5-ti segmentovou operační desku (základní segment, zádový, hlavový a 2-segmentová sekce pro dolní končetiny) o maximální šířce 600 mm včetně EURO lišt

- minimální délka operační desky při plném sestavení segmentů 2 000 mm

- nosnost operačního stolu minimálně 400 kg

- 4 dvojitá pojezdová kola o průměru minimálně 10 cm

- stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu minimálně 600 - 1050 mm

- operační deska musí být plně RTG transparentní

- akumulátory s vysokou kapacitou minimálně na týden běžného provozu nebo minimálně na 60 operací tzn. 300 plných pohybů stolu

- podélný posun minimálně 300 mm

- Trendelenburg/antiTrendelenburg minimálně ± 25°

- laterální náklony minimálně ± 20°

- zádová sekce minimálně 70°/-40°

- elektricky stavitelné podložky nohou minimálně 70°/-90°

- polstery operačního stolu:

  - odolné všem běžně používaným dezinfekčním roztokům

  - antistatické a antidekubitní - snižující riziko proleženin

  - výška minimálně 80 mm

- dálkové bezdrátové ovládání pomocí IR senzoru nebo ovládání pomocí kabelového ovladače

- záložní ovládání na noze stolu

- jednoduché odjímání jednotlivých částí – jednoduché západky

- indikátor stavu baterie

- postranní EURO lišty pro připevnění doplňků

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na EURO lištu

Příslušenství:

Pro gynekologický stůl:

- podpěra ruky s popruhem, nastavitelná ve všech rovinách – 2 ks

- anesteziologický rám, polohovatelný – 1 ks

- úchyt ruky k hraně stolu – 1 pár

- poutací pás pro připoutání pacienta – 1 ks

- ramenní opěrky – 1 pár

- boční opěrka těla pevná – 1 ks

- boční opěrka pro operace pacienta v laterální poloze – polohovatelná – 1 ks

- přídavný stolek pro operaci horní končetiny připojitelný na EURO lištu (min. rozměr 60x35cm) - 1 ks

- pánevní prodlužovací segment s délkou min. 300 mm

- výškově stavitelný stojan na infuze se 4 háky, připojitelný k EURO liště desky operačního stolu – 1 ks

- Odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu – 1 ks

- Americké schauty s hydraulicky přesně definovatelnou pozicí nohy – 1 pár

- Standardní schauty – 1 pár

- Miska na tekutiny s držákem, výsuvná, bez odtoku -  nádoba na jímání irigační tekutiny bez odtoku do odpadu s úchytem z obou stran nádoby k operačnímu stolu z důvodu potřebné stability

- veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na EURO lištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek

Pro chirurgický stůl:

- podpěra ruky s popruhem, nastavitelná ve všech rovinách – 2 ks

- anesteziologický rám – 1 ks

- úchyt ruky k hraně stolu – 1 pár

- poutací pás pro připoutání pacienta – 1 ks

- ramenní opěrky – 1 pár

- boční opěrka těla pevná – 1 ks

- boční opěrka pro operace pacienta v laterální poloze – polohovatelná – 1 ks

- přídavný stolek pro operaci horní končetiny připojitelný na EURO lištu (min. rozměr 60x35cm) - 1 ks

- výškově stavitelný stojan na infuze se 4 háky, připojitelný k EURO liště desky operačního stolu – 1 ks

- veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na EURO lištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….