Operační stoly

Popis:

Operační stoly pro oddělení centrálních operačních sálů Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Seznam požadovaných položek:

- 4 ks	mobilní operační stůl

- 1 ks ……….... systémový operační stůl

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Požadavky pro všechny mobilní operační stoly – 4 ks:

- mobilní elektrický operační stůl s pevnou operační deskou

- elektrické polohování

  - nahoru/dolu

  - Trendelenburg/antiTrendelenburg

  - laterální náklony

  - zádová sekce

  - nožní segmenty

  - podélný posun

ostatní polohování stolu mechanicky

- základna včetně podvozku vyrobena z ocelové litiny

- operační stůl musí mít minimálně 5-ti segmentovou operační desku (základní dva segmenty, zádový, hlavový a 2-segmentová sekce pro dolní končetiny - roztažitelné do tvaru písmene „V“ i „U“) o maximální šířce 600 mm včetně EURO lišt

- operační stůl splňující požadavky skiaskopické kontroly výkonu v obvyklých polohách při urologických výkonech

- operační desky musí umožňovat polohu na zádech, lumbotomickou a gynekologickou

- požadována možnost rozevírání desek stolu pro vytvoření optimální operační polohy pacienta

- nosnost operačního stolu minimálně 250 kg

- 4 dvojitá pojezdová kola o průměru minimálně 8 cm

- stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu minimálně 600 - 1050 mm

- podélný posun minimálně 300 mm

- rozsah polohy Trendeleburg/antiTrendelenburg minimálně ± 25°

- laterální náklony minimálně ± 20°

- zádová sekce minimálně 70°/-40°

- elektricky stavitelné nožní díly minimálně 20°/-90°

- RTG transparentní desky operačních stolů vybavené bočními EURO lištami po celé délce operační desky

- napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami – bez nutnosti dotahování šrouby

- akumulátory s vysokou kapacitou minimálně na týden běžného provozu

- indikátor stavu baterie

- polstery operačního stolu:

  - odolné všem běžně používaným dezinfekčním roztokům

  - antistatické a antidekubitní - snižující riziko proleženin

  - výška minimálně 80 mm

- bezdrátové dálkové ovládání

  - s pamětí nastavitelných pozic, a to min. 3 přednastavených pozic

  - musí taktéž umožňovat rychlé a automatické nastavení do základní „nulové“ pozice operační desky prostřednictvím jednoho tlačítka ovladače.

  - součástí dodávky jeden dálkový ovladač a jedna dobíjecí jednotka ovladače ke každé základně operačního stolu, tj. 4 ks

  - požadovaný ovladač musí mít podsvícený displej a musí zobrazovat dosažené polohy

  - funkce na dálkové ovládání: výškové polohování, Trendelenburg, antiTrendelenburg, laterální náklony, podélný posuv, polohování zádové sekce a podložek nohou synchronně i každá zvlášť

Požadavky pro systémový operační stůl – 1 ks:

- univerzální systémový operační stůl pro ortopedickou operativu s variabilní konfigurací přídatných segmentů – snadná zaměnitelnost segmentů

- minimálně 8-segmentové operační desky (základní dva segmenty, zádový, hlavový a 4-segmentová sekce pro dolní končetiny)

- operační stoly v konfiguraci:

  - 1 ks - základna systému

  - 2 ks – operační deska systému

  - 2 ks - transportér operační desky

- přemístitelná základna operačního stolu pomocí pedálového transportéru

- RTG transparentní systémové desky operačního stolu vybavené bočními EURO lištami po celé délce operační desky

- kompletní modularita systémové operační desky, tj. k základním dvěma segmentům možnost připojit zádové, hlavové, nožní i extenční segmenty

- operační stůl splňující požadavky skiaskopické kontroly výkonu v obvyklých polohách ve všeobecné chirurgii i traumatologii

- operační desky systému musí umožňovat polohu na zádech, lumbotomickou, gynekologickou a jiné běžné polohy pro všechny odbornosti

- desky s gynekologickým výřezem

- požadována možnost rozevírání desek stolu pro vytvoření optimální operační polohy pacienta

- plně elektro-motoricky nastavitelný systém základních poloh operačního stolu (elektro-hydraulický systém zadavatel nepřipouští)

- elektricky nastavitelná výška operačního stolu v rozsahu min. 620 – 1 150mm (operační deska bez polsterů)

- operační desky s maximální šířkou 600 mm včetně EURO lišt

- minimální délka operační desky při plném sestavení segmentů 2 000 mm

- rozsah polohy Trendelenburg/antiTrendelenburg minimálně 45°/45°, elektricky

- elektrický boční náklon operační desky v rozsahu minimálně ±25°

- pozice „flex“ a „reflex“ operační desky

- elektricky pohyb základního zádového segmentu v rozsahu minimálně +70°/-50°

- elektricky pohyb horního zádového segmentu v rozsahu minimálně +90°/-60°

- elektricky ovládaný sklon nožních segmentů volitelně společně i nezávisle v rozsahu minimálně ±90°

- abdukce nožních segmentů v rozsahu minimálně 0°až 85°

- elektricky ovládaný podélný osový plně motorizovaný posuv operační desky minimálně 320 mm

- antikolizní systém – k vyloučení nežádoucích extrémních poloh při motorickém posunu. Akustické upozornění personálu při dosažení mezních poloh.

- mechanická stabilita a nosnost operačního stolu minimálně 350 kg, a to i se všemi potřebnými zařízeními

- možnost navážet operační desku na základnu systému obousměrně (hlava-nohy), systém musí být vybaven rozpoznáváním napojeného příslušenství - s automatickým rozpoznáváním orientace desky

- zabudovaný záložní ovladač v boku základny (přípustné umístění je pouze na boku od pacienta nikoliv pod hlavou či dolními končetinami) operačního stolu s bezpečnostním prvkem proti nechtěnému pohybu přístupné i s nasunutým transportérem. Jiné umístění záložního ovladače není přípustné. Záložní ovladač obsahuje indikátor stavu baterie.

- bezdrátové dálkové ovládání

  - s pamětí nastavitelných pozic, a to min. 3 přednastavených pozic

  - musí taktéž umožňovat rychlé a automatické nastavení do základní „nulové“ pozice operační desky prostřednictvím jednoho tlačítka ovladače.

  - součástí dodávky jeden dálkový ovladač a jedna dobíjecí jednotka ovladače ke každé základně operačního stolu tj. 1 ks

  - požadovaný ovladač musí mít podsvícený displej a musí zobrazovat dosažené polohy

  - funkce na dálkové ovládání: výškové polohování, Trendelenburg, antiTrendelenburg, laterální náklony, podélný posuv, polohování zádové sekce a podložek nohou synchronně i každá zvlášť

- vysokokapacitní akumulátory v základně systému. Musí umožňovat provoz operačního stolu minimálně 4 dny bez dobíjení (myšleno nových akumulátorů).

- Požadována je taková konstrukce základny stolu, aby umožňovala ničím nerušený postoj a pohyb operačního týmu u stolu a to včetně umístění instrumentačního stolku a snadného umístění RTG přístroje – C ramene pro obvyklé pozice akvizice.

- snadná mobilita transportéru s deskou, s možností snadné změny směru pojezdu. Podmínkou je pohyb a ovladatelnost transportéru s celým operačním stolem nebo operační deskou s pacientem jednou osobou

- nosnost transportéru minimálně 350 kg

- transportér systému operačního stolu, který má velká kolečka pro snadný a dobře ovladatelný transport, požadováno 5. kolečko pro řízení přímého směru pojezdu

- operační stůl musí disponovat stabilní operační základnou s krytem základny z ušlechtilé nerezové oceli. Jakákoliv varianta povrchové úpravy barevným nástřikem hlavy základny nebo zakrytování plastovým krytem není akceptována.

- modulární a variabilní zaměnitelnost segmentů operační desky pro kompletní operativu – s vyloučením možnosti vzniku nesprávné konfigurace

- napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami – bez nutnosti dotahování šrouby

- polohovatelný hlavový segment v šíři operační desky v provedení s dvoukloubovým nastavením, pro všechny operační desky

- polohovatelnost podložek nohou při použití segmentového nožního prvku – nezávisle i společně, roztažitelné, vyklánění do „U“ i „V“ tvaru

- nosný rám základové desky operačního stolu z nerez oceli

- Požadovány standardní polstery:

  - odolné všem běžně používaným dezinfekčním a mycím prostředkům používaných ve zdravotnictví

  - snižující riziko proleženin

  - výška min. 80 mm

- artroskopický držák pro dolní končetinu – celkem 1 ks

- vysoká podložka paže pro neoperovanou horní končetinu – celkem 1 ks

- přídavný stolek pro operaci horní končetiny připojitelný na EURO lištu -  celkem 1 ks (min. rozměr 60x35cm); karbonový

- Trakční systém pro artroskopickou operaci ramene – trakce ve dvou rovinách, kompatibilní k připojení na EURO lištu

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na EURO lištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek

Základní příslušenství ke všem operačním stolům:

- podpěra ruky s upínacím pásem, nastavitelná ve všech rovinách – celkem 11 ks

- anesteziologický rám – výškově i úhlově stavitelný, s prodlužovacími tyčkami – celkem 6 ks

- fixační pás na ruku k anesteziologickému rámu – celkem 5 ks

- úchyt ruky k hraně stolu – celkem 5 párů

- poutací pás pro připoutání pacienta – celkem 6 ks

- ramenní opěrky – celkem 4 páry

- boční opěrka těla pevná – celkem 2 ks

- boční opěrka pro operace pacienta v laterální poloze – polohovatelná – celkem 10 ks

- výškově stavitelný stojan na infuze se 4 háky, připojitelný k euroliště desky operačního stolu – celkem 6 ks

- fixační pás na tělo pacienta – celkem 6 ks

- odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu – celkem 6 ks

- nožní zarážky pro pozici vysoký antiTrendelenburg - celkem 1 pár – každá noha zvlášť

- americké schauty s hydraulicky přesně definovatelnou pozicí nohy - celkem 2 páry (z toho jeden pár schautů pro obézní pacienty – nosnost minimálně 200 kg)

- standardní schauty - celkem 2 páry

- požadována fixace vrchní (vnější) horní končetiny při operaci pacienta na boku (schaut na ruku s fixačním pásem) - celkem 2 ks

- miska na tekutiny, výsuvná, bez odtoku -  nádoba na jímání irigační tekutiny bez odtoku do odpadu s úchytem z obou stran nádoby k operačnímu stolu z důvodu potřebné stability – celkem 1 ks

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….