Operační stoly

Popis:

Operační stoly Krajské zdravotní a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem – pracoviště Rumburk, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks	systémový operační stůl

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- univerzální systémové operační stoly pro ortopedickou, chirurgickou a gynekologickou operativu s variabilní konfigurací přídatných segmentů – snadná zaměnitelnost segmentů

- 4 ks minimálně 6-segmentové operační desky (základní dva segmenty, zádový, hlavový a 2-segmentová sekce pro dolní končetiny) a 2 ks minimálně 8-segmentové operační desky (základní dva segmenty, zádový, hlavový a 4-segmentová sekce pro dolní končetiny)

- operační stoly v konfiguraci:

  - 3 ks - základna systému

  - 6 ks – operační deska systému

  - 6 ks - transportér operační desky

- přemístitelná základna operačního stolu pomocí pedálového transportéru

- RTG transparentní systémové desky operačního stolu vybavené bočními EURO lištami po celé délce operační desky

- kompletní modularita systémové operační desky tj. k základním dvěma segmentům možnost připojit zádové, hlavové, nožní i extenční segmenty

- operační stůl splňující požadavky skiaskopické kontroly výkonu v obvyklých polohách v uvedených odbornostech

- operační desky systému musí umožňovat polohu na zádech, lumbotomickou, gynekologickou a jiné běžné polohy pro všechny odbornosti

- desky s gynekologickým výřezem

- u ortopedických desek zádová část typu „beach-chair“ vhodná pro artroskopii ramene

- požadována možnost rozevírání desek stolu pro vytvoření optimální operační polohy pacienta

- plně elektro-motoricky nastavitelný systém základních poloh operačního stolu (elektro-hydraulický systém zadavatel nepřipouští)

- elektricky nastavitelná výška operačního stolu v rozsahu min. 620 – 1 150mm (operační deska bez polsterů)

- operační desky s maximální šířkou 600 mm včetně EURO lišt.

- minimální délka operační desky při plném sestavení segmentů 2 000 mm

- rozsah polohy Trendelenburg/antiTrendelenburg minimálně 45°/45°, elektricky

- elektrický boční náklon operační desky v rozsahu minimálně ±25°

- pozice „flex“ a „reflex“ operační desky

- elektricky pohyb základního zádového segmentu v rozsahu minimálně +70°/-50°

- elektricky pohyb horního zádového segmentu v rozsahu minimálně +90°/-60°

- elektricky ovládaný sklon nožních segmentů volitelně společně i nezávisle v rozsahu minimálně ±90°

- abdukce nožních segmentů v rozsahu minimálně 0°až 85°

- elektricky ovládaný podélný osový plně motorizovaný posuv operační desky minimálně 320 mm

- antikolizní systém – k vyloučení nežádoucích extrémních poloh při motorickém posunu. Akustické upozornění personálu při dosažení mezních poloh.

- mechanická stabilita a nosnost operačního stolu minimálně 350 kg, a to i se všemi potřebnými zařízeními

- možnost navážet operační desku na základnu systému obousměrně (hlava-nohy), systém musí být vybaven rozpoznáváním napojeného příslušenství - s automatickým rozpoznáváním orientace desky

- zabudovaný záložní ovladač v boku základny (přípustné umístění je pouze na boku od pacienta nikoliv pod hlavou či dolními končetinami) operačního stolu s bezpečnostním prvkem proti nechtěnému pohybu přístupné i s nasunutým transportérem. Jiné umístění záložního ovladače není přípustné. Záložní ovladač obsahuje indikátor stavu baterie.

- bezdrátové dálkové ovládání

  - s pamětí nastavitelných pozic, a to min. 3 přednastavených pozic

  - musí taktéž umožňovat rychlé a automatické nastavení do základní „nulové“ pozice operační desky prostřednictvím jednoho tlačítka ovladače.

  - součástí dodávky jeden dálkový ovladač a jedna dobíjecí jednotka ovladače ke každé základně operačního stolu tj. 3 ks

  - požadovaný ovladač musí mít podsvícený displej a musí zobrazovat dosažené polohy

  - funkce na dálkové ovládání: výškové polohování, Trendelenburg, antiTrendelenburg, laterální náklony, podélný posuv, polohování zádové sekce a podložek nohou synchronně i každá zvlášť

- vysokokapacitní akumulátory v základně systému. Musí umožňovat provoz operačního stolu minimálně 4 dny bez dobíjení (myšleno nových akumulátorů).

- Požadována je taková konstrukce základny stolu, aby umožňovala ničím nerušený postoj a pohyb operačního týmu u stolu a to včetně umístění instrumentačního stolku a snadného umístění RTG přístroje – C ramene pro obvyklé pozice akvizice.

- snadná mobilita transportéru s deskou, s možností snadné změny směru pojezdu. Podmínkou je pohyb a ovladatelnost transportéru s celým operačním stolem nebo operační deskou s pacientem jednou osobou

- nosnost transportéru minimálně 350 kg

- transportér systému operačního stolu, který má velká kolečka pro snadný a dobře ovladatelný transport, požadováno 5. kolečko pro řízení přímého směru pojezdu

- operační stůl musí disponovat stabilní operační základnou s krytem základny z ušlechtilé nerezové oceli. Jakákoliv varianta povrchové úpravy barevným nástřik hlavy základny nebo zakrytování plastovým krytem není akceptována.

- modulární a variabilní zaměnitelnost segmentů operační desky pro kompletní operativu – s vyloučením možnosti vzniku nesprávné konfigurace

- napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami – bez nutnosti dotahování šrouby

- polohovatelný hlavový segment v šíři operační desky v provedení s dvoukloubovým nastavením, pro všechny operační desky

- polohovatelnost podložek nohou při použití segmentového nožního prvku – nezávisle i společně, roztažitelné, vyklánění do „U“ i „V“ tvaru

- nosný rám základové desky operačního stolu z nerez oceli

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na EURO lištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek

- možnost manuálně polohovat desku s pacientem do polosedu, v případě odpojení desky od základny

- Požadovány standardní polstery:

  - odolné všem běžně používaným dezinfekčním a mycím prostředkům používaných ve zdravotnictví

  - snižující riziko proleženin

  - výška min. 80 mm

Základní příslušenství ke všem operačním stolům:

- podpěra ruky s upínacím pásem, nastavitelná ve všech rovinách – celkem 6 ks

- anesteziologický rám – výškově i úhlově stavitelný, s prodlužovacími tyčkami – celkem 3 ks

- úchyt ruky k hraně stolu – celkem 3 páry

- poutací pás pro připoutání pacienta – celkem 3 ks

- ramenní opěrky – celkem 3 páry

- výškově stavitelný stojan na infuze se 4 háky, připojitelný k euroliště desky operačního stolu – celkem 3 ks

- boční zarážka pro ruku/nohu na EURO lištu – celkem 3 ks

- podložka pod hlavu z paměťové pěny – celkem 3 ks

- odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu – celkem 3 ks

Příslušenství pro ortopedický stůl:

- hlavová opěrka typu helma vhodná pro zádovou část „Beach-chair“ – celkem 1 ks

- artroskopický držák kolene – celkem 1 ks

- poutací pás pro „beach-chair“ s boční výztuhou – celkem 1 ks

- boční opěrka těla stavitelná ve všech rovinách – obdélníkový tvar – celkem 1 ks

- přídavný stolek pro operaci horní končetiny připojitelný na EURO lištu (min. rozměr 60x35cm), RTG transparentní s podpěrou – celkem 1 ks

- opěrný válec pod ruku/koleno výškově stavitelný – celkem 1 ks

- podpěry pro OS bérce zajišťující požadovanou polohu operované končetiny - sestava

- podpěry a pomůcky k sestavě extenčního stolu pro OS zlomeniny pertrochanteru-hřebování - sestava

Příslušenství pro chirurgický stůl:

- podpěra ruky výškově stavitelná pro komfortní polohu pacienta na boku – celkem 1 ks

- boční opěrka těla stavitelná ve všech rovinách – obdélníkový tvar - celkem 1 ks

- boční opěrka těla stavitelná ve všech rovinách – kulatý tvar - celkem 1 ks

- nožní podpěry „schauty“ včetně svorek na EURO lištu – celkem 1 pár

- stavitelná (nahoru/dolů) hlavová podpěra tvar podkova – celkem 1 ks

- hlavový segment pro oční operativu (s výhřezem pro udržení hlavy v dané poloze) – 1 ks

Příslušenství pro gynekologický stůl:

- nožní podpěry typu „americké boty“ včetně svorek na EURO lištu, včetně plastových bot s polstrováním a fixačními pásy, s podporou plynových pružin, nosnost minimálně 200 kg – celkem 1 pár

- nožní podpěry „schauty“ včetně svorek na EURO lištu – celkem 1 pár

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….