Automatický analyzátor biochemický na principu kapilární elektroforézy

Popis:

Kapilární elektroforetický systém pro oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Předpokládaný počet vyšetření:

- Stanovení CDT (karbohydrát deficientního transferinu) 200 vyšetření za rok.

- Stanovení HbA1c (glykovaný hemoglobin) 5500 vyšetření za rok.

- Elektroforéza bílkovin 5000 vyšetření za rok.

- kontroly jsou prováděny v rozsahu 1x za den.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Přístroj pro elektroforézu

- Princip měření – kapilární elektroforéza

- Spektrum prováděných testů: HbA1c, elektroforéza proteinů v krvi a moči, imunotypizace paraproteinů, varianty hemoglobinu, měření CDT

- Přístroj včetně externího PC s vyhodnocovacím softwarem

  - Minimálně 24" LED monitor

  - Veškeré příslušenství nutné k provozu PC (myš, klávesnice apod.)

  - Operační systém Microsoft Windows 11 Pro EN OEM (preferovaná varianta), případně Microsoft Windows 10 Pro EN OEM

  - Žádná aplikace nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění

  - Uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění

  - Zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému

  - Na PC k zařízení bude nainstalován antivirus společnosti KZ, a.s.

- Možnost analyzovat vzorky různého biologického materiálu – sérum, plná krev, hemolyzát, moč

- Chlazený prostor pro reagencie

- Chráněné elektrody zaručující udržení přesné teploty

- Výkon analyzátoru minimálně 40 testů/hodinu u stanovení HbA1c

- Automatická identifikace vzorků pomocí integrované čtečky čárových kódů

- Automatická identifikace diagnostik v analyzátoru pomocí radiové frekvence

- Interní čtečka reagencií

- Možnost vkládání a vyjímání vzorků během chodu přístroje bez nutnosti jeho zastavení a přerušení probíhajících analýz

- Možnost doplnění reagencií bez nutnosti zastavit analýzu

- Měření HbA1c bez interferencí přítomnosti variantních hemoglobinů

- Integrovaný systém kontroly kvality včetně statistického vyhodnocení

- Dodání přístroje včetně příslušenství:

  - Dodávka záložního zdroje (UPS) tak, aby při výpadku el. proudu nedošlo k znehodnocení právě probíhající analýzy a ke ztrátě naměřených dat

  - Tiskárna

- Servisní softwarová a hardwarová podpora po dobu životnosti přístroje (8 let)

- Komunikační rozhraní umožňující přenos výsledků do nemocničního informačního systému – oboustranná komunikace v reálném čase

- Připojení do LIS	 (OpenLIMS STAPRO) - poplatek součástí dodávky

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- Možnost zálohování dat na server KZ, a.s.

- Napájení 230V/50Hz

- Splnění obecných požadavků na provedení a kvalitu ICT viz odkaz: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….