Příloha č. 2 - Technická specifikace

Endoskopické vybavení pro Dětskou kliniku pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

## Obecné požadavky:

- Všechny požadované přístroje musí být certifikovány jako zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

- Všechny zdravotnické přístroje musí být dezinfikovatelné a odolné vůči dezinfekcím používaným v rámci Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

- Všechny součásti dodávky dle této zadávací dokumentace musí splňovat podmínky pro připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.

- Všechny požadované přístroje musí mít vzájemnou technologickou vazbu komponent ve funkčně sloučených celcích k provádění medicínských výkonů, pro něž jsou určeny

## Minimální technické požadavky:

Endoskopická věž – 1 ks

- Endoskopická věž se skládá z:

  - 1 ks videoprocesoru

  - 1 ks zdroje světla (může být součástí videoprocesoru)

  - 1 ks medicínského monitoru

  - 1 ks oplachové pumpy

  - 1 ks odsávací pumpy

  - 1 ks insuflační jednotky

  - 1 ks přístrojového vozíku pro přístroje

VIDEOPROCESOR

- Zpracování obrazu z flexibilních videoendoskopů s vysokým rozlišením, minimálně 1920 x 1080

- Základní funkce úprav a nastavení snímaného obrazu:

  - Automatické nastavení jasu či intenzity světla

  - Nastavení kontrastu

  - Vyvážení bílé barvy

  - Nastavení velikosti obrazu

  - Elektronické zvětšení obrazu

  - Ostření obrazu

  - Volby celkového barevného odstínu

  - Zvýraznění obrazu tzv. enhancement

- Technologie úzkopásmového zobrazení – technologie využívající spektrální absorpce světla hemoglobinem a generování barevně zkresleného obrazu vytvořeného filtrací obrazu zaměřené na blízké oblasti kolem hodnot vlnových délek 410-420 nm a            535-545 nm odpovídající oblastem spektra se špičkovou absorpcí (významně vyšší než v blízkém okolí) světla hemoglobinem ve viditelném spektru

- Funkce obraz v obrazu

- Ovládání jednotky na klávesnici nebo na čelním panelu nebo možnost přímo z endoskopu (neznamená kompletně na všech uvedených pozicích)

- Paměť pro ukládání nastavení jednotky

- Zadávání pacientských údajů k popisu snímku

- Ukládání a export fotografií na externí paměťové médium s kapacitou minimálně 8 GB

- Výstupy: minimálně 1x HD-SDI, 1x DVI 1x SD-SDI a RGB

- Videoprocesor musí podporovat připojení přes DICOM formát, přenos pacientovy fotodokumentace na PACS server a implementaci do stávajícího NIS systému

ZDROJ SVĚTLA

- Může být součástí videoprocesoru

- Integrovaná vzduchová pumpa s možností nastavení intenzity minimálně ve 3 krocích

- V případě použití LED diod minimální životnost LED diod 10 000 provozních hodin

- V případě použití xenonového zdroje světla minimální životnost 500 provozních hodin

- Zdroj světla musí umožňovat podporu následujících zobrazovacích metod:

  - úzkopásmové zobrazení (viz výše technické požadavky na videoprocesor)

MEDICÍNSKÝ MONITOR

- Plochý barevný medicínský LCD nebo LED monitor

- Certifikace MDE

- Úhlopříčka minimálně 31"

- HDTV rozlišení obrazu minimálně 3840 x 2160

- Pozorovací úhel ve všech směrech minimálně 170°

- Vstupy minimálně DVI-D, HDMI, 12G-SDI

- Umístění monitoru na vozíku na pohyblivém kloubovém rameni

INSUFLAČNÍ JEDNOTKA

- Zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech v zažívacím traktu

- Grafický indikátor zbývajícího množství (tlaku) CO2 plynu v tlakové láhvi

OPLACHOVÁ PUMPA

- Oplachování přes flexibilní endoskop

- Nejvyšší dosažitelný průtok roztoku přes kanál v endoskopu minimálně 190 ml/min

- Regulovatelná rychlost průtoku

- Ovládání oplachu pomocí nožního spínače nebo přímo z endoskopu

- Ochrana proti přetlakování

- Příslušenství a základní spotřební materiál:

  - 30 ks hadicových setů

ODSÁVACÍ PUMPA

- Sací výkon minimálně 50 l/min

- Plynulá regulace podtlaku

- Hodnota podtlaku monitorována vakuometrem

- Nejvyšší podtlak minimálně 95 kPa

- Držák pro upevnění na lištu nebo umístění přímo na polici ve vozíku

- Příslušenství a základní spotřební materiál:

  - 4 ks resterilizovatelných odsávacích hadicových setů

  - 1 ks odpadní láhve o objemu minimálně 2 l

  - 30 ks jednorázových odsávacích pytlů do odpadní láhve

PŘÍSTROJOVÝ VOZÍK

- Vhodný pro umístění všech přístrojů sestavy

- Minimálně jedna volná police pro jeden přístroj (např. záznamové zařízení)

- Izolační transformátor

- Centrální vypínač elektrického napájení všech komponent

- 4 pojízdná kolečka, minimálně 2 z nich bržděná

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky

- Pohyblivé kloubové rameno pro držení a nastavení pozice monitoru

- Lišta pro připevnění odpadní nádoby

- Držák pro minimálně dva endoskopy

- Manipulační madla

- Antistatická povrchová úprava

Videogastroskop – 2 ks

- Pro diagnostiku a terapii je vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů u pediatrických pacientů

- Videogastroskop musí být vybaven  elektronickým systémem nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou polohách

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Optický systém:

  - zorné pole minimálně 140°

  - směr pohledu přímý pohled

  - hloubka ostrosti minimálně 2 – 100 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 8,9 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 8,9 mm

  - pracovní délka minimálně 1030 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 210°

  - dolů minimálně 90°

  - doprava minimálně 100°

  - doleva minimálně 100°

- S přídavným oplachovým kanálem

Videokolonoskop – 1 ks

- Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. u pediatrických pacientů

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva

- Systém nastavení tuhosti endoskopu pro snadnější průchodnost

- Účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy

- Optický systém:

  - zorné pole minimálně 140°

  - směr pohledu přímý pohled

  - hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 9,7 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 9,5 mm

  - pracovní délka minimálně 1680 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,2 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 180°

  - dolů minimálně 180°

  - doprava minimálně 160°

  - doleva minimálně 160°

Videokolonoskop – 1 ks

- Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. u pediatrických pacientů

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva

- Systém nastavení tuhosti endoskopu pro snadnější průchodnost

- Účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy

- Optický systém:

  - zorné pole minimálně 170°

  - směr pohledu přímý pohled

  - hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 11,7 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 11,5 mm

  - pracovní délka minimálně 1680 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,2 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 180°

  - dolů minimálně 180°

  - doprava minimálně 160°

- doleva minimálně 160°

- S přídavným oplachovým kanálem

Vyhrazená změna závazku dle obligatorního návrhu smlouvy

Videobronchoskop – 1 ks

- Terapeutický videobronchoskop umožňuje provedení diagnostiky a terapie při bronchoskopii pediatrických pacientů

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Rozlišení čipu HDTV

- Možnost připojení videobronchoskopu k nabízené endoskopické věži

- Optický systém:

  - zorné pole – minimálně 120°

  - směr pohledu – 0°, tj. přímý pohled

  - hloubka pole minimálně 3,0 – 100,0 mm

  - minimální pozorovací vzdálenost od distálního konce 3,0 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 4,9 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 4,9 mm

  - pracovní délka minimálně 600 mm

  - rotace tubusu endoskopu doprava i doleva 120°

- Pracovní kanál – požadovaný vnitřní průměr minimálně 2,2 mm

- Ohybová část – minimální rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 210°

  - dolů minimálně 130°

  - doprava minimálně 120°

  - doleva minimálně 120°

Videobronchoskop – 1 ks

- Terapeutický videobrobronchoskop umožňuje provedení diagnostiky a terapie při bronchoskopii pediatrických pacientů

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Možnost připojení fibrobronchoskopu k nabízené endoskopické věži

- Optický systém:

  - zorné pole – minimálně 110°

  - směr pohledu – 0°, tj. přímý pohled

  - hloubka pole minimálně 2,0 – 50,0 mm

  - minimální pozorovací vzdálenost od distálního konce 3,0 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 4,2 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 4,1 mm

  - pracovní délka minimálně 600 mm

  - rotace tubusu endoskopu doprava i doleva 120°

- Pracovní kanál – požadovaný vnitřní průměr minimálně 2,0 mm

- Ohybová část – minimální rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 210°

  - dolů minimálně 130°

  - doprava minimálně 120°

  - doleva minimálně 120°

Ultratenký videobronchoskop – 1 ks

- Terapeutický videobronchoskop umožňuje provedení diagnostiky a terapie při bronchoskopii pediatrických pacientů

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Možnost připojení videobronchoskopu k nabízené endoskopické věži

- Optický systém:

  - zorné pole – minimálně 110°

  - směr pohledu – 0°, tj. přímý pohled

  - hloubka pole minimálně 2,0 – 50,0 mm

  - minimální pozorovací vzdálenost od distálního konce 1,5 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 3,1 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 2,8 mm

  - pracovní délka minimálně 600 mm

  - rotace tubusu endoskopu doprava i doleva 120°

- Pracovní kanál – požadovaný vnitřní průměr minimálně 1,2 mm

- Ohybová část – minimální rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 210°

  - dolů minimálně 130°

  - doprava minimálně 120°

  - doleva minimálně 120°

## Požadované příslušenství:

- Další příslušenství nutné k uvedení přístrojů do provozu a ke splnění účelu použití.

Sušicí a skladovací skříň pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Popis:

Pořízení 1 ks sušicí skříně na endoskopy na endoskopický sál pro Dětskou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Sušicí skříň slouží k bezpečnému uložení a skladování flexibilních endoskopů až po dobu 7 dní. Sušicí skříň dále zajišťuje rychlé a efektivní sušení endoskopů.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Sušicí a skladovací skříň

- Sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru k eliminaci potřeby opětovné dezinfekce před dalším použitím

- Kompatibilní se všemi typy nabízených endoskopů v rámci této dodávky

- Závěsný systém na vertikální zavěšení minimálně 8 endoskopů

- Vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku maximálně 0,5 bar

- Monitorace tlaku vzduchu na vstupu

- Možnost rozšíření o modul na stlačený medicinální vzduch

- Nastavitelná doba sušení

- Skladování po dobu minimálně 160 hodin

- Sušení endoskopů okolním vzduchem pokojové teploty přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr, bez použití přídavného topného systému

- HEPA filtr pro částice minimálně od 0,3 µm

- Třída filtru minimálně H13

- Ovládací panel s dotykovým displejem pro nastavení doby sušení, identifikace vloženého endoskopu, zbývající dobu sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod.

- Možnost připojení tiskárny pro tisk protokolů

- Připojení na centrální rozvod medicinálních plynů nebo použití s kompresorem

Příslušenství:

- Adaptéry součástí nabídky - Dodavateli sušicí skříně bude po vysoutěžení endoskopického vybavení upřesněn dodavatel endoskopů pro dodání potřebných adaptérů

- Další příslušenství nutné k uvedení přístrojů do provozu a ke splnění účelu použití